## Załącznik nr 2 - 1                                                                    ZOZ/DZP/PN/16/17

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Macerator 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 2. | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów, misek itp. | TAK |  |
| 3. | Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
| 4. | Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt | Podać |  |
| 5. | Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni | TAK |  |
| 6. | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu sie bakterii na obudowie urządzenia | TAK |  |
| 7. | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8. | Zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu | TAK |  |
| 9. | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie | TAK |  |
| 10. | Maceracja przy użyciu dwóch modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające) | TAK |  |
| 11. | Zbiornik wodny w całości zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
| 12. | Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 1000mm wys. x 500mm głęb. x 400 mm szer. (+/- 50mm) | TAK |  |
| 13. | Odpływ kanalizacyjny – rura 38 mm | TAK |  |
| 14. | Urządzenie odporne na usterki elekroniki w przypadku zalania dolnej części urządzenia (np. w przypadku przypadkowego odpięcia urządzenie od sieci kanalizacyjnej skutkujące zalaniem jego wewnętrznych elementów) | TAK |  |
| 15. | Waga urządzenia : bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody- do 50 kg | TAK |  |
| 16. | Zużycie wody na jeden cykl : max 25 litrów do 25 l - 0 pkt do 20 l - 5 pkt do 15 l - 10 pkt | Podać |  |
| 17. | Wydajność min.1 naczynie jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl | TAK |  |
| 18. | Czas cyklu maceracji - max 120 sekund do 120 s - 0 pkt do 90 s - 5 pkt do 60 s - 10 pkt | Podać |  |
| 19. | Napięcie zasilania: 230V | TAK |  |
| 20. | Moc silnika: max 500 W | TAK |  |
| 21. | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - CE | TAK |  |
| 22. | Możliwość stosowania naczyń i chemii różnych producentów w okresie gwarancji | TAK |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej 20 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 11. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej