## Załącznik nr 2 – 1 do SIWZ                                                                      ZOZ/DZP/PN/29/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

###### Stół operacyjny – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2018 lub 2019 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Stół mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym. Pozioma podstawa stołu pokryta monolityczną obudową -z laminatu odpornego na zarysowania i uderzenia (wersja nr 1) lub -ze stali nierdzewnej (wersja nr 2) Zasady oceny punktowej: -wersja nr 1- 10 pkt -wersja nr 2- 0 pkt | TAK/Podać |  |
| 3. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4. | Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5. | Podstawa jezdna wyposażona w cztery podwójne koła. Koła niezabudowane w podstawie jezdnej, widoczne, łatwe w czyszczeniu. | TAK |  |
| 6. | System blokowania kół włączany/wyłączany za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie jezdnej, na boku prostopadłym do osi wzdłużnej blatu, od strony głowy. | TAK |  |
| 7. | Szeroka podstawa jezdna stołu gwarantująca stabilność przez szeroko rozstawione koła, odległość pomiędzy tymi kołami: 700 mm (+/- 5%). Podstawa zwężona w środku zawierająca wycięcia na stopy, dzięki czemu zespół chirurgiczny może znajdować się w wygodnej pozycji bardzo blisko pacjenta. | TAK/Podać |  |
| 8. | Blat stołu złożony z następujących segmentów: - Podgłówek - Górna płyta plecowa dł. min 250mm odejmowalna - Płyta plecowa - Segment siedziska - Podnóżek podwójny, dzielony wzdłużnie. | TAK/Podać |  |
| 9. | Płyta plecowa górna oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego („bolec - okrągły otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Wyjątkiem może być mocowanie podgłówka. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów .System montażu podgłówka, górnej płyty plecowej, segmentu miedniczego, podnóżka - na zasadzie: czop – okrągłe gniazdo wpustowe. | TAK/Podać |  |
| 10. | Możliwość zamiany górnej płyty plecowej z podnóżkami | TAK |  |
| 11. | Płyta plecowa, segment siedziska oraz podnóżek podwójny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów. | TAK |  |
| 12. | Całkowita długość blatu: min 2000mm | TAK/Podać |  |
| 13. | Szerokość blatu z szynami bocznymi: min 570mm | TAK/Podać |  |
| 14. | Segmenty blatu z materiału przeziernego dla RTG Blat stołu przezierny w projekcji AP bez poprzecznych elementów stalowych na szerokości min. 400 mm. | TAK/Podać |  |
| 15. | Długość blatu i konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C): - w zakresie min 880mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg (bez funkcji przesuwu wzdłużnego) - w zakresie min 840mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy | TAK/Podać |  |
| 16. | Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: - Wysokość blatu w zakresie: min. (600mm-950mm) (wysokość mierzona do górnej blatu bez materacy – blat w pozycji horyzontalnej) - Regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie : 30˚ (+/- 5˚) - Regulacja przechyłów bocznych w zakresie: 20˚ (+/- 5˚) - Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. (+75°/-45°) (+/- 5˚) - Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku , sygnał akustyczny informujący o osiągnięciu pozycji, - Pozycja flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 220˚) za pomocą jednego przycisku. - Pozycja reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 110˚) za pomocą jednego przycisku - Wybór orientacji ułożenia pacjenta: pozycja normalna/odwrócona | TAK/Podać |  |
| 17. | Informacja ostrzegawcza na pilocie o niskim stanie naładowania akumulatora w postaci łatwo widocznej pulsującej czerwonej diody Zasady oceny punktowej: - Tak – 10 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 18. | Mechaniczne (ręczne) sterowanie takich segmentów blatu jak: - Podgłówek - Podnóżek podwójny, dzielony wzdłużnie (wspomagane sprężynami gazowymi) | TAK |  |
| 19. | Opuszczanie podnóżków: 100˚ (+/- 5˚) | TAK/Podać |  |
| 20. | Regulacja podgłówka w zakresie: (+50˚ / -65˚) (+/- 5˚) | ### TAK/Podać |  |
| 21. | Pilot sterujący: przewodowy , z podświetlanymi piktogramami widocznymi w ciemności, z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń. Pilot aktywny non – stop tzn pilot aktywny po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku i wyłączający się samoczynnie gdy nie jest używany po ok 12s | TAK/Podać |  |
| 22. | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie(wersja nr 1) Lub Zlokalizowany na froncie kolumny ,od strony głowy (wersja nr 2)Nie dopuszcza się sterowania awaryjnego w postaci dodatkowego pilota chowanego lub przyklejanego do kolumny lub podstawy stołu Zasady oceny punktowej: -wersja nr 1- 10pkt -wersja nr 2-0 pkt | TAK/Podać |  |
| 23. | Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. | TAK |  |
| 24. | Panel sterowania awaryjnego działający na osobnym obwodzie niezależnie od głównego oprogramowania | TAK |  |
| 25. | Panel sterowania awaryjnego z min następującymi funkcjami -regulacja wysokości -regulacja przechyłów bocznych - regulacja trendelenburga/antytrendelenburga -regulacja płyty plecowej góra/dół | TAK/Podać |  |
| 26. | Dioda ostrzegająca o stopniu naładowania akumulatora w trzech kolorach na panelu sterowania awaryjnego Zielonym naładowanie (100%-60%), pomarańczowym naładowanie (60%-10%), czerwonym naładowanie poniżej 10% | TAK/Podać |  |
| 27. | Na panelu sterowania awaryjnego oraz pilocie diody sygnalizujące podłączenie stołu do zasilania | TAK |  |
| 28. | Na pilocie sygnalizacja diodowa wybrania pozycji normalnej lub odwróconej .w różnej kolorystyce dla pozycji normalnej i odwróconej w celu szybkiej identyfikacji | TAK |  |
| 29. | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynną ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. | TAK |  |
| 30. | Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu). W komplecie przewód do ładowania stołu o długości min. 5 m i przewód uziemiający min. 2,5 m. | TAK/Podać |  |
| 31. | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 10 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 6godzin. W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V | TAK/Podać |  |
| 32. | Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, zbudowane z pianki o dwóch różnych gęstościach ,wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pacjenta w trakcie zabiegu. Materace w pełni przezierne dla RTG i z przewodnictwem elektrycznym. W części segmentu siedziska i segmentu pleców materac jednoczęściowy, całościowo wspólnie pokrywający oba segmenty stołu | TAK |  |
| 33. | Udźwig stołu: minimum 350 kg Zasady oceny punktowej: -360kg i więcej -10 punktów - 350 kg – 0 pkt | TAK/Podać |  |
| 34. | Ciężar stołu: mniej niż 250 kg | TAK/Podać |  |
| 35. | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących | TAK |  |
| 36. | Akcesoria dodatkowe: - Podpora pod rękę ze zintegrowanym przegubem kulowym umożliwiającym dowolne pozycjonowanie podpory oraz zaciskiem do montażu podpory na szynie akcesoryjnej blatu – 2 szt. - Ekran anestezjologiczny – 1 szt. - Pas do ciała pacjenta – 1 szt. - Uchwyt do mocowania akcesoriów – 4 szt. - Dodatkowe śruby do mocowania segmentu podnóżków – 2 szt | TAK/Podać |  |
| 37 | TERMIN DOSTAWY Max. do 7 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej