## Załącznik nr 2 – 2 do SIWZ                                                                      ZOZ/DZP/PN/29/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

###### Aparat EKG – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2018 lub 2019 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Aparat 12-kanałowy (możliwość jednoczesnej akwizycji 12 kanałów: Einthovena (I , II , III), Goldbergera (aVR, aVL, aVF), Wilsona (V1, V2, V3, V4, V5, V6) | TAK/Podać |  |
| 3. | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku, kontakcie każdej elektrody ze skórą, ciągły pomiar częstości akcji serca z prezentacją na wyświetlaczu) | TAK/Podać |  |
| 4. | Wymiar ekranu min. 5,5”, ekran dotykowy o rozdzielczości 640x480, 118x89mm Zasady oceny punktowej: - 5,5’’ – 0 pkt - powyżej 5,5” – 10 pkt | TAK/Podać |  |
| 5. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Wymiary maksymalne 410 × 320 × 130 mm | TAK |  |
| 7. | Waga max 6 kg Zasady oceny punktowej: - 6 kg – 0 pkt - poniżej 6 kg – 10 pkt | TAK/Podać |  |
| 8. | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna, przyciski na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 9. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 10. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 11. | Sygnalizacja naładowania akumulatora | TAK |  |
| 12. | Wydajność akumulatora (bezobsługowego) do 120 min | TAK/Podać |  |
| 13. | Częstotliwość próbkowania do 40 000 Hz | TAK/Podać |  |
| 14. | Pasmo Przenoszenia 0,05-170 Hz | TAK/Podać |  |
| 15. | Szerokość papieru 210 mm, możliwość stosowania rolki i składanki (papier termiczny) | TAK/Podać |  |
| 16. | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12 | TAK/Podać |  |
| 17. | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12 | TAK/Podać |  |
| 18. | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK/Podać |  |
| 19. | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK/Podać |  |
| 20. | Rejestracja w trybie automatycznym (od 10 do 80 s.): czas rzeczywisty, czas synchro | ### TAK/Podać |  |
| 21. | Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund | TAK/Podać |  |
| 22. | Detekcja kardiostymulatorów | TAK/Podać |  |
| 23. | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| 24. | Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25, 35 Hz), filtr izolinii Hz (0,05 (3,2s), 0,11 (1,5s), 0,25 (0,6s), 0,50 (0,3s), 1,50 (0,1s), splines) | TAK/Podać |  |
| 25. | Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny) | TAK |  |
| 26. | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 27. | Baza danych 400 zapisów EKG w pamięci aparatu (z możliwością przeglądania na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości) | TAK |  |
| 28. | Profil automatyczny i manualny (możliwość zaprogramowania nieograniczonej ilości profili) | TAK |  |
| 29. | Profil long (długi zapis EKG), automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii) | TAK/Podać |  |
| 30. | Porty komunikacyjne: RS232, USB. | TAK/Podać |  |
| 31. | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeń | TAK |  |
| 32. | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 33. | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału | TAK |  |
| 34. | Możliwość rozbudowy o zestaw do próby wysiłkowej | TAK |  |
| 35. | Oprogramowanie do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta | TAK |  |
| 36. | Możliwość rozbudowy o moduł komunikacji LAN/WIFI | TAK |  |
| 37. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł akwizycji danych | TAK |  |
| 38. | Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej | TAK |  |
| 39. | Możliwość integracji z systemem szpitalnym poprzez oprogramowanie z możliwością przyjmowania zleceń | TAK |  |
| 40. | Możliwość rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych | TAK |  |
| 41. | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce zewnętrznej laserowej (przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4) Zasady oceny punktowej: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 42. | Możliwość rozbudowy o moduł diagnozy (uśrednianie krzywych EKG, analiza, interpretacja słowna) | TAK |  |
| 43. | W zestawie: papier rolka 210mm, składanka A4, elektrody piersiowe podciśnieniowe, elektrody kończynowe klipsowe, żel, kabel EKG, przewód zasilający, wózek jezdny z wysięgnikiem. | TAK |  |
| 44. | TERMIN DOSTAWY Max. do 14 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: - min. 24 miesiące – 0 pkt - 36 miesięcy i powyżej – 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej