## Załącznik nr 2  do SIWZ                   					 ZOZ/DZP/PN/31/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa kardiomonitorów w ramach programu pn. "Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019"– 1kpl

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | #### Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 rok. Urządzenia kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK |  |
| KARDIOMONITORY – 8 szt. |  |  |  |
| 1. | Kardiomonitor kompaktowy, pojedyncze moduły zabudowane wewnątrz urządzenia. Konstrukcja otwarta, umożliwiająca dalszą rozbudowę urządzenia. | TAK |  |
| 2. | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 1024x768), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie – nie tylko EKG. Zasady oceny punktowej: - 12’’ – 0 pkt - Powyżej 12’’ – 5 pkt Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. | TAK/Podać |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 4. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
| 5. | Wyposażenie minimalne w złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, b) co najmniej 1 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych c) gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania | TAK/Podać |  |
| 6. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 2 godz. pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK/Podać |  |
| 7. | Pomiar EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres pomiaru min. 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: 0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto. Analiza HRV. Statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej. | TAK/Podać |  |
| 8. | Monitorowanie i wyświetlanie minimum 3 odprowadzeń jednocześnie przy użyciu kabla 3-żyłowego. Zasady oceny punktowej: - 3 odprowadzenia – 0 pkt - Powyżej 3 odprowadzeń jednocześnie – 5 pkt W komplecie do każdego urządzenia kabel 3-żyłowy . | TAK/Podać |  |
| 9. | Analiza arytmii- wykrywanie co najmniej 10 kategorii zaburzeń rytmu, w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, | TAK/Podać |  |
| 10. | Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -1,0 do +1,0 mV z możliwością zmiany punktu pomiarowych odcinak ST. | TAK/Podać |  |
| 11. | Oddech - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 150 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania oddechu. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3,125; 6.25; 12.5; 25 mm/s. | TAK/Podać |  |
| 12. | Licznik bezdechu Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 13. | Saturacja – we wszystkich kardiomonitorach Pomiar odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe Nellcor lub Masimo. Zakres pomiarowy SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu. Funkcja inteligentnego zarządzania fałszywymi alarmami. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz 2 wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec | TAK/Podać |  |
| 14. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną – we wszystkich kardiomonitorach Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min.). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja wstępnego ustawiania poziomu pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 240 P/min. Funkcja Stazy. Podręczne zestawienie ostatnich pomiarów w menu ekranowym modułu – co najmniej 15 z możliwością wydruku raportu z pomiarów Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiety średni i duży dla dorosłych | TAK/Podać |  |
| 15. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika ręcznie oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania. Możliwość wyłączenia pojedynczych alarmów dla poszczególnych parametrów. Jeden dedykowany ekran do ustawiania wszystkich granic | TAK |  |
| 16. | Przynajmniej 72- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów jednocześnie, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 20s. | TAK/Podać |  |
| 17. | Zapamiętywanie wszystkich krzywych dynamicznych jednocześnie w czasie rzeczywistym - pamięć min. 72 godzin | TAK/Podać |  |
| 18. | Zapamiętywanie co najmniej 300 zdarzeń alarmowych (przynajmniej 3 krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK/Podać |  |
| 19. | Funkcja typu „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związana np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora umożliwiająca szybkie ponowne uruchomienie monitorowania | ### TAK |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną z możliwością wydruku min. 6 kanałów jednocześnie. Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe moduły pomiarowe, co najmniej: rzut serca metoda nieinwazyjną, ciśnienie krwawe, temperatura | TAK/Podać |  |
| 22. | Wyposażenie dodatkowe: stojak jezdny że stali nierdzewnej z koszem na akcesoria na 6-kołowej podstawie jezdnej | TAK |  |
| 23. | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
| 24. | Możliwość współpracy monitorów z centralą pielęgniarską | TAK |  |
| 25. | Wyposażenie kardiomonitorów: - kabel EKG 3-żyłowy 8 kpl. - czujnik palcowy do pomiaru saturacji 8 kpl. - mankiety do pomiaru NIBP 8 szt. rozmiary do uzgodnienia przy dostawie. - Pełny zestaw serwisowy do kardiomonitorów, umożliwiający szybką reakcję w przypadku awarii kardiomonitora – 8 kpl. | TAK |  |
| CENTRALA MONITURUJĄCA 2 szt. |  |  |  |
| 26. | Stacje centralnego nadzoru przystosowane do podłączenia co najmniej 8 opisanych powyżej stanowisk monitorowania, z możliwością rozbudowy o kolejne stanowiska bez konieczności wykupienia licencji oraz nadajniki telemetryczne. | TAK |  |
| 27. | Ekran typu LCD TFT o przekątnej min. 19 cali i rozdzielczości min. 1920 x 108 oraz dodatkowy ekran umożliwiający podgląd i obsługę wybranego stanowiska. | TAK/Podać |  |
| 28. | Alarmy 3 stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Regulacja alarmów oraz uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali | TAK/Podać |  |
| 29. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. | TAK |  |
| 30. | Funkcja „holterowska” – pamięć ciągłego zapisu równocześnie przynajmniej 5 monitorowanych przebiegów falowych (min. 3 krzywe EKG+ inne) - nie tylko trendów, z min. ostatnich 96 godzin | TAK/Podać |  |
| 31. | Trendy tabelaryczne wszystkich parametrów jednocześnie: pamięć z ostatnich min. 72 godzin | TAK/Podać |  |
| 32. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK |  |
| 33. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego z wbudowanego akumulatora Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| KOMUNIKACJA |  |  |  |
| 34. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 35. | TERMIN DOSTAWY Max. do 5 dni od dnia podpisania umowy | TAK |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 30 m-cy (przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja min. 30 m-ce do 35 m-cy – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej – 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej