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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Dostawa kardiomonitorów w ramach programu pn. "Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019"– 1kpl
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 rok.
Urządzenia kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
	TAK
	

	KARDIOMONITORY – 8 szt.

	1.
	Kardiomonitor kompaktowy, pojedyncze moduły zabudowane wewnątrz urządzenia. Konstrukcja otwarta, umożliwiająca dalszą rozbudowę urządzenia.
	TAK
	

	2.
	Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 1024x768), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie – nie tylko EKG. 

Zasady oceny punktowej:
- 12’’ – 0 pkt
- Powyżej 12’’ – 5 pkt

Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie.
	TAK/Podać
	

	3.
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy
	TAK
	

	4.
	Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów
	TAK
	

	5.
	Wyposażenie minimalne w złącza wejścia/wyjścia: 
a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, 
b) co najmniej 1 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych 
c) gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania 
	TAK/Podać
	

	6.
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 2 godz. pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2.
	TAK/Podać
	

	7.
	Pomiar EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres pomiaru min. 30-300/min. 
Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: 0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto. Analiza HRV. 
Statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej.
	TAK/Podać
	

	8.
	Monitorowanie i wyświetlanie minimum 3 odprowadzeń jednocześnie przy użyciu kabla 3-żyłowego. 

Zasady oceny punktowej:
- 3 odprowadzenia – 0 pkt
- Powyżej 3 odprowadzeń jednocześnie – 5 pkt

W komplecie do każdego urządzenia kabel 3-żyłowy .
	TAK/Podać
	

	9.
	Analiza arytmii- wykrywanie co najmniej 10 kategorii zaburzeń rytmu, w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY,
	TAK/Podać
	

	10.
	Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -1,0 do +1,0 mV z możliwością zmiany punktu pomiarowych odcinak ST.
	TAK/Podać
	

	11.
	Oddech - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 150 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania oddechu. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3,125; 6.25; 12.5; 25 mm/s. 
	TAK/Podać
	

	12.
	Licznik bezdechu

Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	13.
	Saturacja – we wszystkich kardiomonitorach Pomiar odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe Nellcor lub Masimo. 
Zakres pomiarowy SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu. Funkcja inteligentnego zarządzania fałszywymi alarmami. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz 2 wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec
	TAK/Podać
	

	14.
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną – we wszystkich kardiomonitorach Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min.). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja wstępnego ustawiania poziomu pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 240 P/min. Funkcja Stazy. 

Podręczne zestawienie ostatnich pomiarów w menu ekranowym modułu – co najmniej 15 z możliwością wydruku raportu z pomiarów 
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt

W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiety średni i duży dla dorosłych
	TAK/Podać
	

	15.
	Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika ręcznie oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania. 
Możliwość wyłączenia pojedynczych alarmów dla poszczególnych parametrów. 
Jeden dedykowany ekran do ustawiania wszystkich granic
	TAK
	

	16.
	Przynajmniej 72- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów jednocześnie, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 20s.
	TAK/Podać
	

	17.
	Zapamiętywanie wszystkich krzywych dynamicznych jednocześnie w czasie rzeczywistym - pamięć min. 72 godzin
	TAK/Podać
	

	18.
	Zapamiętywanie co najmniej 300 zdarzeń alarmowych (przynajmniej 3 krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)
	TAK/Podać 
	

	19.
	Funkcja typu „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związana np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora umożliwiająca szybkie ponowne uruchomienie monitorowania
	TAK
	

	20.
	Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną z możliwością wydruku min. 6 kanałów jednocześnie. 

Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	21.
	Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe moduły pomiarowe, co najmniej: rzut serca metoda nieinwazyjną, ciśnienie krwawe, temperatura
	TAK/Podać
	

	22.
	Wyposażenie dodatkowe: stojak jezdny że stali nierdzewnej z koszem na akcesoria na 6-kołowej podstawie jezdnej
	TAK
	

	23.
	Monitor przystosowany do pracy w sieci
	TAK
	

	24.
	Możliwość współpracy monitorów z centralą pielęgniarską
	TAK
	

	25.
	Wyposażenie kardiomonitorów: 
- kabel EKG 3-żyłowy 8 kpl. 
- czujnik palcowy do pomiaru saturacji 8 kpl. 
- mankiety do pomiaru NIBP 8 szt. rozmiary do uzgodnienia przy dostawie. 
- Pełny zestaw serwisowy do kardiomonitorów, umożliwiający szybką reakcję w przypadku awarii kardiomonitora – 8 kpl.
	TAK
	

	CENTRALA  MONITURUJĄCA 2 szt.

	26.
	Stacje centralnego nadzoru przystosowane do podłączenia co najmniej 8 opisanych powyżej stanowisk monitorowania, z możliwością rozbudowy o kolejne stanowiska bez konieczności wykupienia licencji oraz nadajniki telemetryczne.
	TAK
	

	27.
	Ekran typu LCD TFT o przekątnej min. 19 cali i rozdzielczości min. 1920 x 108 oraz dodatkowy ekran umożliwiający podgląd i obsługę wybranego stanowiska.
	TAK/Podać
	

	28.
	Alarmy 3 stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Regulacja alarmów oraz uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali
	TAK/Podać
	

	29.
	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach.
	TAK
	

	30.
	Funkcja „holterowska” – pamięć ciągłego zapisu równocześnie przynajmniej 5 monitorowanych przebiegów falowych (min. 3 krzywe EKG+ inne) - nie tylko trendów, z min. ostatnich 96 godzin
	TAK/Podać
	

	31.
	Trendy tabelaryczne wszystkich parametrów jednocześnie: pamięć z ostatnich min. 72 godzin
	TAK/Podać
	

	32.
	Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet
	TAK
	

	33.
	Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego z wbudowanego akumulatora 

Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	KOMUNIKACJA

	34.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim 
	TAK
	

	

	35.
	TERMIN DOSTAWY
Max. do 5 dni od dnia podpisania umowy
	TAK
	



	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 30 m-cy (przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta) 

Zasady oceny punktowej:
Gwarancja min. 30 m-ce do 35 m-cy – 0 pkt.
Gwarancja 36 m-cy i więcej – 10 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11. 
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	




Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.


 ……………….data………………….   
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Strona 5 z 5

