## Załącznik nr 2-1  do SIWZ                   					 ZOZ/DZP/PN/36/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Defibrylator

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | #### Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 rok. Urządzenia kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK |  |
| 2. | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
| 3. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). | TAK |  |
| 4. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 5. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 6. | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | TAK |  |
| 8. | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK/Podać |  |
| 9. | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK/Podać |  |
| 10. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 Zasady oceny punktowej: - do 24 poziomów - 0 pkt. - powyżej 24 poziomów - 10 pkt. | TAK/Podać |  |
| 11. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 10 s Zasady oceny punktowej: - do 5 sekund - 10 pkt. - powyżej 5 sekund - 0 pkt. | TAK/Podać |  |
| 12. | Ekran monitora kolorowy | TAK/Podać |  |
| 13. | Przekątna ekranu monitora minimum 5,5 cala | TAK/Podać |  |
| 14. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 15. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 16. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi max 8 kg Zasady oceny punktowej: - do 7 kg - 10 pkt. - powyżej 7 kg – 0 pkt. | TAK/Podać |  |
| 17. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 18. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm, szybkość wydruku 25 mm/sek lub 50 mm/sek | TAK/Podać |  |
| 19. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym : datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | ### TAK |  |
| 20. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK/Podać |  |
| 21. | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK/Podać |  |
| 22. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/mV | TAK/Podać |  |
| 23. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno - stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
| 24. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK/Podać |  |
| 25. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 0-200 mA | TAK/Podać |  |
| 26. | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń Masimo | TAK/Podać |  |
| 27. | Obserwacja krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
| 28. | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | TAK |  |
| 29. | Po rozbudowie, możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie. | TAK |  |
| 30. | Możliwość rozbudowy o moduł transmisji danych przez łącze WiFi | TAK |  |
| 32. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 33. | TERMIN DOSTAWY Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą części eksploatacyjnych wliczone w cenę oferty) Zasady oceny punktowej: Gwarancja min. 24 m-ce do 35 m-cy – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej – 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej