## Załącznik nr 2-3  do SIWZ                   					 ZOZ/DZP/PN/36/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 – Kaseta szkieł próbnych

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | #### Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 rok. Urządzenia kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK |  |
| 2. | Minimum 232 soczewki w kolorowych oprawach | TAK |  |
| 3. | Metalowa oprawa soczewek - Ø38mm | TAK/Podać |  |
| 4. | Pełna apertura soczewek - Ø35mm | TAK/Podać |  |
| 5. | Anodowane oznakowanie - czerwone i czarne | TAK |  |
| 6. | Sfera: minimum 35 par soczewek dodatnich i ujemnych - 0.12D - od 0.25D do 4.00D krok 0.25 - od 4.00D do 7.00D krok 0.50 - od 7.00D to 16.00D krok 1.00 - od 16.00D to 20.00D krok 2.00 | TAK/Podać |  |
| 7. | Cylinder: minimum 19 par soczewek dodatnich i ujemnych - 0.12D - od 0.25D do 3.50D krok 0.25 - od 3.50D do 5.00D krok 0.50 - od 5.00D do 6.00D krok 1.00 | TAK/Podać |  |
| 8. | Soczewki pryzmatyczne: minimum 10 sztuk - od 1.0 do 10.0 krok 1.0 | TAK/Podać |  |
| 9. | Akcesoria: minimum 10 sztuk: Maddox rods, Pinhole disk (2 szt), Stenopiac slit, Red filter, Green filter, Occluder (2 szt) - Zero value lens, Frosted lens | TAK/Podać |  |
| 10. | Walizka na soczewki w zestawie | TAK |  |
| 11. | TERMIN DOSTAWY Max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy Zasady oceny punktowej: - max do 4 tygodni - 0 pkt - od 2 do 3 tygodni – 10 pkt. - do 1 tygodnia – 20 pkt. | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-ce (przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą części eksploatacyjnych wliczone w cenę oferty) Zasady oceny punktowej: Gwarancja min. 12 m-ce do 23 m-cy – 0 pkt. Gwarancja 24 m-cy do 35 m-cy – 10 pkt Gwarancja 36 m-cy i więcej – 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej