## Załącznik nr 2-5  do SIWZ                   					 ZOZ/DZP/PN/36/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe

| Producent/kraj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE |  | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. | #### Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 rok. Urządzenia kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |  | TAK |  |  |
| Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 1. | Lampa zabiegowa – podwójna, dwuczaszowa |  | TAK |  |  |
| 2. | Zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego |  | TAK/Podać |  |  |
| 3. | Obrót w osi pomiędzy ramieniem horyzontalnym a sprężystym o 360 stopni. Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni |  | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Łączny zasięg ramion min. 175 cm |  | TAK/Podać |  |  |
| 5. | 2 Czasze składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED. Każda |  | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Ilość diod w czaszy max. 50 szt. Zasady oceny punktowej: >=45 [szt.] – 1 pkt.; <45 [szt.] – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 7. | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. |  | TAK |  |  |
| 8. | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. |  | TAK |  |  |
| 9. | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux |  | TAK/Podać |  |  |
| 10. | Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. |  | TAK/Podać |  |  |
| 11. | Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach. Zasady oceny punktowej: 5 kroków – 1 pkt.; <5 kroków – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 12. | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, |  | TAK/Podać |  |  |
| 13. | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. |  | TAK/Podać |  |  |
| 14. | Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95% |  | TAK/Podać |  |  |
| 15. | Stała temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) |  | TAK |  |  |
| 16. | Stała średnica pola bezcieniowego min. 16cm Zasady oceny punktowej: 16cm – 0 pkt.; >16cm – 1 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 17. | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 150 cm Zasady oceny punktowej: >160cm – 1 pkt.; =<160cm – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 18. | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz |  | TAK/Podać |  |  |
| 19. | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy |  | ### TAK |  |  |
| 20. | Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego. |  | TAK/Podać |  |  |
| 21. | Żywotność źródła światła min. 60 000h |  | TAK/Podać |  |  |
| 22. | Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 45 W |  | TAK/Podać |  |  |
| 23. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami |  | TAK |  |  |
| 24. | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 |  | TAK |  |  |
| 25. | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. |  | TAK |  |  |
| 26. | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. |  | TAK |  |  |
| 27. | Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt. |  | TAK |  |  |
| 28. | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  | TAK |  |  |
| Lampa zabiegowa z zawieszeniem ściennym - 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 29. | Zawieszenie ścienne czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. |  | TAK |  |  |
| 30. | Łączny zasięg ramion min. 175 cm |  | TAK/Podać |  |  |
| 31. | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni. |  | TAK/Podać |  |  |
| 32. | Czasza składająca się z max. 5 modułów świetlnych LED. Zasady oceny punktowej: >=4 [szt.] – 0 pkt.; <4 [szt.] – 1 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 33. | Ilość diod w czaszy max. 50 szt. Zasady oceny punktowej: >=45 [szt.] – 1 pkt.; <45 [szt.] – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 34. | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. Zasady oceny punktowej: Tak –1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  | NIE/Podać |  |  |
| 35. | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. |  | TAK |  |  |
| 36. | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux |  | TAK/Podać |  |  |
| 37. | Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. |  | TAK |  |  |
| 38. | Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach. Zasady oceny punktowej: 5 kroków – 1 pkt.; <5 kroków – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 39. | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, |  | TAK/Podać |  |  |
| 40. | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. |  | TAK |  |  |
| 41. | Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95% |  | TAK/Podać |  |  |
| 42. | Stała temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) |  | TAK/Podać |  |  |
| 43. | Stała średnica pola bezcieniowego min. 16cm Zasady oceny punktowej: 16cm – 0 pkt.; >16cm – 1 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 44. | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 150 cm Zasady oceny punktowej: >160cm – 1 pkt.; =<160cm – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 45. | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz |  | TAK/Podać |  |  |
| 46. | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy |  | TAK |  |  |
| 47. | Żywotność źródła światła min. 60 000h |  | TAK/Podać |  |  |
| 48. | Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 45 W |  | TAK/Podać |  |  |
| 49. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami |  | TAK |  |  |
| 50. | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 |  | TAK/Podać |  |  |
| 51. | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. |  | TAK/Podać |  |  |
| 52. | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  | NIE/Podać |  |  |
| 53. | Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt. |  | TAK |  |  |
| 54. | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  | NIE/Podać |  |  |
| # Lampa zabiegowa z zawieszeniem sufitowym – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 55. |  | Zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. Obrót ramion o 360 stopni. |  | TAK |  |
| 56. |  | Łączny zasięg ramion min. 175 cm |  | TAK/Podać |  |
| 57. |  | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni. |  | TAK/Podać |  |
| 58. |  | Czasza składająca się z max. 5 modułów świetlnych LED. Zasady oceny punktowej: >=4 [szt.] – 0 pkt.; <4 [szt.] – 1 pkt. |  | TAK/Podać |  |
| 59. |  | Ilość diod w czaszy max. 50 szt. Zasady oceny punktowej: >=45 [szt.] – 1 pkt.; <45 [szt.] – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |
| 60. |  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  | NIE/Podać |  |
| 61. |  | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. |  | TAK |  |
| 62. |  | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux |  | TAK/Podać |  |
| 63. |  | Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. |  | TAK |  |
| 64. |  | Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach. Zasady oceny punktowej: 5 kroków – 1 pkt.; <5 kroków – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |
| 65. |  | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, |  | TAK/Podać |  |
| 66. |  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. |  | TAK |  |
| 67. |  | Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95% |  | TAK/Podać |  |
| 68. |  | Stała temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) |  | TAK/Podać |  |
| 69. |  | Stała średnica pola bezcieniowego min. 16cm Zasady oceny punktowej: 16cm – 0 pkt.; >16cm – 1 pkt. |  | TAK/Podać |  |
| 70. |  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 150 cm Zasady oceny punktowej: >160cm – 1 pkt.; =<160cm – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |
| 71. |  | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz |  | TAK/Podać |  |
| 72. |  | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy |  | TAK |  |
| 73. |  | Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego. |  | TAK |  |
| 74. |  | Żywotność źródła światła min. 60 000h |  | TAK/Podać |  |
| 75. |  | Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 45 W |  | TAK/Podać |  |
| 76. |  | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami |  | TAK |  |
| 77. |  | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 |  | TAK/Podać |  |
| 78. |  | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. |  | TAK |  |
| 79. |  | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  | NIE/Podać |  |
| 80. |  | Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt. |  | TAK |  |
| 81. |  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  | NIE/Podać |  |
| Lampa stanowiskowa – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 82. | Czasza składająca się max. 3 modułów świetlnych LED. Zasady oceny punktowej: >=2 [szt.] – 0 pkt.; <2[szt.] – 1 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 83. | Ilość diod w czaszy max. 12 szt. Zasady oceny punktowej: >=8 [szt.] – 0 pkt.; <8 [szt.] – 1 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 84. | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. |  | TAK |  |  |
| 85. | Lampa mocowana na standardową szynę DIN (stoły operacyjne, fotele ginekologiczno-urologiczne, itp.) |  | TAK |  |  |
| 86. | Natężenie światła (z odległości 0.5 m) min. 45.000 lux Zasady oceny punktowej: >=48 000 [lux] – 1 pkt.; <48 000 [lux] – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 87. | Czasza lampy zamocowana na ramieniu typu „gęsia szyja” |  | TAK |  |  |
| 88. | Włącznik lampy zlokalizowany na podstawie ramienia typu „gęsia szyja”. Zasady oceny punktowej: Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  | NIE/Podać |  |  |
| 89. | Odtworzenie barwy światła słonecznego Ra >= 93 |  | TAK/Podać |  |  |
| 90. | Indeks oddawania barw R9 >= 90 |  | TAK/Podać |  |  |
| 91. | Stała temperatura barwowa 4200 - 4800 K Zasady oceny punktowej: >=4500 [K] – 0 pkt.; <4500 [K] – 1 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 92. | Stała średnica pola światła min. 16 cm (z odległości 0.5 m) Zasady oceny punktowej: >=18 [cm] – 1 pkt.; <18 [cm] – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 93. | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 60 cm Zasady oceny punktowej: >=65 [cm] – 1 pkt.; <65 [cm] – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 94. | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz |  | TAK/Podać |  |  |
| 95. | Żywotność źródła światła min. 40 000h Zasady oceny punktowej: >=50 000 [h] – 1 pkt.; <50 000 [h] – 0 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 96. | Pobór mocy źródła światła max. 12W Zasady oceny punktowej: >=8 [W] – 0 pkt.; <8 [W] – 1 pkt. |  | TAK/Podać |  |  |
| 97. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami |  | TAK |  |  |
| 98. | Stopień ochrony czaszy min. IP 20 |  | TAK/Podać |  |  |
| 99. | Całkowita waga lampy nie większa niż 9 kg |  | TAK/Podać |  |  |
| 100. | Wymiary czaszy nie większe niż 20 x 10 cm |  | TAK/Podać |  |  |
| 101. | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. |  | TAK |  |  |
| 102. | TERMIN DOSTAWY Max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy |  | TAK |  |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja min. 24 m-ce do 35 m-cy – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej – 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej