

Załącznik nr 2-5  do SIWZ                   					 ZOZ/DZP/PN/36/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe 
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 rok.
Urządzenia kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
	TAK
	

	Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym  – 1 szt.

	1.
	Lampa zabiegowa – podwójna, dwuczaszowa
	TAK
	

	2.
	Zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego
	TAK/Podać
	

	3.
	Obrót w osi pomiędzy ramieniem horyzontalnym a sprężystym o 360 stopni. Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni  
	TAK/Podać
	

	4.
	Łączny zasięg ramion min. 175 cm
	TAK/Podać
	

	5.
	2 Czasze składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED. Każda
	TAK/Podać
	

	6.
	Ilość diod w czaszy max. 50 szt.

Zasady oceny punktowej:
>=45 [szt.] – 1 pkt.;
<45 [szt.] – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	7.
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.
	TAK
	

	8.
	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej.
	TAK
	

	9.
	Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux
	TAK/Podać
	

	10.
	Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła.
	TAK/Podać
	

	11.
	Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach.

Zasady oceny punktowej:
5 kroków  – 1 pkt.;
<5 kroków – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	12.
	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy  w zakresie  min.  30 – 100%,
	TAK/Podać
	

	13.
	Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy.
	TAK/Podać
	

	14.
	Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95%
	TAK/Podać
	

	15.
	Stała temperatura barwowa 4300K  (+/- 100K)
	TAK
	

	16.
	Stała średnica pola bezcieniowego min. 16cm

Zasady oceny punktowej:
16cm – 0 pkt.;
>16cm – 1 pkt.
	TAK/Podać
	

	17.
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 150 cm

Zasady oceny punktowej:
>160cm – 1 pkt.;
=<160cm – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	18.
	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz
	TAK/Podać 
	

	19.
	Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy
	TAK
	

	20.
	Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego.
	TAK/Podać
	

	21.
	Żywotność źródła światła min. 60 000h
	TAK/Podać
	

	22.
	Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 45 W
	TAK/Podać
	

	23.
	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami
	TAK
	

	24.
	Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30
	TAK
	

	25.
	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	26.
	Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
	TAK
	

	27.
	Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt.
	TAK
	

	28.
	Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.

Zasady oceny punktowej:
Tak – 1 pkt.;
Nie – 0 pkt.
	TAK
	

	Lampa zabiegowa z zawieszeniem ściennym - 1 szt.

	29.
	Zawieszenie ścienne czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego.
	TAK
	

	30.
	Łączny zasięg ramion min. 175 cm
	TAK/Podać
	

	31.
	Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni.
	TAK/Podać
	

	32.
	Czasza składająca się z max. 5 modułów świetlnych LED.

Zasady oceny punktowej:
>=4 [szt.] – 0 pkt.;
<4 [szt.] – 1 pkt.
	TAK/Podać
	

	33.
	Ilość diod w czaszy max. 50 szt.

Zasady oceny punktowej:
>=45 [szt.] – 1 pkt.;
<45 [szt.] – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	34.
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.

Zasady oceny punktowej:
Tak –1 pkt.;
Nie – 0 pkt.
	NIE/Podać
	

	35.
	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej.
	TAK
	

	36.
	Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux
	TAK/Podać
	

	37.
	Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła.
	TAK
	

	38.
	Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach.

Zasady oceny punktowej:
5 kroków  – 1 pkt.;
<5 kroków – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	39.
	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy  w zakresie  min.  30 – 100%,
	TAK/Podać
	

	40.
	Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy.
	TAK
	

	41.
	Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95%
	TAK/Podać
	

	42.
	Stała temperatura barwowa 4300K  (+/- 100K)
	TAK/Podać
	

	43.
	Stała średnica pola bezcieniowego min. 16cm

Zasady oceny punktowej:
16cm – 0 pkt.;
>16cm – 1 pkt.
	TAK/Podać
	

	44.
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 150 cm

Zasady oceny punktowej:
>160cm – 1 pkt.;
=<160cm – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	45.
	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz
	TAK/Podać
	

	46.
	Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy
	TAK
	

	47.
	Żywotność źródła światła min. 60 000h
	TAK/Podać
	

	48.
	Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 45 W
	TAK/Podać
	

	49.
	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami
	TAK
	

	50.
	Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30
	TAK/Podać
	

	51.
	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
	TAK/Podać
	

	52.
	Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.

Zasady oceny punktowej:
Tak – 1 pkt.;
Nie – 0 pkt.
	NIE/Podać
	

	53.
	Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt.
	TAK
	

	54.
	Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.

Zasady oceny punktowej:
Tak – 1 pkt.;
Nie – 0 pkt.
	NIE/Podać
	

	Lampa zabiegowa z zawieszeniem sufitowym  – 1 szt.

	55.
	Zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. Obrót ramion o 360 stopni.
	TAK
	

	56.
	Łączny zasięg ramion min. 175 cm
	TAK/Podać
	

	57.
	Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni.
	TAK/Podać
	

	58.
	Czasza składająca się z max. 5 modułów świetlnych LED.

Zasady oceny punktowej:
>=4 [szt.] – 0 pkt.;
<4 [szt.] – 1 pkt.
	TAK/Podać
	

	59.
	Ilość diod w czaszy max. 50 szt.
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Zasady oceny punktowej:
>=45 [szt.] – 1 pkt.;
<45 [szt.] – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	60.
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.

Zasady oceny punktowej:
Tak – 1 pkt.;
Nie – 0 pkt.
	NIE/Podać
	

	61.
	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej.
	TAK
	

	62.
	Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux
	TAK/Podać
	

	63.
	Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła.
	TAK
	

	64.
	Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach.

Zasady oceny punktowej:
5 kroków  – 1 pkt.;
<5 kroków – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	65.
	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy  w zakresie  min.  30 – 100%,
	TAK/Podać
	

	66.
	Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy.
	TAK
	

	67.
	Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95%
	TAK/Podać
	

	68.
	Stała temperatura barwowa 4300K  (+/- 100K)
	TAK/Podać
	

	69.
	Stała średnica pola bezcieniowego min. 16cm

Zasady oceny punktowej:
16cm – 0 pkt.;
>16cm – 1 pkt.
	TAK/Podać
	

	70.
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 150 cm

Zasady oceny punktowej:
>160cm – 1 pkt.;
=<160cm – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	71.
	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz
	TAK/Podać
	

	72.
	Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy
	TAK
	

	73.
	Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego.
	TAK
	

	74.
	Żywotność źródła światła min. 60 000h
	TAK/Podać
	

	75.
	Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 45 W
	TAK/Podać
	

	76.
	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami
	TAK
	

	77.
	Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30
	TAK/Podać
	

	78.
	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	79.
	Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.

Zasady oceny punktowej:
Tak – 1 pkt.;
Nie – 0 pkt.
	NIE/Podać
	

	80.
	Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt.
	TAK
	

	81.
	Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.

Zasady oceny punktowej:
Tak – 1 pkt.;
Nie – 0 pkt.
	NIE/Podać
	

	Lampa stanowiskowa – 6 szt.


	82.
	Czasza składająca się max. 3 modułów świetlnych LED.

Zasady oceny punktowej:
>=2 [szt.] – 0 pkt.;
<2[szt.] – 1 pkt.
	TAK/Podać
	

	83.
	Ilość diod w czaszy max. 12 szt.

Zasady oceny punktowej:
>=8 [szt.] – 0 pkt.;
<8 [szt.] – 1 pkt.
	TAK/Podać
	

	84.
	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej.
	TAK
	

	85.
	Lampa mocowana na standardową szynę DIN (stoły operacyjne, fotele ginekologiczno-urologiczne, itp.)
	TAK
	

	86.
	Natężenie światła (z odległości 0.5 m) min. 45.000 lux

Zasady oceny punktowej:
>=48 000 [lux] – 1 pkt.;
<48 000 [lux] – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	87.
	Czasza lampy zamocowana na ramieniu typu „gęsia szyja”
	TAK
	

	88.
	Włącznik lampy zlokalizowany na podstawie ramienia typu „gęsia szyja”.

Zasady oceny punktowej:
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
	NIE/Podać
	

	89.
	Odtworzenie barwy światła słonecznego Ra >= 93
	TAK/Podać
	

	90.
	Indeks oddawania barw R9 >= 90
	TAK/Podać
	

	91.
	Stała temperatura barwowa 4200 - 4800 K

Zasady oceny punktowej:
>=4500 [K] – 0 pkt.;
<4500 [K] – 1 pkt.
	TAK/Podać
	

	92.
	Stała średnica pola światła min. 16 cm (z odległości 0.5 m)

Zasady oceny punktowej:
>=18 [cm] – 1 pkt.;
<18 [cm] – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	93.
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 60 cm

Zasady oceny punktowej:
>=65 [cm] – 1 pkt.;
<65 [cm] – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	94.
	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz
	TAK/Podać
	

	95.
	Żywotność źródła światła min. 40 000h

Zasady oceny punktowej:
>=50 000 [h] – 1 pkt.;
<50 000 [h] – 0 pkt.
	TAK/Podać
	

	96.
	Pobór mocy źródła światła max. 12W

Zasady oceny punktowej:
>=8 [W] – 0 pkt.;
<8 [W] – 1 pkt.
	TAK/Podać
	

	97.
	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami
	TAK
	

	98.
	Stopień ochrony czaszy min. IP 20
	TAK/Podać
	

	99.
	Całkowita waga lampy nie większa niż 9 kg
	TAK/Podać
	

	100.
	Wymiary czaszy nie większe niż 20 x 10 cm
	TAK/Podać
	

	101.
	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	

	102.
	TERMIN DOSTAWY
Max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
	TAK
	



	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta) 

Zasady oceny punktowej:
Gwarancja min. 24 m-ce do 35 m-cy – 0 pkt.
Gwarancja 36 m-cy i więcej – 10 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11. 
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	

	12.
	Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.


 ……………….data………………….   


									 ………………………………..
Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej
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