## Załącznik nr 2-6  do SIWZ                   					 ZOZ/DZP/PN/36/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 6 – Łózka i szafki przyłóżkowe

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | #### Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 rok. Urządzenia kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK |  |
| Łóżka elektryczne szpitalne 37 szt |  |  |  |
| 2. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokada z graficzną informacja o zablokowanym/odblokowanym szczycie | TAK |  |
| 3. | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | TAK |  |
| 5. | Opcja 1. Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Barierki zabezpieczające na długości 3/4 leża. Barierka zabezpieczająca segment pleców poruszająca się wraz z segmentem podczas regulacji. Górna barierka krótsza od centralnej. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. LUB Opcja 2. Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Mechanizm zwalniania barierki na ergonomicznej wysokości, umieszczony w górnej poprzeczce. Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. | TAK/Podać |  |
| 6. | Barierki boczne mogące służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. Możliwość doposażenia łóżka w barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości | TAK |  |
| 7. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele, łatwo demontowalne, lekkie nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża. Zasady oceny punktowej: - Tak, Panele z wytłoczoną informacją kierunku montażu – 2pkt - Brak wytłoczenia – 0pkt | TAK/Podać |  |
| 8. | Leże oparta na tzw. ramionach wznoszących, podpierające leże w minimum 4 punktach | TAK/Podać |  |
| 9. | Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. | TAK/Podać |  |
| 10. | Koła tworzywowe o średnicy min 125mm. | TAK/Podać |  |
| 11. | Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | TAK |  |
| 12. | Dźwignie blokady hamulca z kolorowym, czytelnym oznaczeniem uruchomionej funkcji (centralnej blokady lub koła kierunkowego) Dopuszcza się dźwignie hamulca na całej szerokości podstawy od strony nóg w przypadku braku kolorystycznego oznaczenia | TAK |  |
| 13. | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Pilot przewodowy dla pacjenta z możliwością sterowania podstawowymi funkcjami: regulacja wysokości, kąta nachylenia segmentu uda i pleców oraz funkcji autokontur lub sterowniki dla pacjenta wbudowane w barierki boczne z powyższymi funkcjami, - Przewodowego panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Zasady oceny punktowej: - Tak, Pilot dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i wbudowaną latarką – 2pkt - Brak, Pilota dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i wbudowaną latarką – 0 pkt. | TAK/Podać |  |
| 14. | 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Zasady oceny punktowej: Tak – 2pkt Nie – 0pkt | NIE/Podać |  |
| 15. | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 50mm) | TAK |  |
| 16. | Funkcja przedłużenia leża min 150mm Zasady oceny punktowej: - Przedłużenie leża realizowane za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych – 2pkt - Mechanizm śrubowy – 0pkt | TAK/Podać |  |
| 17. | Szerokość zewnętrzna łóżka wymagana– 990mm (+/-40mm) Zasady oceny punktowej: -Szerokość łóżka poniżej 100cm -Tak – 10pkt - Nie – 0 pkt | TAK/Podać |  |
| 18. | Wymiary leża wymagane 2000mm x 900mm (+/- 20mm) Zasady oceny punktowej: Leże minimum 900mm -Tak: – 2pkt - Nie, poniżej 900mm: - 0 pkt | TAK/Podać |  |
| 19. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min 370 mm do 730 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. | ### TAK/Podać |  |
| 20. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-10o) | TAK/Podać |  |
| 21. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-10o) | TAK/Podać |  |
| 22. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | TAK/Podać |  |
| 23. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. | TAK |  |
| 24. | Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii. Zasady oceny punktowej: Tak – 5pkt Nie – 0pkt | NIE/Podać |  |
| 25. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK |  |
| 26. | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | TAK/Podać |  |
| 27. | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | TAK |  |
| 28. | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min 12 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/Podać |  |
| 29. | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min 12 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK/Podać |  |
| 30. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK |  |
| 31. | Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK |  |
| 32. | Elektryczna pozycja Trendelenburga sterowana m.in. za pomocą panelu centralnego oraz osobny, oznaczony kolorem czerwonym przycisk z zaprogramowaną pozycją antyszokową (rozumianą jako jednoczesne wypoziomowanie segmentów leża oraz wykonanie przechyłu Trendelenburga) Zasady oceny punktowej: Tak, dodatkowy przycisk – 5pkt Brak dodatkowego przycisku – 0pkt | TAK/Podać |  |
| 33. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym | TAK |  |
| 34. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. | TAK |  |
| 35. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | TAK/Podać |  |
| 36. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR, | TAK |  |
| 37. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | TAK/Podać |  |
| 38. | Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel | TAK |  |
| 39. | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku, w tulejach tworzywowy wkład | TAK |  |
| 40. | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia oraz uruchomieniu dźwiękowego alarmu informującego o przeciążeniu Zasady oceny punktowej: Tak –5 pkt Nie – 0pkt | NIE/Podać |  |
| 41. | Złącze wyrównania potencjału | TAK |  |
| 42. | Wyposażenie dodatkowe do każdego łóżka - Barierki opisane powyżej, - Materac piankowy do każdego łóżka opisany poniżej - Dodatkowe barierki boczne montowane w części nożnej zabezpieczające pacjenta na całej długości z możliwością przekładania bez użycia narzędzi łączenie 2 kpl. Wyposażenie dodatkowe do kompletu łóżek: - Wysięgnik ręki montowany w narożu łóżka – 10 szt. - Kompletna rama ortopedyczna z wyposażeniem i ciężarkami – 2 szt | TAK/Podać |  |
| 43. | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej, dopasowany do leża łóżka, o grubości min. 14 cm | TAK/Podać |  |
| 44. | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych | TAK |  |
| 45. | Pokrowiec materaca dwukierunkowo rozciągliwy | TAK |  |
| 46. | Pokrowiec materaca paroprzepuszczalny, („oddychający”), nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) – 1 szt dla każdego materaca | TAK/Podać |  |
| 47. | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 2 boków materaca | TAK/Podać |  |
| 48. | Materac rotowany cztero-kierunkowo zwiększający „żywotność” materaca | TAK |  |
| 49. | Pokrowiec materaca z możliwością mycia i dezynfekcji wybranymi środkami | TAK |  |
| 50. | Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi min. prania pokrowca. | TAK |  |
| Szafki przyłóżkowe 49 szt. |  |  |  |
| 51. | Korpus szafki wykonany z tworzywa HLP oraz stopu aluminium lub o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, utwardzanym termicznie | TAK |  |
| 52. | Wysuwany lub rozkładany blat boczny do karmienia pacjenta z uchwytem | TAK |  |
| 53. | Samo domykająca się szuflada oraz drzwiczki szafki zamykające się na magnes lub szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady (dolna i górna, przedzielona półka na prasę) z frontami odlanymi z tworzywa ABS, Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia | TAK |  |
| 54. | Szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady (dolna i górna, przedzielona półka na prasę) z frontami odlanymi z tworzywa ABS Zasady oceny punktowej: Tak – 2pkt Nie – 0pkt | NIE/Podać |  |
| 55. | wykończenie i uchwyt ze stopu aluminium lub ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 56. | 4 cichobieżne koła w tym dwa z blokadą centralną uruchamianą pokrętłem wbudowanym obustronnie w korpus szafki | TAK |  |
| 57. | Pokrętło blokady kół wbudowane na wysokości ręki leżącego pacjenta, przy blacie głównym Zasady oceny punktowej: Tak – 3pkt Nie – 0pkt | NIE/Podać |  |
| 58. | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności dzięki dwustronnie wysuwanym szufladom lub korpus szafki posiada możliwość obracania na podstawie z blatem bocznym, którego konstrukcja nośna oparta jest na podstawie szafki | TAK |  |
| 59. | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 110 , +/-10 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm | TAK/Podać |  |
| 60. | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK |  |
| 61. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK/Podać |  |
| 62. | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. | TAK |  |
| 63. | Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się | TAK |  |
| 64. | Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta | TAK |  |
| 35. | TERMIN DOSTAWY Max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą części eksploatacyjnych wliczone w cenę oferty) | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej