## Zad.1
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 1: Worki jednorazowe do resuscytacji
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Resuscytator dla dorosłych z maską nr 5 oraz drenem tlenowym min 2m.SPECYFIKACJA:Zawór pacjenta z pojedynczą membraną dla niezawodnego działania Zintegrowany pasek dla komfortu stosowania i wyrównania siły uciśnięć Cienkościenny samorozprężalny worek ułatwiający ocenę oporów i podatności płuc,- specjalna faktura powierzchni worka gwarantująca pewny uchwyt. Łatwe podłączenie manometru oraz zaworu PEEP Dostarczana objętość: jedną ręką 600 ml oburącz 1000 ml Objętość resuscytatora: 1547 m Wymiary (długość x średnica): 284 x 127 mm Waga (bez rezerwuaru i akcesoriów): 220 g Zawór ograniczający ciśnienie*: 4,0 kPa (40 cm H2O) Martwa przestrzeń: ≤ 5ml + 10% dostarczanej objętości Opory przepływu przy wdechu bez O2: Maks. 0.50 kPa (5.0 cm H2O) przy 50 l/min Opory przepływu przy wydechu : Maks. 0.27 kPa (2.7 cm H2O) przy 50 l/min Objętość rezerwuaru: 2600 ml Złącze pacjenta: Ø zewnętrzna: 22 mm męskie (ISO 5356-1) Ø wewnętrzna: 15 mm żeńskie (ISO 5356-1) Złącze wydechowe (do podłączenia zaworu PEEP): 30 mm męskie (ISO 5356-1) Przeciek (w obu kierunkach): Niemierzalny Złącze M-Port (opcja): Standardowe Luer LS 6 Zalecana temperatura stosowania: -18ºC do +50ºC Składowanie:Testowano przy -40ºC i + 60ºC zgodnie z EN ISO 10651-4 Warunkowo dopuszczone do stosowania w środowisku MR Nie zawierają ftalanów. | 2000 | 44
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad.2
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 2 – Czujnik do kardiomonitora
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Czujnik SPO2 na ucho gumowy z kablem kompletny do kardiomonitora Nihon Kohden | szt. | 6
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 3
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 3 Elektrody do Tensa
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Elektrody wielorazowe do elektrostymulatora kompratybilne z urządzewniem Mamatens My Time TENS Care. | szt | 100
Razem
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## Zad.4
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 4 Narzędzia chirurgiczne.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Kleszcze do mikrochirurgii krtani, obrotowe 360st., okrągła łyżeczka 2mm.,z kanałem płuczącym, płaszcz konikalny (2.0 do 3.0mm.) średnica części dystalnej 2,0mm, średnica części proksymalnej 3,0mm, zagięte, z możliwością zatrzymania w ośmiu pozycjach. | szt. | 2
2 | Kleszcze naczyniowe Pean, standard, odgięte dł. 16,5cm cm | szt. | 5
3 | Kleszcze naczyniowe Pean,standard, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 5
4 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm | szt. | 1
5 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 22,5 cm | szt. | 5
6 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 20,5 cm | szt. | 5
7 | Nożyczki preparacyjne Kilner ze szlifem super cut, końce tępe dł. 12cm | szt. | 3
8 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm | szt. | 5
9 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, proste, dł. 12 cm | szt. | 5
10 | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Hartmann, proste, dł. 10 cm | szt. | 5
11 | Łyżeczka maciczna Simon, fig. 1, 10x7 mm, ostra, sztywna, owalna, dł. 23 cm | szt. | 2
12 | Łyżeczka maciczna Simon, fig. 2, 12x8 mm, ostra, sztywna, owalna, dł. 23,5 cm | szt. | 2
13 | Łyżeczka maciczna Simon, fig. 3, 13x10 mm, ostra, sztywna, owalna, dł. 24 cm | szt. | 2
14 | Łyżeczka maciczna Simon, fig. 5, 18x13 mm, ostra, sztywna, owalna, dł. 24 cm | szt. | 1
15 | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 13 cm | szt. | 5
16 | Nożyczki Metzenbaum SuperCut, tępe, pr. dł. 14,5 cm | szt. | 2
17 | Nożyczki Joseph, SuperCut, ostre, pr. dł. 14,5 cm | szt. | 2
18 | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 5
19 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 14,5 cm | szt. | 5
20 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 13 cm | szt. | 5
21 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 16 cm | szt. | 5
22 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm | szt. | 10
23 | Pinceta anatomiczna standard prosta dł. 18 cm | szt. | 10
24 | Pęseta anatomiczna dł. 14,5cm | szt. | 30
25 | Nożyczki chirurgiczne preparacyjne proste Mayo-Stille dł. 16cm | szt. | 20
26 | Kocher Nipon prosty dł. 14,5 cm | szt. | 20
27 | Imadło Hegar-Baumgartner dł. 14,5 cm | szt. | 10
28 | Imadło Derf, szczęki bruzdowane poprzecznie, dł. 13cm | szt. | 10
29 | Narzędzie Moskit Hartmann prosty dł. 10 cm | szt. | 5
30 | Kontener do sterylizacji (bezfiltrowy) rozmiar 1/2 o wymiarach267x272x220mm+/-5mm,kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem do wyboru przez Zamawaiającego z min. 5 kolorów/ miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z jedną labiryntową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym użyciem) możliwość samodzielnej wymiany uszczelek w pokrywie kontenera. Kontener wyposażony w : kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x94mm +/- 5mm, mata silikonowa typu „jeżyk” 234x244 +/-5mm | szt. | 1
31 | Kontener do sterylizacji (bezfiltrowy) rozmiar 1/2 o wymiarach267x272x122mm+/-5mm,kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem do wyboru przez Zamawaiającego z min. 5 kolorów/ miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z jedną labiryntową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym użyciem) możliwość samodzielnej wymiany uszczelek w pokrywie kontenera. Kontener wyposażony w : kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44mm +/- 5mm, mata silikonowa typu „jeżyk” 234x244 +/-5mm | szt. | 1
32 | Kontener do sterylizacji (bezfiltrowy) rozmiar 1/1 o wymiarach553x272x272mm+/-5mm,kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem do wyboru przez Zamawaiającego z min. 5 kolorów/ miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym użyciem) możliwość samodzielnej wymiany uszczelek w pokrywie kontenera. Kontener wyposażony w : silikonowa siatkę zabezpieczającą 520x250 mm +/-5mm | szt. | 1
33 | Kontener do sterylizacji (bezfiltrowy) rozmiar 3/4 o wymiarach 448x272x143mm+/-5mm,kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem do wyboru przez Zamawaiającego z min. 5 kolorów/ miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym użyciem) możliwość samodzielnej wymiany uszczelek w pokrywie kontenera. Kontener wyposażony w :Kontener wyposażony w : kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x64mm +/- 5mm, mata silikonowa typu „jeżyk” 394x244 +/-5mm | szt. | 1
Razem
Wymogi dla poz. 2-29: - parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem; - certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii; - narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, - narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, - narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta, - dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485 - narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzi nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## Zad.5
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 5: Autoczytnik do inkubacji
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Zestaw:( do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 24 minutach.) Skład pakietu: – Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 24 minutach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach o kształcie litery "D", czas pozostały do końca inkubacji wyświeltany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Automatyczna informacja o nieprawidłowym umieszczeniu wskażnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia. - 10 opakowań wskaźnika biologicznego, w opakowaniu 50 sztuk wskaźnika. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". | zestaw | 1
2 | wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej (odczyt w autoczytniku po 24 minuty .) Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników.Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | op=50szt. | 15
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Zad. 6
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 6 Akcesoria okulistyczne
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Światłowód typu Shielded, 23G/06mm kompratybilny z aparatem EVA firmy DORC | op=6szt. | 1
2 | Sonda laserowa typu Stepped 23G/06mm kompatybilna z aparatem EVA firmy DORC | op=6szt. | 2
3 | Zestaw do podaży/usuwania oleju silikonowego kompatybilny z aparatem firmy DORC | op.= 5szt | 2
4 | Kaniula do podaży oleju silikonowego, 7mm, 23G/06mm | op.= 5szt | 2
5 | Kaniula do usuwania oleju ciężkiego, 23G/0,6mm | op.=6szt. | 1
6 | Zestaw do usuwania oleju ciężkiego | op.= 5szt | 1
7 | Kaniula typu Dul Bore do podaży, delikatny | op.= 5szt | 2
8 | Sweeper pokryty pyłem diamentowym 23G/0,6mm | op=5szt. | 1
9 | Igła fletowej | op=1szt. | 1
10 | Rezerwuar do igły fletowej | op=10szt | 1
11 | Kaniula napylona pyłem diamentowym | op.= 5szt | 1
12 | Kaniula typu soft tip 23G/0,6mm | op=5szt. | 2
13 | Endodiatermia 23G z przewodem, kopatybilna z aparatem EVA firmy DORC | op=1szt. | 1
14 | Dren VGPC z filtrem kompatybilny z aparatem EVA firmy DORC | op=6szt. | 10
15 | Olej 1000, strzykawka 10ml | op=1szt. | 10
16 | GAZ SF6 do podania wewnątrzgałkowego 10ml | Op=1 szt. | 30
17 | Gaz typu C3F8 do podania wewnątrzgałkowego 10ml | Op=1 szt. | 15
18 | Metyloceluoza 2,3% obj 2,3ml | Op=1 szt. | 4
19 | Igła fletowa ze szczotkowana końcówką | op=5szt. | 1
Razem
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 7
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 7: Ojej do witrektomii
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Ciężki ojej silikonowy do zabiegu witrektomii zawierający 69,5% polidimetylosiloksanu i 30,5% perfluoroheksyloctanu w fiolce 10ml | Op=1 szt. | 5
Razem
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad.8
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 8: Pęseta
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta ILM 23g, aktywowana 360° Siła uścisku 25g, Długość części roboczej 32 mm. | Op.=6szt. | 4
RAZEM
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 9
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 9: Komora inhalacyjna
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Komora inhalacyjna do podawania leków w aerozolu do układu oddechowego typu aerochamber z zakończeniem 22/15F z jednej i 22/15M z drugiej strony. | op. 10 szt. | 10
RAZEM
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## zad. 10
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 10 Przyrząd do ćwiczeń oddechowych.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Przepływowy przyrząd do ćwiczeń oddechowych, rozciągliwą rurką i wymiennym ustnikiem, z możliwością ustawienia przepływu wdychanego powietrza w zakresie 100-600ml/s za pomocą pokrętła z 6 ustawieniami., z portem do podawania tlenu. | op.=12 szt. | 10
RAZEM
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 11
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 11 Ciśnieniomierze i termometry
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny, automatyczny z mankietem w rozmiarze L | szt. | 12
2 | Termometr bezdotykowy elektroniczny z pamięcią wyników. | szt. | 40
RAZEM
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 12
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 12 Kaniule zatokowe i inne narzędzia
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN-CASTELNUOVO, z LUER-Lock, giętka, kształt S, śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | szt. | 2
2 | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock, długo zakrzywiona, śr. zew. 4 mm, dł. 15 cm | szt. | 2
3 | Płaszcz ssąco-płuczący 0° do urządzenia CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką. | szt. | 1
4 | Tubus ochronny na optykę, dł. 19,7 mm, do optyk HOPKINS o średnicy do 4 mm i długości do 18 cm | szt. | 5
5 | Kleszcze nosowe tnące, bransze 45 stopni do góry, kształt typu Blakesley, szer. 2,5mm, dł 11 cm | szt. | 1
6 | Uchwyt do zastosowania z instrumentami do mikrochirurgii krtani | szt. | 1
7 | Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, dł. robocza 23cm | szt. | 1
8 | Mikrokleszcze, proste, bransze miseczkowate 1mm, dł. robocza 20cm | szt. | 1
9 | Kleszcze miniaturowe typu Kleinsasser, bransze proste, miseczkowate śr. 1mm, dł. robocza 23cm | szt. | 1
10 | Rurka ssąca typu Ferguson, uchwyt z otworem, z luer, z mandrynem 9Fr., dł. robocza 11 cm | szt. | 1
Suma
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 13
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 13 Żel do intubacji.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | sterylny żel nawilżający zawierający środek znieczulający (Lidocaina 2%) i antybakteryjny (Chlorhexidina 0,25%). Każda gotowa do użycia strzykawka znajduje się w sterylnym opakowaniu. Dostępny jest w strzykawkach o pojemności 6ml. Zastosowanie przy cewnikowaniu i umieszczaniu przyrządów w jamach ciała. | op=25szt. | 50
RAZEM
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad 14.
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 14 Pilot do Łóżka
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Pilot do łóżka kopatybilny z łóżkiem firmy Reha-Bet | szt. | 2
Suma
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 15
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 15 Łatwoślizg
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | łatwoślizg 200x90 z osmioma uchwytami | szt. | 2
Suma
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 16
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 16 Opatrunki specjalistyczne 3
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Jałowy opatrunek wykonany w technologii hydrofiber z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, zawierający w składzie srebro w postaci jonowej, kwas edytynowy (EDTA) i chlorek benzetoniowy( BeCl). Opatrunek do ran mocno sączących, zwalczający biofilm. Rozm. 5x5cm | op=10szt. | 30
2 | Jałowy opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Rozm. 10 x 10 cm. | op=10szt. | 15
3 | Jałowy opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Rozm. 12,5 x 12,5 cm | op=10szt. | 15
4 | Jałowy opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Rozm. 17,5 x 17,5 cm. | op=10szt. | 8
5 | Jałowy opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Rozm. 21 x 21 cm | Op=5 szt. | 8
6 | Jałowy opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Rozm. 19,8 x 14 cm | Op=5 szt. | 15
7 | Jałowy opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Rozm. 20 x 16,9 cm. | Op=5 szt. | 10
8 | Sterylny opatrunek wyspowy, wielowarstwowy na rany pooperacyjne składający się z warstwy hydrokoloidu i dwóch warstw hydrofiber, przeszytych włóknami elastanu zawierający srebro jonowe. Rozm. 9 x 10 cm | op=10szt. | 4
9 | Sterylny opatrunek wyspowy, wielowarstwowy na rany pooperacyjne składający się z warstwy hydrokoloidu i dwóch warstw hydrofiber, przeszytych włóknami elastanu zawierający srebro jonowe. Rozm. 9 x 15 cm | op=10szt. | 4
Suma
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 50a
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 50a - Dostawa akcesoriów do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaforezy- uzupełnienie. |  |  |  | 33181200-4
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Zestaw składa się z następujących komponentów: 1. Wysokoprzepływowego dializatora specjalnie przystosowanego do eliminacji toksyn związanych z białkami krwi pacjenta do dializatu zawierającego albuminy surowicy ludzkiej (HSA). 2. Niskoprzepływowego dializatora stosowanego do usuwania toksyn rozpuszczalnych w wodzie z dializatu albuminy surowicy ludzkiej (HSA) obwodu MARS. 3. Kolumny adsorpcyjnej wypełnionej węglem aktywowanym parą, służącej do oczyszczania roztworu ludzkich albumin (HSA) wypełniającego obwód zestawu MARS. Cząsteczki węgla sa odsłonięte i wykazują szczególną zdolność do adsorpcji niskocząsteczkowych, niepolarnych substancji, jak np. aromatyczne policykliczne węglowodory i kwasy. 4. Kolumny adsorpcyjnej wypełnionej żywicą jonowymienną, służącej do oczyszczania dializatu z HSA w obwodzie zestawu MARS. Kolumna jest przeznaczona szczególnie do usuwania cząsteczek jonowych, jak bilirubina. | 1 zestaw | 30
RAZEM
1. Zamawiający wymaga aby zaoferowane płyny, akcesoria i inne materiały zużywalne do zabiegu były wskazane w instrukcji producenta posiadanego aparatu.
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zad. 51
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 51 -Leki okulistyczne i inne.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Karbachol r-r do stosowania wewnątrzgałkowego 0,1mg/ml fiol | Op=12 fiol | 8
2 | Tropicamidum 1% krople oczne | op. =2x5ml | 280
3 | Phenylephrini hydrochloridum 10% krople do oczu | op-=10ml | 60
4 | Proxymetacaini hydrochloridum 0,5% krople do oczu | op=15ml | 80
5 | Atropinum 1% krople do oczu | op= 5ml | 30
6 | Tymololi 0,5% krople do oczu | op= 5ml | 45
7 | Ofloxacinum 3mg/ml x 5ml krople do oczu | op= 5ml | 150
8 | Dexamethazonum + gentamycinum maść do oczu | op= 5g | 300
9 | Acetazolamidum 250mg | Op= 30 tabl | 70
10 | Natrium chloratum 5% krople do oczu 0,5ml | op=20x 0,5ml | 40
11 | Latanoprost 0,005% krople | porcja po 2,5ml | 10
12 | Brimonidini tartras krople do oczu | op=5ml | 18
13 | Dieta eliminacyjna dla dzieci w wieku 0-6 m-cy stosowana w leczeniu alergii pokarmowych zawierająca: laktozę, zhydrolizowane białko serwatkowe z dodatkiem galakto- i frukto- oligosacharydów GOS:FOS 9:1, opak 400g | op=400g | 40
14 | Dieta eliminacyjna dla dzieci w wieku 0-6 m-cy stosowana w leczeniu alergii pokarmowych zawierająca: laktozę, zhydrolizowane białko serwatkowe z dodatkiem galakto- i frukto- oligosacharydów GOS:FOS 9:1, opak 400g | op=400g. | 40
15 | Metamizol 500mg/ml butelka krople doustne | Op=20 ml | 50
16 | Metamizol 500mg/ml butelka krople doustne | op=100ml | 50
17 | Lorazepam inj. 4mg/ml | Op=5 amp | 10
18 | Propofolum 2% mct/lct 50ml | Op=10 fiol | 50
Suma
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Zadanie nr 5a
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 5a - Nadroparinum
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | HDCz 2850 j.m antyXa | szt. amp.strz 0,3 ml | 3500
2 | HDCz 3800 j.m antyXa | szt. amp.strz 0,4 ml | 11300
3 | HDCz 5700 j.m antyXa | szt. amp.strz 0,6 ml | 4500
4 | HDCz 7600 j.m antyXa | szt. amp.strz 0,8 ml | 1000
5 | HDCz 47500 j.m.antyXa/5ml komplet* | Komplet | 5
RAZEM
Warunki wymagane:
* | HDCz 9500j.m./ml x 10 fiolek a 5ml
Mini-Spike V x 10 szt.
Strzyk precyzyjna 1 ml kalibrowana co 0,01 z igłą 25GA x 100 szt.
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zadanie nr 8a
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 8a – Leki różne 14
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Aluminii acetas tabl. 1000 mg | porcja po 6 tabl. | 4
2 | Aluminii acetas żel do użytku zewnętrznego 75g | porcja po 1 op. | 160
3 | Dobutaminum 250 mg inj. | 1 fiol. | 800
4 | Ketoprofenum inj. (roztwór) 100 mg/2 ml i.v./i.m | porcja po 10 amp. 2 ml | 1000
5 | Ketoprofenum tabl. powl. 100 mg | porcja po 30 tabl. | 440
6 | Ferrosi oxidum dextranum complexum inj. im. (roztwór) 50 mg Fe+++/ml | porcja po 50 amp. 2 ml | 1
7 | Ferrum hydroxide 50 mg/5ml syrop | Porcja po 100 ml | 2
8 | Ferrum oxydatum saccharatum inj. iv. (roztwór) 20 mg Fe+++/ml | porcja po 5 amp. 5 ml | 5
9 | Pefloxacinum inj. iv. (roztwór) 400 mg/5 ml | porcja po 10 amp. 5 ml | 20
10 | Pefloxacinum tabl. powl. 400 mg | porcja po 10 tabl. | 20
RAZEM
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## zad. 55
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 55– Akcesoria do inkubatorów
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Okularki do fototerapii:w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu. | szt. | 700
2 | Osłonka j.u. na czujnik temperatury typu NC 040-10 | op.=10szt | 14
3 | Dren z zastawką do aparatu Neopuff | szt. | 100
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## zad.56
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 56 – Opatrunek hemostatyczny
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Gaza hemostatyczna 5x5cm | 1 szt. | 5
2 | Gaza hemostatyczna 7,5x5cm | 1 szt. | 5
3 | Gaza hemostatyczna 10x10cm | 1 szt. | 5
RAZEM
Opis produktu:
Tkana, bawełniana gaza hemostatyczna, z nieutlenionej celulozy, z funkcjonalnymi grupami cząsteczkowymi (FMGs) zapewniającymi specjalne właściwości fizyczne i zwiększające wydajnośc produktu. Po kontakcie z płynem przekształcająca się w elastyczną membranę o strukturze żelu, który przylega do rany pozwalając kontrolować krwawienie. Opatrunek mogący wchłonąć do 3500% własnego ciężaru podczas kontraktu z krwią. Nie wymagający wcześniejszego namaczania, nie wymagający kompresji. Możliwość stosowania przez porty 6 mm. Do stosowania w procedurach naczyniowych i sercowo- naczyniowych, obszarach szczególnie wrażliwych(nerwy, drogi nerwowe). Nie wymagający oczyszczania rany z krwi. W pełni biokompatybilny i sterylny (sterylizacja przez napromieniowanie), Całkowita biodegradacja w ciągu 7 dni .pH 5,5, Klasa III. Rozpuszczalny w wodzie. Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości. Nie przyklejający się do narzędzi, do rękawiczek.
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zad. 58
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 58- Worki do stomii
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Worek do stomii koło 1 -częściowy, beżowy, rozmiar 15-70mm: worek zakmnięty z płaskim lub bardzo miękkim wypukłym ochraniaczem skóry lub worek opróżnialny z połączonym delikatnym klipsem zwanym: Roll'Up w wersji płaskiej lub bardzo miękkiej wypukłej do wyboru przy zamówieniu | op.=30szt. | 4
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zad. 59
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 59– Czujniki
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Klips do pulsoxymetru typu TS-F-D | szt. | 2
2 | Kabel połączeniowy do czujnika saturacji ze złączką okrągłą typu TS-G3 | szt. | 2
3 | Czujnik typu TS-F4- GE | szt. | 2
4 | Komplet czujników przepływowych do aparatu Aespiro | Komplet 2 szt. | 2
5 | Czujnik natężenia tlenu do aparatu Aespiro | szt. | 2
6 | Przewód czujnika natężenia tlenu do aparatu Aespiro | szt. | 2
7 | Pułapka wodna do monitora przy aparacie Aespiro | szt. | 4
8 | Kabel EKG 3- odprowadzeniowy kompatybilny z kardiomonitorem Datex Ohmeda wejście okrągłe. | szt. | 1
9 | Mankiet NIBP dla dorosłych 31-40cm, wielorazowy, 2 -żyłowy | szt. | 1
10 | Mankiet NIBP dla dorosłych 36-36cm wielorazowy, 2 -żyłowy | szt. | 1
11 | Kabel połączeniowy, dla dorosłych i dzieci, czarny, sło min 3,6m | szt. | 1
12 | Kabel 3-odprowadzeniowy ekg 74 cm IEC | szt. | 1
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zad.60
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 60 - Strzykawki do gazometrii.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Strzykawka sterylna, do pobierania krwi tętniczej, żylnej i innych mateiałów, metodą aspiracji w ilości do 1,7ml, heparynizowana suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową, elektrolitowo zbilansowaną jonami wapnia, sodu, oraz potasu, z systemem bezkontaktowego usuwania pęcherzyk powietrza ze strzykawki i bezkontaktowego podawania materiału do analizatora , z wewnętrznym urządzeniem wspomagającym mieszanie próbki, zakończenie luer, | szt. | 10000
2 | Strzykawka do gazometrii napylona heparyną zbalansowana (zredukowaną) wapniem 2-3 ml | szt. | 6500
Razem
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zad. 61
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 61 - Podkłady
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy, rozmiar 80 x 200cm.Warstwa chłonna min50cmx200cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 65 ± 5 g/m2, niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 2000ml/m2. | szt | 120
2 | 3-4 warstwowy ,nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy ,rozmiar 80 x 200cm.Warstwa chłonna min50cmx200cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 65 ± 5 g/m2, fioletowa dolna warstwa PE 42g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Warstwa zabezpieczająca stół odporna na rozdarcia bez zawartości latexu .Niesterylny. Możliwość przenoszenia do 500kg.Grubość 0,5mm.Chłonność płynów 2600ml/m2. | szt | 50
3 | 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy, rozmiar 140x 230cm.Warstwa chłonna min50cmx230cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia hydrofilowy PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 65 ± 5 g/m2, dolna warstwa złoto-srebrna PET 20g/m2 izolująca termicznie i elektrycznie o grubości12 µm. Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Możliwość przenoszenia do 150kg.Chłonność 2000ml/m2. | szt | 150
4 | 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia ,utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140cm x 200cm.Warstwa chłonna min70cmx200cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m2, niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 4000ml/m2. |  | 150
Razem
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zad. 62
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 62 - Akcesoria do OIT
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Miękka tasiemka do rurek intubacyjnych, wykonana z niepodrażniającej tkaniny, mocowana na rzepy | szt. | 250
2 | Miękka tasiemka do rurek tracheostomijnych, wykonana z niepodrażniającej tkaniny, mocowana na rzepy do kołnierza rurki, regulowana długość | szt. | 250
3 | Zestaw „ambu" do resuscytacji dzieci z jedna maską wielorazowy stetylizowalny | szt. | 6
4 | Zestaw „ambu" do resuscytacji dorosłych z jedna maską wielorazowy stetylizowalny | szt. | 4
5 | Zestaw „ambu" do resuscytacji noworodków z jedna maską wielorazowy stetylizowalny | szt. | 20
6 | Samorozprężalny worek resuscytacyjny 1300ml typu ambu, wielorazowego użytku z zaworem pacjenta, zaworem tlenowym i rezerwuarem, autklawowalny, wykonany z silikonu, wszystkie elementy rozbieralne, łatwe do mycia i sterylizacji, łącznik 22/15mm | szt. | 15
7 | Samorozprężalny worek resuscytacyjny 1300ml typu ambu, wielorazowego użytku z zaworem pacjenta, zaworem tlenowym i rezerwuarem, autklawowalny, wykonany z silikonu, wszystkie elementy rozbieralne, łatwe do mycia i sterylizacji, wersja militarna | szt. | 4
8 | Samorozprężalny worek resuscytacyjny typu ambu, z zaworem pacjenta, zaworem tlenowym i rezerwuarem, jednorazowy, łącznik 22/15mm, objętość całkowita 1475ml | szt. | 10
9 | Samorozprężalny worek resuscytacyjny typu ambu, wielorazowego użytku z zaworem pacjenta, zaworem tlenowym i rezerwuarem, jednorazowy, łącznik 22/15mm, objętość całkowita 635ml | szt. | 10
10 | Samorozprężalny worek resuscytacyjny typu ambu, wielorazowego użytku z zaworem pacjenta, zaworem tlenowym i rezerwuarem, jednorazowy, łącznik 22/15mm, objętość całkowita 220ml | szt. | 10
11 | Worek rezerwuarowy wymienny w pełni kompatybilny do worka resuscytacyjnego powyżej, jednorazowego użytku, pojemność do wyboru Zamawiajacego min. 2 wielkości z zakresu 1800-2600ml, opcjonalnie ze zintegrowanym zaworem do rezerwuaru | szt. | 5
12 | Zawór wymienny do rezerwuarów telnowych,kompatybilny do worków rezerwuarowych powyżej, wykonany z polikarbonaru lub polisulfonu | szt. | 5
13 | Zintegrowany zawór tylny worka resuscytacyjnego /zawór wylotowy, zawór rezerwuaru/, | szt. | 5
14 | Zawór wymienny pacjenta. | szt. | 5
15 | Obręcz uniwersalna, wymienna z uszczelką silikonową,kompatybilna do worków resuscytacyjnych powyżej, wykonana z polikarbonu lub polisulfonu | szt. | 10
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zad. 64
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 64 - Opaska 2
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Opaska uciskowa jednorazowego użytku kolor jasnozielony ( seledynowy ) szerokość 10 cm dł.10m | szt. | 20
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zad. 65
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 65- Nasadka do amniotomii
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Jednorazowa, lateksowa nasadka na palec zaopatrzona w haczyk do wykonania bezpiecznej amniotomii. | op=100szt | 12
RAZEM
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i spełnia wymagane parametry techniczne
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zad. 67
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 67– Ciśnieniomierze
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi z technologią Duo Sensor składający się z klasycznej osłuchowej, stosowanej w gabinetach lekarskich i oscylometrycznej metody badania, zapewniający wysoce precyzyjne wyniki ciśnienia tętniczego także w przypadku pacjentów z arytmią Aparat wykrywa zaburzenia rytmu pracy serca (arytmię serca) Indywidualne dopasowanie poziomu ciśnienia powietrza w mankiecie. Pamięć: aparat zapisuje minimum 60 wyników dla 2 użytkowników łącznie z datą i godziną pomiaru Aparat rozróżnia wartości pomiarów dokonywanych rano i wieczorem (wytyczne ESH), wylicza wartości średnie z wszystkich pomiarów oraz pomiarów porannych i wieczornych Aparat może być podłączony do komputera poprzez port USB, dzięki czemu może nastąpić przeniesienie danych pacjenta. Duże przyciski, czytelny wyświetlacz. W zestawie z ciśnieniomierzem 1 mankiet do wyboru przy zakupie 3 rozmiarach: r. S (nowy rozmiar /obwód ramienia 17 -22 cm+- 2cm), r. M (obwód ramienia 22 - 32 cm+- 2cm) i r . L (obwód ramienia 32 -42 cm+-2cm); Aparat klinicznie zatwierdzony. Rekomendacje niezależnych instytutów badawczych. 5 letnia gwarancja. | szt | 14
2 | Mankiet do wyboru przy zakupie 3 rozmiarach: r. S (nowy rozmiar /obwód ramienia 17 -22 cm+- 2cm), r. M (obwód ramienia 22 - 32 cm+- 2cm) i r . L (obwód ramienia 32 -42 cm+-2cm); | szt | 10
RAZEM
Data …………………………………………. ………………………………………………...
Podpis osoby/osób uprawnionej

## zad. 68
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 68- Żele i gaziki
Lp | Nazwa produktu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Sterylny (sterylizowany radiacyjnie) lubrykant poślizgowy ,pakowany podwójnie , saszetka z wyprofilowaną końcówką do dokładnej aplikacji, końcówka z nacięciem, lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, saszetki po 5g | op=150szt. | 6
2 | Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z lignokainą oraz zapewniający optymalne smarowanie przy wstawianiu instrumentów do jam ciała. Skład chemiczny żelu podany na sterylnej ampułkostrzykawce oraz opakowaniu zbiorczym. Ampułkostrzykawka pakowana pojed po 6ml | op=10szt | 50
3 | Gaziki nasączane chlorheksydyną 2% i 70% alkoholem izopropylowy.Do dezynfekcji cewników centralnych i obwodowych.Pakowane pojedynczo. w rozmiarze 12,5 (+/- 0,5 cm) x 18,5 ( +/- 0,5 cm) | op=200szt. | 10
4 | Pałeczki do nawilżania jamy ustnej. Niezawierające cukru,nasączone gliceryną . | op=75szt. | 30
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zad. 69
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr:69 - Reduktory
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Reduktor z dozownikiem 0-15 l/min.+ szybkozłącze / DIN/lub AGA do wyboru przy zakupie | szt. | 20
2 | Dozownik z zaworem umożliwiającym płynną regulację dozowania tlenu, wielorazową butelką nawilżacza,ze złączem typu AGA lub DIN do wyboru przy zakupie. | szt | 30
3 | Reduktor ssania z butlą zabezpieczającą mocowany bezpośrednio do gniazda próżni (technologia DIN. Regulacja w zakresie od 0 do podciśnienia istniejącego w instalacji. Wysokość całkowita nie większa niż 20cm. | szt | 4
4 | Pojemnik zabezpieczający ok 250 ml z poliwęglanu z zaworem odcinającym | szt | 6
5 | Wąż silikonowy do ssaka 12x,5 do ssaka medycznego typu PR – 12/7 | szt | 6
Razem
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zad. 70
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 70 - Retraktor
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Retraktor narządów miękkich do utrzymywania tkanek miękkich z dala od pola operacyjnego oraz wchłaniania krwi i/lub płynów podczas zabiegu. Przed użyciem wymagane jest nasączenie roztworem soli fizjologicznej. Rozmiar:250x50x50mm | op=25szt. | 10
2 | Retraktor narządów miękkich do utrzymywania tkanek miękkich z dala od pola operacyjnego oraz wchłaniania krwi i/lub płynów podczas zabiegu. Przed użyciem wymagane jest nasączenie roztworem soli fizjologicznej. Rozmiar:300x50x50mm | op=25szt. | 4
Razem
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zad. 72
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 72 Zabezpieczenia opatrunków 2
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Majtki siatkowe z przędzy poliamidowej, z możliwością prania w temp. 60ºC, w rozmiarze 1 op. 50Szt. | op= 50szt | 50
2 | Majtki siatkowe z przędzy poliamidowej, z możliwością prania w temp. 60ºC, w rozmiarze 2 op. 50Szt. | op= 50szt | 50
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zad. 73
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 73 Filtry wielorazowe do kontenera.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Filtr PTFE wielorazowy do kontenera typ Mini oraz dental do długotrwałego użytkowania min. 1000 cykli sterylizacji. | op=2szt. | 5
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zad. 74
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 74 Uchwyt do lampy
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Uchwyt wielorazowy do lampy SOLA 700G16900 i SOLA 500G16900 do sterylizacji wielokrotnej. | Kpl = 2 szt | 5
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zad. 76
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 76- Worki do stomii 2
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Worek jednoczęściowy, do stomii otwarty ( płaski przylepiec, hydrokoloidowy) | szt | 150
2 | Worek jednoczęściowy, do stomii otwarty ( przylepiec wypukły typu convex), min. 3 rodzaje z systemem zapobiegającym podciekaniu, | szt | 150
3 | Worek dwuczęściowy, do stomii otwarty | szt | 150
4 | Przylepiec do worków stomijnych dwuczęściowych ( płaski przylepiec, hydrokoloidowy) | szt | 150
5 | Worek dwuczęściowy, do stomii otwarty, | szt | 150
6 | Przylepiec do worków stomijnych dwuczęściowych do stomii otwarty ( przylepiec wypukły typu convex) min. 2 rodzaje z systemem zapobiegającym podciekaniu, | szt | 100
7 | Cewnik zewnętrzny, silikonowy, samoprzylepny jednoczęściowy w rozmiarach od 23 do 40mm, 5 rozmiarów do wyboru. | szt | 150
8 | Przylepiec do worków urostomijnych dwuczęściowych do stomii otwarty ( przylepiec wypukły typu convex) min. 2 rodzaje z systemem zapobiegającym podciekaniu, | szt | 45
9 | Worek dwuczęściowy, do urostomii otwarty. | szt | 90
Razem
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….