## Załącznik nr 2–5 do SIWZ                    ZOZ/DZP/PN/23/20

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 5

###### Materac przeciwodleżynowy– 12szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/Podać |  |
| 3. | Materac powietrzny statyczny wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składający się z 20 komór powietrznych o wysokości 10 cm podzielonych na 3 sekcje, z podkładem piankowym o wysokości 6 cm, w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach | TAK/Podać |  |
| 4. | Materac wymienny przeznaczony do położenia bezpośrednio na łóżku wyposażony w pasy do mocowania do ramy leża | TAK |  |
| 5. | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej), u pacjentów o wadze do 250 kg | TAK/Podać |  |
| 6. | Skuteczność w zakresie redukcji ucisku i sił ścinających potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium | TAK |  |
| 7. | Rozmiar materaca 85 x 200 x 16 cm | TAK/Podać |  |
| 8. | Waga materaca – max. 9 kg | TAK/Podać |  |
| 9. | Komory materaca zespolone w sposób trwały i stanowiące nierozłączną konstrukcję, w celu eliminacji ryzyka przypadkowego kontaktu ciała pacjenta z podłożem | TAK |  |
| 10. | Materac wyposażony w zawór CPR | TAK |  |
| 11. | Komory materaca łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji - po opróżnieniu powietrza trwale zespolona konstrukcja komór powinna być całkowicie płaska | TAK |  |
| 12. | Regulacja ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-250 kg co 25 kg | TAK/Podać |  |
| 13. | Funkcja pełnego wypełnienia – pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 30 min | TAK/Podać |  |
| 14. | Wydajność pompy min. 8 l/min. | TAK/Podać |  |
| 15. | Regulacja ciśnienia w pompie w zakresie 10-45 mmHg ± 2 mmHg | TAK/Podać |  |
| 16. | Waga pompy – max. 1,5 kg | TAK/Podać |  |
| 17. | Pompa zabezpieczona przed zalaniem na poziomie minimum IP21 | TAK/Podać |  |
| 18. | Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy i wizualny niskiego ciśnienia | TAK |  |
| 19. | Pompa wyposażona w przycisk wyciszenia alarmu | TAK |  |
| 20. | Pompa wyposażona w wizualny wskaźnik prawidłowego ciśnienia | ### TAK |  |
| 21. | Pompa wyposażona we przełącznik włączenia zasilania umieszczony z boku pompy | TAK |  |
| 22. | Maksymalny poziom głośności pracy <28 dB | TAK/Podać |  |
| 23. | Materac posiadający obniżoną sekcję pięt zapewniającą redukcję ucisku na tym obszarze | TAK |  |
| 24. | Zasilanie 220-240V 50Hz, moc max 10W | TAK/Podać |  |
| 25. | Przewody powietrzne materaca wyposażone w szybkozłączki umożliwiające realizację funkcji transportowej | TAK |  |
| 26. | Materac odporny na zapłon wg. EN597-1 i EN597-2 | TAK |  |
| 27. | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | TAK |  |
| 28. | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | TAK/Podać |  |
| 29. | Miękki pokrowiec wewnętrzny przeznaczony do prania w temp. min. 70 st C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, zamykany na suwak, poprawiający komfort pacjenta oraz chroniący pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża (siły mają zostać rozłożone pomiędzy pokrowcem wewnętrznym a zewnętrznym) | TAK/Podać |  |
| 30. | Specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi Anatomiczny odlew z pianki rozprężnej i wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną Możliwość ułożenia i pełnej stabilizacji głowy pod różnym kątem w zależności od potrzeb zabiegu Rozmiar M ; wymiary: 250 mm x 210 mm x 116 mm (±3mm) Rozmiar L ; wymiary: 273 mm x 230 mm x 126 mm (±3mm) Możliwość stabilizacji pozycjonera – antypoślizgowa podstawa pozycjonera O własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu Wyprofilowany, w sposób ułatwiający chwytanie i przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem Konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza Przeznaczony do dezynfekcji standardowymi środkami dezynfekcyjnymi Produkt niezawierający lateksu Produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT Dostępność dedykowanych osłonek jednorazowego użytku | TAK/Podać |  |
| 31. | TERMIN DOSTAWY Max. do 21 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: - min. 24 miesiące i poniżej 36 – 0 pkt - 36 miesięcy i poniżej 48 – 20 pkt - 48 miesięcy i powyżej – 40 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentupodjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 13. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej