## Załącznik nr 2 – 6 do SIWZ                                                                      ZOZ/DZP/PN/23/20

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 6

###### Monitor hemodynamiczny – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK/Podać |  |
| 3. | Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą małoinwazyjną | TAK/Podać |  |
| 4. | Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (funkcja opcjonalna do rozbudowy) | TAK/Podać |  |
| 5. | Ciągłe monitorowanie głębokości znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna do rozbudowy) | TAK |  |
| 6. | Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |
| 7. | Bez konieczności stosowania dodatkowego przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego | TAK/Podać |  |
| 8. | Współpraca z kardiomonitorem Nihon Koden realizującym inwazyjny pomiar ciśnienia (poprzez wyjście analog output) | TAK |  |
| 9. | Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostęp tętniczego lub żylnego | TAK |  |
| 10. | Wykorzystanie standardowego sygnału z kardiomonitora modułowego Nihon Koden z dostępem tętniczym: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy | TAK |  |
| 11. | Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji | TAK |  |
| 12. | Monitorowane parametry: - ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA); - częstość akcji serca (HR); - zmienność akcji serca (HRV); - objętość wyrzutowa serca (SV; SVI); - pojemność minutowa serca (CO, CI); - układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI); - dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV) | TAK/Podać |  |
| 13. | Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji | TAK/Podać |  |
| 14. | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia | TAK/Podać |  |
| 15. | Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej) | TAK/Podać |  |
| 16. | Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów | TAK/Podać |  |
| 17. | Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora | TAK/Podać |  |
| 18. | Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 3 miesiące) Zasady oceny punktowej: - min. 3 mies. – 0 pkt - Powyżej 3 do 6 mies. – 10 pkt - Powyżej 6 mies. – 20 pkt | TAK/Podać |  |
| 19. | Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej | TAK/Podać |  |
| 20. | Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C | ### TAK/Podać |  |
| 21. | Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach | TAK/Podać |  |
| 22. | Możliwość dopasowania interfejsu do potrzeb Użytkownika, w tym konfiguracji skrótów lub przycisków ekranowych do szybkiego uruchamiania najczęściej wykorzystywanych funkcji. | TAK/Podać |  |
| 23. | Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 12” Zasady oceny punktowej: - od 12 do poniżej 15 cali – 0 pkt; - 15 cali i więcej – 20 pkt | TAK |  |
| 24. | Zasilanie akumulatorowe monitora na min 8 godziny ciągłej pracy. | TAK/Podać |  |
| 25. | Licencja użytkowa do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną na nielimitowaną eksploatację typu wielopacjentowa na okres 12 m-cy (bez koniecznośći stosowania dodatkowego sprzętu zużywalnego i ponoszenia dodatkowych kosztów) | TAK |  |
| 26. | Opcja. Kompatybilność z kartami eksploatacyjnymi – czasowymi z chipowym mikroprocesorem (zgodna z ISO 7816-1) do identyfikacji pacjenta i zapisu danych demograficznych do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną | TAK |  |
| 27. | Pełna polska wersja językowa tj oprogramowanie, menu, opisy na obudowie, instrukcja obsługi itp. | TAK |  |
| 28. | W zestawie przewód podłączeniow do kardiomonitora Nihon Kohden | TAK |  |
| 29. | TERMIN DOSTAWY Max. do 21 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 13. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej