## Załącznik nr 2 – 7 do SIWZ                                                                      ZOZ/DZP/PN/23/20

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 7

###### Myjnia do kaczek i basenów – 2 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/Podać |  |
| 3. | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie | TAK/Podać |  |
| 4. | Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę | TAK/Podać |  |
| 5. | ## Minimalny załadunek na cykl: ## 1 basen + 1pokrywa basenu + 2kaczki | TAK/Podać |  |
| 6. | Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym | TAK |  |
| 7. | Możliwość dezynfekcji wiader Zasady oceny punktowej: TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 8. | Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu Zasady oceny punktowej: TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 9. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych) Zasady oceny punktowej: - 12 dysz i więcej – 3 pkt., - 11 dysz i mniej – 0 pkt. | TAK/Podać |  |
| 10. | Zasilanie elektryczne - możliwość podłączenia pod: 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz | TAK/Podać |  |
| 11. | Całkowita moc Zasady oceny punktowej: - Całkowita moc 4000 W i mniej – 3 pkt. - Większa wartość niż 4000 W – 0 pkt. | TAK/Podać |  |
| 12. | Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304 (obudowa, rama, komora, dusze, orurowanie wewnętrzne) | TAK/Podać |  |
| 13. | W pełni zautomatyzowany cykl pracy | TAK |  |
| 14. | Urządzenie wyposażone w przyciski/pedały nożne uruchamiające wybrany cykl | TAK |  |
| 15. | Minimum dwa programy: standardowy , intensywny Zasady oceny punktowej: - Trzy programy i więcej – 5 pkt. - Dwa programy – 0 pkt. | TAK/Podać |  |
| 16. | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory | TAK |  |
| 17. | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk (zamykanie i otwieranie aktywowane przyciskami nożnymi) | TAK |  |
| 18. | Wybór programu bez użycia rąk | TAK |  |
| 19. | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze | TAK/Podać |  |
| 20. | Czas cyklu dla standardowego programu Zasady oceny punktowej: - 360 [s] i mniej – 3 pkt. - większe wartości niż 360 [s]– 0 pkt. | ### TAK/Podać |  |
| 21. | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | TAK/Podać |  |
| 22. | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: Zasady oceny punktowej: - 10 [l] min i mniej – 3 pkt. - większe wartości niż 10 [l] min – 0 pkt. | TAK/Podać |  |
| 23. | Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: Zasady oceny punktowej: - 10 [l] min i mniej – 3 pkt. - większe wartości niż 10 [l] min – 0 pkt. | TAK/Podać |  |
| 24. | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ | TAK/Podać |  |
| 25. | Możliwość podłączenia pod odpływ 100 mm w podłodze lub ścianie | TAK |  |
| 26. | ## Maksymalne wymiary urządzenia: ## Szerokość urządzenia: max 600mm ## Wysokość urządzenia: max 950mm ## Głębokość urządzenia: max 660mm | TAK/Podać |  |
| 27. | Wbudowana pompa podajnika detergentu Zasady oceny punktowej: - Dwie pompy – 5 pkt., - Jedna pompa – 0 pkt., | TAK/Podać |  |
| 28. | Temperatura dezynfekcji termicznej z zachowaniem wartości parametru A0 Zasady oceny punktowej: - 90oC - 93oC – 3 pkt. - 85oC -89oC – 0 pkt. | TAK/Podać |  |
| 29. | Jednoczęściowa komora, głęboko tłoczona w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów | TAK/Podać |  |
| 30. | Minimalne wymiary komory: Szerokość: 400 mm Długość: 500 mm Głębokość: 350 mm | TAK/Podać |  |
| 31. | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia Zasady oceny punktowej: - TAK - 3 pkt. - NIE – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 32. | Urządzenie zintegrowane z półką do przechowywania zdezynfekowanych basenów i kaczek Zasady oceny punktowej: - TAK - 3 pkt. - NIE – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 33. | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu w celu przyspieszenia procesu suszenia dezynfekowanych naczyń | TAK |  |
| 34. | Pakiet startowy – standardowy kosz na min. 2 kaczki plus basen z pokrywą, wielofunkcyjny kosz do dezynfekcji misek i wiader, kosz do dezynfekcji 6 kaczek/butli w cyklu, 10 basenów oraz 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę | TAK/Podać |  |
| 35. | TERMIN DOSTAWY Max. do 21 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 13. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej