## Załącznik nr 2 – 15 do SIWZ                                                                      ZOZ/DZP/PN/25/20

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

###### Kardiomonitor – 3 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Menu i instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |
| 4. | Waga monitora razem z akumulatorem max. 3,6 kg | TAK/Podać |  |
| 5. | Chłodzenie konwekcyjne, bez użycia wentylatorów. | TAK |  |
| 6. | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 10”, rozdzielczość min. 800x600 | TAK/Podać |  |
| 7. | Jednoczesna prezentacja min. 5 krzywych na ekranie | TAK/Podać |  |
| 8. | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  |
| 9. | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta | TAK/Podać |  |
| 10. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez użycia pokrętła Zasady oceny punktowej: TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT | NIE/Podać |  |
| 12. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 3 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK/Podać |  |
| 13. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK/Podać |  |
| 14. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy | TAK/Podać |  |
| 15. | Czas ładowania baterii w trybie stand by: maksymalnie 2,5 godziny. | TAK/Podać |  |
| 16. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 17. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK/Podać |  |
| 18. | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
| 19. | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. | TAK |  |
| 20. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | ### TAK |  |
| 21. | Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy Zasady oceny punktowej: TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT | NIE/Podać |  |
| 22. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 110 godzin | TAK/Podać |  |
| 23. | Trend tabelaryczny: możliwość przeglądania danych z rozdzielczością min. 1 min. | TAK/Podać |  |
| 24. | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej z co najmniej 110 godzin | TAK/Podać |  |
| 25. | Pamięć zdarzeń arytmii z min. 110 godzin. | TAK/Podać |  |
| 26. | Pamięć zdarzeń alarmowych z min 110 godzin. | TAK/Podać |  |
| 27. | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego. | TAK/Podać |  |
| 28. | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. Przeglądanie danych wspierane kursorem sterowanym ekranem dotykowym. Pamięć danych okna OCRG z min. 110 godzin. | TAK/Podać |  |
| 29. | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
| 30. | Pomiar EKG. Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego | TAK/Podać |  |
| 31. | Zakres pomiaru częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Dokładność pomiaru częstości akcji serca min. ± 2 ud/min | TAK/Podać |  |
| 32. | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 33. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci, dorosłych. | TAK |  |
| 34. | Pomiar i wyświetlanie liczby zarejestrowanych PPK/VPC na minutę | TAK |  |
| 35. | Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. | TAK/Podać |  |
| 36. | Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK/Podać |  |
| 37. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK/Podać |  |
| 38. | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy | TAK/Podać |  |
| 39. | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |
| 40. | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK/Podać |  |
| 41. | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund. | TAK/Podać |  |
| 42. | Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania : szczytami płuc , przeponą | TAK |  |
| 43. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK |  |
| 44. | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut. | TAK/Podać |  |
| 45. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. | TAK |  |
| 46. | Zakres pomiarowy min: 0 – 290 mmHg | TAK/Podać |  |
| 47. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów od pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie. | TAK |  |
| 48. | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
| 49. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK |  |
| 50 | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK |  |
| 51. | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK/Podać |  |
| 52. | Możliwość włączenia w dowolnym momencie wyświetlania graficznego wskaźnika jakości fali pulsu. Możliwość wyświetlania indeksu amplitudy pulsu. | TAK |  |
| 53. | Wodoodporny czujnik na palec dla dorosłych do pomiaru SpO2 typu klips | TAK |  |
| 54. | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną dla pomiaru saturacji. | TAK |  |
| 55. | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar temperatury. Zakres min. 10 – 40 °C | TAK/Podać |  |
| 56. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. | TAK |  |
| 57. | Akcesoria na każdy monitor: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - wodoodporny czujnik na palec typu klips dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt. - uchwyt/ramię do zawieszenia na ścianie | TAK/Podać |  |
| 58. | TERMIN DOSTAWY Max. do 14 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: - min. 24 miesiące i poniżej 30 – 0 pkt - 30 miesięcy i poniżej 36 – 10 pkt - 36 miesięcy i powyżej – 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 13. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej