## Arkusz1
ZOZ/DZP/PN/21/20
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 1: Worki jednorazowe do resuscytacji
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Resuscytator dla dorosłych z maską nr 5 oraz drenem tlenowym min 2m.SPECYFIKACJA:Zawór pacjenta z pojedynczą membraną dla niezawodnego działania Zintegrowany pasek dla komfortu stosowania i wyrównania siły uciśnięć Cienkościenny samorozprężalny worek ułatwiający ocenę oporów i podatności płuc,- specjalna faktura powierzchni worka gwarantująca pewny uchwyt. Łatwe podłączenie manometru oraz zaworu PEEP Dostarczana objętość: jedną ręką 600 ml oburącz 1000 ml Objętość resuscytatora: 1547 m Wymiary (długość x średnica): 284 x 127 mm Waga (bez rezerwuaru i akcesoriów): 220 g Zawór ograniczający ciśnienie*: 4,0 kPa (40 cm H2O) Martwa przestrzeń: ≤ 5ml + 10% dostarczanej objętości Opory przepływu przy wdechu bez O2: Maks. 0.50 kPa (5.0 cm H2O) przy 50 l/min Opory przepływu przy wydechu : Maks. 0.27 kPa (2.7 cm H2O) przy 50 l/min Objętość rezerwuaru: 2600 ml Złącze pacjenta: Ø zewnętrzna: 22 mm męskie (ISO 5356-1) Ø wewnętrzna: 15 mm żeńskie (ISO 5356-1) Złącze wydechowe (do podłączenia zaworu PEEP): 30 mm męskie (ISO 5356-1) Przeciek (w obu kierunkach): Niemierzalny Złącze M-Port (opcja): Standardowe Luer LS 6 Zalecana temperatura stosowania: -18ºC do +50ºC Składowanie:Testowano przy -40ºC i + 60ºC zgodnie z EN ISO 10651-4 Warunkowo dopuszczone do stosowania w środowisku MR Nie zawierają ftalanów. | szt | 2000
RAZEM