## Załącznik nr 2-10                                                                   ZOZ/DZP/PN/21/17

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 10

Inhalatory 4 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 2. | Inhalator tłokowy do nebulizacji do stosowania w szpitalu, przeznaczony do pracy ciągłej | Tak |  |
| 3. | Regulacja ciśnienia przepływu | Tak |  |
| 4. | Wbudowany manometr | Tak |  |
| 5. | Ciśnienie pracy do 1,3 bar do 2,5 bar | Tak |  |
| 6. | Maksymalny przepływ min. 16l/min | Tak |  |
| 7. | Przepływ roboczy min. 5,2l/min | Tak |  |
| 8. | Nebulizacja 0,5ml/min (0,9% NaCl) | Tak |  |
| 9. | Wielkość cząsek ( MMAD) max.3,25µm | Tak |  |
| 10. | Akcesoria: przewód łączący, 2 maski | Tak |  |
| 11. | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
| 12. | Poziom hałasu – max 60 dB Do 40 dB – 10 pkt Do 50 dB – 5 pkt Do 60 dB – 0 pkt | Tak/Podać |  |
| 13. | Waga urządzenia – max 2,2 kg Do 1,8 kg – 10 pkt Do 2,0 kg – 5 pkt Do 2,2 kg – 0 pkt | Tak/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMIN DOSTAWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Gwarancja min. 24 m-cy : Gwarancja min. 24 mies.– 0 pkt Gwarancja min. 36 mies.– 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. |  | Termin dostawy: 4 tygodnie - 0 pkt 3 tygodnie - 5 pkt 2 tygodnie - 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. |  | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. |  | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. |  | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. |  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. |  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. |  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | PODAĆ |  |
| 9. |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. |  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. |  | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. |  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej