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  ZOZ/DZP/PN/21/17
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 11
Zestaw do chirurgii ortopedycznej 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana

TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe lub używane, całkowicie sprawne, nie starsze niż 18 m-cy od daty produkcji
	TAK/Podać
	

	I
	Napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich 1 szt.:

	2.
	Rękojeść napędu wiertarskiego

Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana z aluminium

Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W

Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, oscylacja.

Zakres obrotów:

-  wiercenie min.  0-1200 obr/min

-  rozwiertak  min. 0-270 obr/min

Kaniulacja maksymalna  min. 4.0 mm

Maksymalny moment obrotowy: 

- wiercenie min.  4.63Nm

- rozwiercanie min.  17.74Nm

-moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści

Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona.

System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami ( min. 15 )
	TAK/Podać
	

	3.
	Nasadka typu Jacobs z kluczem 0-6,35mm

Prędkość obrotowa: max: 1200 obr./min.; moment obrotowy: 17.74 Nm
	TAK/Podać
	

	4.
	Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy od 0,7 – 1,8 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). 

Max. Prędkość  1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz  moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści. 
	TAK/Podać
	

	5.
	Nasadka Hudson Trinkle modyfikowany
Max. Prędkość  1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz  moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści. 

	TAK/Podać
	

	6.
	Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy od 2,0 – 3,2 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). 

Max. Prędkość  1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz  moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści. 
	TAK/Podać
	

	7.
	Nasadka Synthez (AO) mała 

Max. Prędkość  1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz  moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści.
	TAK/Podać
	

	8.
	Nasadka Synthes (AO) duża 
Max. Prędkość  1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Regulowane na rekojeści 
	TAK/Podać
	

	9.
	Czas pracy: 0-120 min lub praca ciągła
	TAK/Podać
	

	II.
	Piła oscylacyjna 1 szt.:

	10.
	Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści 

Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana z  aluminium

Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona.

Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W

Płynna regulacja prędkości oscylacji 0-12 000  osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna),

 Zakres oscylacji ostrza 5o 

Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki

Ostrza do piły poprzecznej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy
	TAK/Podać
	

	III.
	Ładowarka – 1 szt

	11.
	• Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do czterech akumulatorów 

• Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania 

• Ekran informacyjny (dla każdego modułu ładowania akumulatora) wyświetla następujące informacje: numer kontrolny sprzętu i oprogramowania ładowarki, numer wersji oprogramowania modułu, komunikaty o błędach, stan (techniczny) zestawu baterii: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora). 

• Przyciski szybkiej aktywacji - umożliwiają współdziałanie z ładowarką. Ekran informacyjny wyświetla odpowiednie etykiety przycisków w zależności od sekwencji ładowania zestawu baterii. 

• Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne (zielona i żółta) dostarczają informacji odpowiadającej danemu modułowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, modułu lub zestawu baterii. 

• Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: 5 – 75 min 
	TAK/Podać
	

	12.
	Pokrywa do sterylnej wymiany baterii wraz z puszką na baterie niesterylne, mała i duża – łącznie 2 sztuki
	TAK/Podać
	

	IV.
	Baterie niesterylne 

Akumulator o napięciu : 9.9V

• Pojemność: mały10,9 Wh, duży 21,8 Wh kompatybilny z nakładką małą i dużą  do sterylnego wkładania akumulatora do rękojeści napędu;
Gwarancja na akumulatory 4 miesiące;
	TAK/Podać
	

	V.
	Bateria sterylna 

Akumulator o napięciu : 9.9V

 Pojemność: 21,8 Wh.
Gwarancja na akumulatory 4 miesiące;
	TAK/Podać
	

	VI.
	Metalowa Kaseta sterylizacyjna wraz z tacą wewnętrzną – pasująca do zestawu
	TAK/Podać
	


	WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE



	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta)
Zasady oceny punktowej:

Gwarancja min. 12 m-cy – 0 pkt.

Gwarancja 18 m-cy i więcej 15 pkt.
Gwarancja 24 m-ce i więcej 30 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	Termin dostawy: 

 6 tygodnie - 0 pkt

 4 tygodnie - 5 pkt

 2 tygodnie - 10 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	3.
	 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny

 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	TAK
	

	4.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu  lokalizacji uszkodzenia
 - w okresie gwarancji - 3 dni

 - po okresie gwarancji – 5 dni
	TAK
	

	5.
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	6.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	7.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	8.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail))
	PODAĆ
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	TAK
	

	11.
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	


Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

                                                                                                   ……………….data………………….   

                                          



          ……………………………….

                                                                                                             Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                       osoby/osób upoważnionej


