## Załącznik nr 2 – 12

## ZOZ/DZP/PN/21/17

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 12

Inkubator z regulowaną atmosferą gazową ( CO2) 1 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne | TAK/ PODAĆ |  |
|  | wysokość: max 500 mm |  |  |
|  | szerokość: max 500 mm |  |  |
|  | głębokość: max 600 mm |  |  |
| 3. | Waga urządzenia: do 30kg | TAK/ PODAĆ |  |
| 4. | Drzwi podwójne: zewnętrzne metalowe wewnętrzne: szklane | TAK |  |
| 5. | Półki: 2 półki , 3 półki lub 4 półki | TAK/ PODAĆ |  |
| 6. | Filtr HEPA w linii zasilania CO2 | TAK |  |
| 7. | Reduktor CO2 dwustopniowy | TAK |  |
| 8. | Zakres regulacji CO2: 0 do 20% Czułość i precyzja układu <=0,1% | TAK/ PODAĆ |  |
| 9. | Czujnik pomiaru CO2 wysokostabilny, przewodnościowy | TAK |  |
| 10. | Zakres regulacji temperatury od +5oC do 60oC | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Alarm programowany przez użytkownika z możliwością blokowania ustawień inkubatora przed niepowołanymi zmianami | TAK |  |
| 12. | Pojemnik na wodę wyjmowany, wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 13. | Wyświetlacz jasny z intuicyjnym ustawianiem temperatury i stężenia CO2 | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMIN DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 12 m-cy – 0 pkt Gwarancja 24 m-ce – 15 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej 30 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy: 4 tygodnie - 0 pkt 3 tygodnie - 5 pkt 2 tygodnie - 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej