## Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/4/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Analizator do pomiaru parametrów krytycznych SOR 1 szt (dzierżawa)

| Producent/kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2020/2021 | Tak/Podać |  |  |
| 2 | Oznaczane parametry: ### Gazometria: pH, pCO2, pO2 ### Elekrolity: Na, K, Ca, Cl ### Matabolity: glukoza,mleczany, ### Oksymetria: ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FmetHB, FHHb | Tak/Podać |  |  |
| 3. | Parametry mierzone jednocześnie pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca, Cl, Glukoza, Mleczany, nBili, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb | Tak/Podać |  |  |
| 4. | Analizator bezobsługowy tj. bez zewnętrznej butli z gazem, bez konieczności wymiany poszczególnych butelek z odczynnikami, bez konieczności wymiany membran i pojedynczych elektrod pomiarowych. Zasady oceny punktowej: Sonda aspiracyjna wymieniana razem z modułem odczynnikowym, niewymagająca czynności obsługowych: Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt | Tak/Podać |  |  |
| 5 | Objętość materiału badanego do 100 µl dla pełnego panelu oznaczeń | Tak/Podać |  |  |
| 6. | Czas uzyskania wyniku nie więcej niż 60 sekund | Tak/Podać |  |  |
| 7. | Możliwość wykonywania diagnostycznego badania z krwi żylnej, tętniczej lub włośniczkowej, zarówno ze strzykawki jak i z kapilary. Zasady oceny punktowej: Możliwość oznaczenie parametrów z dializatów i płynu z opłucnej : Tak- 10 pkt Nie -0 pkt | Tak/Podać |  |  |
| 8. | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją mikroskrzepów Zasady oceny punktowej: Wprowadzenie próbki do toru pomiarowego analizatora, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek lub przejściówek na strzykawki lub kapilary Tak -10 pkt Nie – 0 pkt | Tak/Podać |  |  |
| 9 | Możliwość dowolnej konfiguracji parametrów w oprogramowaniu. Wybór dowolnego panelu konfiguracji bezpośrednio z ekranu. | Tak/Podać |  |  |
| 10. | Kolorowy ekran dotykowy | Tak |  |  |
| 11. | Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów dla kalibracji i walidacji jakichkolwiek parametrów, zarówno zalecanych jak i wymaganych przez producenta | Tak |  |  |
| 12. | Bezpieczny system aplikacji próbki bez ryzyka przypadkowego zakłucia operatora i bez konieczności przytrzymywania medium przez operatora w trakcie pobierania materiału przez analizator | Tak |  |  |
| 13. | Niezależny moduł automatycznej kontroli jakości | Tak |  |  |
| 14. | Możliwość drukowania raportów dotyczących próbek pacjentów, materiałów kontrolnych i kalibracji. Wbudowana funkcja podglądu wyników kontroli jakości w postaci wykresów Levy-Jennings. | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość wprowadzania ID operatora i konfiguracji 4 różnych poziomów dostępu dla operatorów | Tak |  |  |
| 16. | Brak limitu czasowego przy wpisywaniu danych demograficznych pacjenta | Tak |  |  |
| 17. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów, kontroli jakości wraz z wykresami Levy-Jennings oraz wyników kalibracji na pamięci USB. Szyfrowanie danych na USB. | Tak |  |  |
| 18. | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu na co najmniej trzech poziomach kontrolnych bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji operatora, przez co najmniej 28 dni. Płyny kontrolne inne niż płyny kalibracyjne. | Tak/Podać |  |  |
| 19. | Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowane w postaci trzech wymiennych kaset o terminie ważności minimum 10 dni | Tak |  |  |
| 20. | Możliwość przerwania kalibracji celem wykonania próbki pilnej | Tak |  |  |
| 21. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 22. | Oprogramowanie w języku polski | Tak |  |  |
| 23. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Ewentualne koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia. | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |  |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 48 godz. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin | Tak |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). | Podać |  |
| 6 | Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej