## Załącznik nr 2–1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/12/21

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

###### Detektory cyfrowe RTG wraz konsolami

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2021 rok | TAK/ Podać |  |
| 2. | Menu i instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| I | Detektor cyfrowy typu WiFi 35x43 – 2 sztuki spełniający niżej opisane parametry: |  |  |
| 3. | Konfiguracja detektora z aparatem RTG Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Przenośny, płaski detektor wykonany w technologii aSi (amorficzny krzem) | TAK/Podać |  |
| 5. | Wymiary detektora ≥ 36 x 43 cm | TAK/ Podać |  |
| 6. | Grubość detektora ≤ 15 mm | TAK/Podać |  |
| 7. | Detektor ze scyntylatorem CsI (jodek cezu) | TAK |  |
| 8. | Detektor typu bezprzewodowego – WiFi z możliwością pracy przewodowej | TAK |  |
| 9. | Wielkość piksela ≤ 140 µm | TAK/Podać |  |
| 10. | Rozdzielczość detektora ≥ 2500x3000 pixel | TAK/ Podać |  |
| 11. | Rozmiar matrycy detektora DR – obszar aktywny detektora ≥ 35 x 42 cm | TAK/ Podać |  |
| 12. | Współczynnik DQE ≥ 65% | TAK/Podać |  |
| 13. | Akwizycja obrazu A/D ≥ 16 bit | TAK/Podać |  |
| 14. | Standardowa graniczna rozdzielczość ≥ 3,5 pl/mm | TAK/Podać |  |
| 15. | Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji – podgląd na konsoli technika ≤ 2 s | TAK/Podać |  |
| 16. | Czas wyświetlenia zdjęcia w pełnej rozdzielczości na konsoli technika ≤ 6 s | TAK/ Podać |  |
| 17. | Waga detektora ≤ 3 kg | TAK/Podać |  |
| 18. | Ładowarka baterii i dodatkowa bateria, (w komplecie dwie baterie) | TAK |  |
| 19. | Czas pełnego ładowania akumulatora ≤ 3h | TAK/ Podać |  |
| 20. | Pojemność jednej baterii minimum ≥ 3200 mAh Zasady oceny punktowej: - ≥ 4000 mAh – 10 pkt - od ≥ 3200 mAh do 4000 mAh – 0 pkt | ### TAK/ Podać |  |
| 21. | Stopień ochrony przed cieczami i ciałami stałymi Min. IP54 | TAK/ Podać |  |
| 22. | Wyświetlacz OLED | TAK/Podać |  |
| 23. | Możliwość bezprzewodowego ładowania detektora Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 24. | Złącze USB typu C Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 25. | Możliwość podłączenia zasilania przewodowego | TAK |  |
| 26. | Wbudowany w detektor uchwyt, służący do jego przenoszenia Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| II | Stacja technika wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka - spełniająca niżej opisane parametry: |  |  |
| 27. | Konsola technika wyposażona w mysz i klawiaturę | TAK |  |
| 28. | Komputer o parametrach minimalnych: - procesor osiągający co najmniej 9000 punktów w testach Passmarkopublikowanych na stronie cpubenchmark.net, - minimum8GB pamięci RAM, - minimum1dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 256GB w technologii SSD z przeznaczaniem na system operacyjnym - minimum 1 dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500GB z przeznaczaniem dla oprogramowania i danych - system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional | TAK/Podać |  |
| 29. | Monitor konsoli technika wielkości nie mniejszej niż 21calii o parametrach technicznych niezbędnych do oceny obrazów przez technika. | TAK/ Podać |  |
| 30. | Zarządzanie bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów | TAK |  |
| 31. | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku i czerpanie z listy z roboczej badań RIS | TAK |  |
| 32. | Prezentacja przeglądowego i w pełnej rozdzielczości obrazu radiografii | TAK |  |
| 33. | Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R | TAK |  |
| 34. | Procesy i procedury przetwarzania obrazu po badaniu: Pojedyncze wyświetlanego obrazu. Prezentacja kilku obrazów radiografii Bieżące automatyczne przetwarzanie z lokalnie optymalizowanym kontrastem i ostrością obrazu Powiększenie obrazu Regulacja parametrów okna Obrót obrazu Dodawanie komentarzy tekstowych bezpośrednio na obrazie Drukowanie obrazów na zewnątrz | TAK/ Podać |  |
| 35. | Obrazy przesyłane w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
| III | Detektor cyfrowy typu WiFi 43x43 – 1 sztuka - spełniający niżej opisane parametry: |  |  |
| 36. | Konfiguracja detektora z aparatem RTG Zamawiającego | TAK |  |
| 37. | Przenośny, płaski detektor wykonany w technologii aSi (amorficzny krzem) | TAK/Podać |  |
| 38. | Wymiary detektora ≥ 43 x 43 cm | TAK/Podać |  |
| 39. | Grubość detektora ≤ 15 mm | TAK/ Podać |  |
| 40. | Detektor ze scyntylatorem CsI (jodek cezu) | TAK |  |
| 41. | Detektor typu bezprzewodowego – WiFi z możliwością pracy przewodowej | TAK |  |
| 42. | Wielkość piksela ≤ 140 µm | TAK/ Podać |  |
| 43. | Rozdzielczość detektora ≥ 3000x3000pixel | TAK/ Podać |  |
| 44. | Rozmiar matrycy detektora DR – obszar aktywny detektora ≥ 43 x 43 cm | TAK/Podać |  |
| 45. | Współczynnik DQE ≥ 65% | TAK/ Podać |  |
| 46. | Akwizycja obrazu A/D ≥ 16 bit | TAK/Podać |  |
| 47. | Standardowa graniczna rozdzielczość ≥ 3,5 pl/mm | TAK/ Podać |  |
| 48. | Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji – podgląd na konsoli technika ≤ 2 s | TAK/ Podać |  |
| 49. | Czas wyświetlenia zdjęcia w pełnej rozdzielczości na konsoli technika ≤ 6 s | TAK/ Podać |  |
| 50 | Waga detektora ≤ 3,5 kg | TAK/ Podać |  |
| 51. | Ładowarka baterii i dodatkowa bateria, (w komplecie dwie baterie) | TAK |  |
| 52. | Czas pełnego ładowania akumulatora ≤ 3h | TAK/ Podać |  |
| 53. | Pojemność jednej baterii minimum ≥ 3000 mAh Zasady oceny punktowej: - ≥ 4000 mAh – 10 pkt - od ≥ 3000 mAh do 4000 mAh – 0 pkt | TAK/ Podać |  |
| 54. | Wyświetlacz OLED | TAK |  |
| 55. | Możliwość bezprzewodowego ładowania detektora Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 56. | Złącze USB typu C Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/ Podać |  |
| 57. | Możliwość podłączenia zasilania przewodowego | TAK |  |
| 58. | Wbudowany w detektor uchwyt, służący do jego przenoszenia Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| IV | Stacja technika wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka - spełniająca niżej opisane parametry: |  |  |
| 59. | Konsola technika wyposażona w mysz i klawiaturę | TAK |  |
| 60. | Komputer o parametrach minimalnych: - procesor osiągający co najmniej 9000 punktów w testach Passmark opublikowanych na stronie cpubenchmark.net, - minimum 8GB pamięci RAM, - minimum 1 dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 256GB w technologii SSD z przeznaczaniem na system operacyjnym - minimum 1 dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500GB z przeznaczaniem dla oprogramowania i danych - system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional | TAK/ Podać |  |
| 61. | Monitor konsoli technika wielkości nie mniejszej niż 21cali i o parametrach technicznych niezbędnych do oceny obrazów przez technika. | TAK/ Podać |  |
| 62. | Zarządzania bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów | TAK |  |
| 63. | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku i czerpanie z listy z roboczej badań RIS | TAK |  |
| 64. | Prezentacja przeglądowego i w pełnej rozdzielczości obrazu radiografii | TAK |  |
| 65. | Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R | TAK |  |
| 66. | Procesy i procedury przetwarzania obrazu po badaniu: Pojedyncze wyświetlanego obrazu. Prezentacja kilku obrazów radiografii Bieżące automatyczne przetwarzanie z lokalnie optymalizowanym kontrastem i ostrością obrazu Powiększenie obrazu Regulacja parametrów okna Obrót obrazu Dodawanie komentarzy tekstowych bezpośrednio na obrazie Drukowanie obrazów na zewnątrz | TAK/ Podać |  |
| V | Inne |  |  |
| 67. | Obrazy przesyłane w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
| 68. | Dodatkowy tablet jako przenośna konsola technika | TAK/ Podać |  |
| 69. | Podłączenie do systemu PACS/RIS Zamawiającego dla wyżej wymienionych urządzeń w pełnym zakresie, tj. obsługa list roboczych oraz dystrybucja obrazów. | TAK |  |
| 70. | Wraz ze specyfikowanym sprzętem Dostawca dostarcza także wszelkiego rodzaju komponenty, okablowanie, urządzenia, anteny, nadajniki i in. niezbędne celem w pełni funkcjonalnego uruchomienia urzadzeń. | TAK/ Podać |  |
| 71. | Zdalna diagnostyka systemu | TAK |  |
| 72. | TERMIN DOSTAWY Max. do 14 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 36 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentupodjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |
| 13. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) ok. 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatów, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego, w tym: - Szkolenie całego personelu Diagnostyki Obrazowej - trzy dni robocze w godzinach i dniach przypisanych do grup pracowników będących w danym dniu na stanowisku pracy - Szkolenie personelu Działu IT Zamawiającego w zakresie podstawowych elementów wdrożonego rozwiązania istotnych dla poprawnego funkcjonowania całego systemu. | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej