

Załącznik nr 2–1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/12/21

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Detektory cyfrowe RTG wraz konsolami
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2021 rok
	TAK/ Podać
	

	2.
	Menu i instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	I
	Detektor cyfrowy typu WiFi 35x43 – 2 sztuki spełniający niżej opisane parametry:

	3.
	Konfiguracja detektora z aparatem RTG Zamawiającego
	TAK
	

	4.
	 Przenośny, płaski detektor wykonany w technologii aSi (amorficzny krzem)
	TAK/Podać
	

	5.
	Wymiary detektora ≥ 36 x 43 cm
	TAK/ Podać
	

	6.
	Grubość detektora ≤ 15 mm
	TAK/Podać
	

	7.
	Detektor ze scyntylatorem CsI (jodek cezu)
	TAK
	

	8.
	Detektor typu bezprzewodowego – WiFi z możliwością pracy przewodowej
	TAK
	

	9.
	Wielkość piksela ≤ 140 µm
	TAK/Podać
	

	10.
	Rozdzielczość detektora ≥ 2500x3000 pixel
	TAK/ Podać
	

	11.
	Rozmiar matrycy detektora DR – obszar aktywny detektora ≥ 35 x 42 cm
	TAK/ Podać
	

	12.
	Współczynnik DQE ≥ 65%
	TAK/Podać
	

	13.
	Akwizycja obrazu A/D ≥ 16 bit
	TAK/Podać
	

	14.
	Standardowa graniczna rozdzielczość ≥ 3,5 pl/mm
	TAK/Podać
	

	15.
	Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji – podgląd na konsoli technika ≤ 2 s
	TAK/Podać
	

	16.
	Czas  wyświetlenia zdjęcia w pełnej rozdzielczości na konsoli technika ≤  6 s
	TAK/ Podać
	

	17.
	Waga detektora ≤ 3 kg
	TAK/Podać
	

	18.
	Ładowarka baterii i dodatkowa bateria, (w komplecie dwie baterie)
	TAK
	

	19.
	Czas pełnego ładowania akumulatora ≤ 3h
	TAK/ Podać
	

	20.
	Pojemność jednej baterii minimum ≥ 3200 mAh
Zasady oceny punktowej:
- ≥ 4000 mAh – 10 pkt
- od ≥ 3200 mAh  do 4000 mAh – 0 pkt
	TAK/ Podać
	

	21.
	Stopień ochrony przed cieczami i ciałami stałymi Min. IP54
	TAK/ Podać
	

	22.
	Wyświetlacz OLED
	TAK/Podać
	

	23.
	Możliwość bezprzewodowego ładowania detektora
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	24.
	Złącze USB typu C
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	25.
	Możliwość podłączenia zasilania przewodowego
	TAK
	

	26.
	Wbudowany w detektor uchwyt, służący do jego przenoszenia
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	II
	Stacja technika wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka - spełniająca niżej opisane parametry:

	27.
	Konsola technika wyposażona w mysz i klawiaturę
	TAK
	

	28.
	Komputer o parametrach minimalnych: 
· procesor osiągający co najmniej 9000 punktów w testach Passmarkopublikowanych na stronie cpubenchmark.net, 
· minimum8GB pamięci RAM, 
· minimum1dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 256GB w technologii SSD z przeznaczaniem na system operacyjnym
· minimum 1 dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500GB z przeznaczaniem dla oprogramowania i danych
· system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional
	TAK/Podać
	

	29.
	Monitor konsoli technika wielkości nie mniejszej niż 21calii o parametrach technicznych niezbędnych do oceny obrazów przez technika.
	TAK/ Podać
	

	30.
	Zarządzanie bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów
	TAK
	

	31.
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku i czerpanie z listy z roboczej badań RIS
	TAK
	

	32.
	Prezentacja przeglądowego i w pełnej rozdzielczości obrazu radiografii
	TAK
	

	33.
	Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R
	TAK
	

	34.
	Procesy i procedury przetwarzania obrazu po badaniu:
Pojedyncze wyświetlanego obrazu.
Prezentacja  kilku obrazów radiografii 
Bieżące automatyczne przetwarzanie z lokalnie optymalizowanym kontrastem i ostrością obrazu 
Powiększenie obrazu
Regulacja parametrów okna
Obrót obrazu 
Dodawanie komentarzy tekstowych bezpośrednio na obrazie
Drukowanie obrazów na zewnątrz
	TAK/ Podać
	

	35.
	Obrazy przesyłane w standardzie DICOM 3.0
	TAK
	

	III
	Detektor cyfrowy typu WiFi 43x43 – 1 sztuka - spełniający niżej opisane parametry:

	36.
	Konfiguracja detektora z aparatem RTG Zamawiającego
	TAK
	

	37.
	Przenośny, płaski detektor wykonany w technologii aSi (amorficzny krzem)
	TAK/Podać
	

	38.
	Wymiary detektora ≥ 43 x 43 cm
	TAK/Podać
	

	39.
	Grubość detektora ≤ 15 mm
	TAK/ Podać
	

	40.
	Detektor ze scyntylatorem CsI (jodek cezu)
	TAK
	

	41.
	Detektor typu bezprzewodowego – WiFi z możliwością pracy przewodowej
	TAK
	

	42.
	Wielkość piksela ≤ 140 µm
	TAK/ Podać
	

	43.
	Rozdzielczość detektora ≥ 3000x3000pixel
	TAK/ Podać
	

	44.
	Rozmiar matrycy detektora DR – obszar aktywny detektora ≥ 43 x 43 cm
	TAK/Podać
	

	45.
	Współczynnik DQE ≥ 65%
	TAK/ Podać
	

	46.
	Akwizycja obrazu A/D ≥ 16 bit
	TAK/Podać
	

	47.
	Standardowa graniczna rozdzielczość ≥ 3,5 pl/mm
	TAK/ Podać
	

	48.
	Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji – podgląd na konsoli technika ≤ 2 s
	TAK/ Podać
	

	49.
	Czas wyświetlenia zdjęcia w pełnej rozdzielczości na konsoli technika ≤  6 s
	TAK/ Podać
	

	50
	Waga detektora ≤ 3,5 kg
	TAK/ Podać
	

	51.
	Ładowarka baterii i dodatkowa bateria, (w komplecie dwie baterie)
	TAK
	

	52.
	Czas pełnego ładowania akumulatora ≤ 3h
	TAK/ Podać
	

	53.
	Pojemność jednej baterii minimum ≥ 3000 mAh
Zasady oceny punktowej:
- ≥ 4000 mAh – 10 pkt
- od ≥ 3000 mAh  do 4000 mAh – 0 pkt
	TAK/ Podać
	

	54.
	Wyświetlacz OLED
	TAK
	

	55.
	Możliwość bezprzewodowego ładowania detektora
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	56.
	Złącze USB typu C
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/ Podać
	

	57.
	Możliwość podłączenia zasilania przewodowego
	TAK
	

	58.
	Wbudowany w detektor uchwyt, służący do jego przenoszenia
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	IV
	Stacja technika wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka - spełniająca niżej opisane parametry:

	59.
	Konsola technika wyposażona w mysz i klawiaturę
	TAK
	

	60. 
	Komputer o parametrach minimalnych: 
· procesor osiągający co najmniej 9000 punktów w testach Passmark opublikowanych na stronie cpubenchmark.net, 
· minimum 8GB pamięci RAM, 
· minimum 1 dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 256GB w technologii SSD z przeznaczaniem na system operacyjnym
· minimum 1 dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500GB z przeznaczaniem dla oprogramowania i danych
· system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional
	TAK/ Podać
	

	61.
	Monitor konsoli technika wielkości nie mniejszej niż 21cali i o parametrach technicznych niezbędnych do oceny obrazów przez technika.
	TAK/ Podać
	

	62.
	Zarządzania bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów
	TAK
	

	63.
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku i czerpanie z listy z roboczej badań RIS
	TAK
	

	64.
	Prezentacja przeglądowego i w pełnej rozdzielczości obrazu radiografii
	TAK
	

	65.
	Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R
	TAK
	

	66.
	Procesy i procedury przetwarzania obrazu po badaniu:
Pojedyncze wyświetlanego obrazu.
Prezentacja  kilku obrazów radiografii 
Bieżące automatyczne przetwarzanie z lokalnie optymalizowanym kontrastem i ostrością obrazu 
Powiększenie obrazu
Regulacja parametrów okna
Obrót obrazu 
Dodawanie komentarzy tekstowych bezpośrednio na obrazie
Drukowanie obrazów na zewnątrz
	TAK/ Podać
	

	V
	Inne

	67.
	Obrazy przesyłane w standardzie DICOM 3.0
	TAK
	

	68.
	Dodatkowy tablet jako przenośna konsola technika
	TAK/ Podać
	

	69.
	Podłączenie do systemu PACS/RIS Zamawiającego dla wyżej wymienionych urządzeń w pełnym zakresie, tj. obsługa list roboczych oraz dystrybucja obrazów.
	TAK
	

	70.
	Wraz ze specyfikowanym sprzętem Dostawca dostarcza także wszelkiego rodzaju komponenty, okablowanie, urządzenia, anteny, nadajniki i in. niezbędne celem w pełni funkcjonalnego uruchomienia urzadzeń.
	TAK/ Podać
	

	71.
	Zdalna diagnostyka systemu
	TAK
	

	

	72.
	TERMIN DOSTAWY
Max. do 14 dni od dnia podpisania umowy
	TAK/Podać
	



	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 36 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentupodjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	11. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	

	13.
	Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) ok. 10 użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatów, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego, w tym:
· Szkolenie całego personelu Diagnostyki Obrazowej -  trzy dni robocze w godzinach i dniach przypisanych do grup pracowników będących w danym dniu na stanowisku pracy
· Szkolenie personelu Działu IT Zamawiającego w zakresie podstawowych elementów wdrożonego rozwiązania istotnych dla poprawnego funkcjonowania całego systemu.
	TAK
	




Uwagi :
1. [bookmark: _GoBack]Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.


   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
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