## Załącznik nr 2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/20/21

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Mammograf cyfrowy

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2021 rok | TAK/ Podać |  |
| 2. | Menu i instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Mammograf cyfrowy spełniający wymagania polskiego prawa | TAK |  |
| 4. | Mammograf wysokiej klasy, najważniejsze podzespoły min. detektor, generator, statyw pochodzą od tego samego producenta Zasady oceny punktowej: - min. detektor, generator, statyw – 0pkt - min. detektor, generator, statyw, lampa RTG – 3 pkt | TAK/ Podać |  |
| II | Generator wysokiego napięcia - spełniający niżej opisane parametry: |  |  |
| 5. | Generator wysokoczęstotliwościowy zintegrowany w statywie mammografu (w gantry) | TAK |  |
| 6. | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK/Podać |  |
| 7. | Zakres wysokiego napięcia min. 25 - 35 kV | TAK/ Podać |  |
| 8. | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV | TAK/Podać |  |
| 9. | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs - min. 600 mAs | TAK/Podać |  |
| 10. | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | TAK |  |
| III | Lampa RTG |  |  |
| 11. | Typ i producent lampy RTG | TAK/Podać |  |
| 12. | Anoda minimum dwu materiałowa dla każdego ogniska lampy – materiał anody wybierany automatycznie, w zależności od budowy anatomicznej : -materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o niskiej i średniej gęstości utkania (molibden) -materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o wysokiej gęstości utkania umożliwiający zmniejszenie dawki promieniowania u takiej grupy pacjentek (inny niż molibden) Zasady oceny punktowej: - TAK – 4 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/ Podać |  |
| 13. | Pojemność cieplna anody Zasady oceny punktowej: - 162-200 kHU – 0 pkt - 201-300 kHU – 2 pkt - powyżej 300 kHU – 4 pkt | TAK/ Podać |  |
| 14. | Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC336 Max. 0,1 mm | TAK/Podać |  |
| 15. | Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC336 Max. 0,3 mm | TAK/Podać |  |
| 16. | Filtry dodatkowe (minimum 2) – podać materiał każdego filtra | TAK/Podać |  |
| IV | Automatyka |  |  |
| 17. | Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora | TAK/Podać |  |
| 18. | Dobór wszystkich parametrów ekspozycji (kV, mAs, filtr, materiał anody) na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (nie na podstawie pomiaru grubości kompresji) Zasady oceny punktowej: - TAK – 3 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/ Podać |  |
| 19. | System automatycznej kontroli ekspozycji dedykowany do obrazowania piersi z implantami | TAK/Podać |  |
| 20. | Automatyka doboru filtrów | TAK |  |
| 21. | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  |
| 22. | Ręczna kontrola kompresji | ### TAK |  |
| 23. | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | TAK |  |
| 24. | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego | TAK/Podać |  |
| 25. | Kontrola kompresji za pomocą bezprzewodowego pilota Zasady oceny punktowej: - TAK – 3 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| V | Statyw mammograficzny |  |  |
| 26. | Statyw wolnostojący | TAK |  |
| 27. | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  |
| 28. | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) Min. 70 – 150 cm (wysokość stolika od podłogi) Zasady oceny punktowej: wartość odległości górnej powierzchni stolika od podłogi dla dolnej pozycji głowicy – 69-70 cm – 0 pkt - 66-68 cm - 1 pkt - poniżej 66 cm – 3 pkt | TAK/Podać |  |
| 29. | Zmotoryzowany obrót głowicy | TAK |  |
| 30. | Zakres obrotu głowicy min. 360° | TAK/Podać |  |
| 31. | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) | TAK/Podać |  |
| 32. | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora) poprawiająca jakość pozycjonowania piersi. Automatyczny powrót lampy RTG do pozycji akwizycji po wciśnięciu przycisku ekspozycji przez technika. Zasady oceny punktowej: - TAK – 3 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 33. | Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm | TAK/Podać |  |
| 34. | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x | TAK/Podać |  |
| 35. | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła | TAK/Podać |  |
| 36. | Osłona twarzy pacjentki do klasycznych badań 2D | TAK |  |
| 37. | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): - min. 18x23 cm - min. 23x29 cm - docisk / dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | TAK/Podać |  |
| 38. | Płytka kompresyjna o wymiarach 18x23 (-+-/-1) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora. Automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki 18x23 (+/- 1 cm) w projekcjach MLO | TAK/Podać |  |
| 39. | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK/Podać |  |
| VI | Detektor cyfrowy |  |  |
| 40. | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, | TAK/Podać |  |
| 41. | Detektor w technologii konwersji pośredniej z warstwą CsI Zasady oceny punktowej: - TAK – 4 pkt - NIE – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 42. | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 s | TAK/ Podać |  |
| 43. | Rozmiar piksela max. 100 µm, Zasady oceny punktowej: - Rozmiar piksela≤ 50 µm – 4 pkt - Rozmiar piksela> 50 µm – 0 pkt | TAK/ Podać |  |
| 44. | Zakres dynamiki min. 14 bit | TAK/ Podać |  |
| 45. | Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm - min. 70% | TAK/ Podać |  |
| 46. | Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D - zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego | TAK/ Podać |  |
| 47. | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 25 s | TAK/ Podać |  |
| 48. | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów max 70 mm, Zasady oceny punktowej: - 60-70 mm – 0 pkt - 50-59 mm – 2 pkt - poniżej 50 mm – 4 pkt | TAK/ Podać |  |
| VII | Konsola technika – stacja akwizycyjna |  |  |
| 49. | Monitor, komputer z procesorem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) z ekranem dotykowym | TAK |  |
| 50. | UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików | TAK/Podać |  |
| 51. | Szyba ochronna dla operatora. Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb | TAK/Podać |  |
| 52. | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 19’’ (1280x1024 piksele) – Monitor skalibrowany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą DICOM | TAK/ Podać |  |
| 53. | Pamięć operacyjna RAM min. 32 GB | TAK/ Podać |  |
| 54. | Dysk twardy min. 1 TB | TAK/ Podać |  |
| 55. | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM | TAK/ Podać |  |
| 56. | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia- analiza zdjęć odrzuconych | TAK/ Podać |  |
| 57. | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive | TAK/Podać |  |
| 58. | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu -pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK/ Podać |  |
| 59. | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS | TAK/Podać |  |
| VIII | Stanowisko obrazowo – opisowe dla radiologa |  |  |
| 60. | Stanowisko obrazowo – opisowe | TAK |  |
| 61. | System operacyjny Windows 10 64-bit lub równoważny | TAK/ Podać |  |
| 62. | Pamięć operacyjna RAM min. 32 GB | TAK/ Podać |  |
| 63. | Dysk twardy min. 1 TB | TAK/ Podać |  |
| 64. | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  |
| 65. | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego, USG | TAK/ Podać |  |
| 66. | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy dedykowany do mammografii - przekątna monitora min. ≥ 32”, - kalibracja w standardzie DICOM - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość monitora min. 12 MP - jasność monitora ≥ 900 cd/m2 | TAK/ Podać |  |
| 67. | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 21” | TAK/ Podać |  |
| 68. | Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | TAK/Podać |  |
| 69. | Oprogramowanie obsługowe – postprocessing | TAK/ Podać |  |
| 70. | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania | TAK/ Podać |  |
| 71. | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | TAK/ Podać |  |
| 72. | Podstawa pod stanowisko obrazowo- opisowe elektryczną regulacją wysokości o udźwigu min 120 kg | TAK/ Podać |  |
| 73. | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Store - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | TAK/ Podać |  |
| 74. | Oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy | TAK/ Podać |  |
| 75. | Możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w pętli filmowej | TAK/ Podać |  |
| 76. | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej | TAK/ Podać |  |
| 77. | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. | TAK/ Podać |  |
| 78. | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | TAK |  |
| 79. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| IX | Mammografia spektralna z kontrastem – możliwość przyszłej rozbudowy |  |  |
| 80. | Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (w oparciu o nisko- i wysokoenergetyczą ekspozycję) wraz z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu. Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Posiada Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK/ Podać |  |
| X | Tomosynteza – możliwość przyszłej rozbudowy |  |  |
| 81. | Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D. Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Posiada Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK/ Podać |  |
| XI | Przystawka do biopsji – możliwość przyszłej rozbudowy |  |  |
| 82. | Możliwość przyszłej rozbudowy o przystawkę do biopsji w zakresie min. stereotaksji, tomobiopsji Zasady oceny punktowej: - możliwość rozbudowy o biopsję stereotaktyczną oraz tomobiopsję – 0 pkt - możliwość rozbudowy o biopsję stereotaktyczną, tomobiopsję, biopsję pod kontrolą mammografii spektralnej – 5 pkt. | TAK/ Podać |  |
| XII | Inne |  |  |
| 83. | Wykonanie wszystkich pomiarów i testów odbiorczych (akceptacyjnych i specjalistycznych dopuszczający aparat do użytkowania | TAK |  |
| 84. | Wykonanie projektu osłon stałych dla oferowanego mammografu | TAK/ Podać |  |
| 85. | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z dostawą) | TAK |  |
| 86. | Integracja z systemami RIS/PACS Zamawiającego Zamawiający posiada system Alteris II. Koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz wdrożeniem należy wliczyć w cenę oferty. | TAK/ Podać |  |
| 87. | Demontaż i utylizacja posiadanego mammografu oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji. | TAK |  |
| 88. | Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych zgodnie z polskim prawem | TAK |  |
| 89. | Oprogramowanie do wspomagania wykonywania testów podstawowych (funkcje co najmniej: automatyczne obliczanie wartości odniesienia, automatyczne obliczanie wyników testów, generowanie raportów z testów, możliwość tworzenia raportów miesięcznych, np. dla kontroli COK, archiwizowanie obrazów testowych w formacie DICOM, możliwość pobierania obrazów testowych DICOM dla kontroli COK, przypominanie o terminach wykonania testów), a także szkolenie techników elektroradiologii z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości oraz obsługi programu. | TAK/ Podać |  |
| 90. | TERMIN DOSTAWY Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | W okresie gwarancji oferent przeprowadzi bezpłatne aktualizacje oprogramowania systemowego i diagnostycznego przy oferowanej konfiguracji sprzętowej (dotyczy konsoli operatorskiej oraz stanowiska obrazowo- opisowego) | TAK |  |
| 9. | Możliwość szybkiej zdalnej diagnostyki systemu za pośrednictwem łącza internetowego |  |  |
| 10. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 11. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 12. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 13. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |
| 14. | Stacjonarne szkolenie lekarzy radiologów (3 osoby) 5 dni po 8 godzin Stacjonarne szkolenie techników elektroradiologii (11 osób) w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, Co najmniej 5 dni po 8 godzin szkoleń. Pierwsze dwa dni po instalacji aparatu, a kolejne 3 dni w terminie uzgodnionym z użytkownikiem. | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej