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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mammograf cyfrowy
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	I
	Wymagania ogólne

	1.
	Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2021 rok
	TAK/ Podać
	

	2.
	Menu i instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Mammograf cyfrowy spełniający wymagania polskiego prawa  
	TAK
	

	4.
	Mammograf wysokiej klasy, najważniejsze podzespoły min. detektor, generator, statyw pochodzą od tego samego producenta
Zasady oceny punktowej:
- min. detektor, generator, statyw – 0pkt
- min. detektor, generator, statyw, lampa RTG – 3 pkt
	TAK/ Podać
	

	II
	Generator wysokiego napięcia - spełniający niżej opisane parametry:

	5.
	Generator wysokoczęstotliwościowy zintegrowany w statywie mammografu (w gantry)
	TAK
	

	6.
	 Moc wyjściowa generatora min. 5 kW
	TAK/Podać
	

	7.
	Zakres wysokiego napięcia min. 25 - 35 kV
	TAK/ Podać
	

	8.
	Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV
	TAK/Podać
	

	9.
	Maksymalna wartość ekspozycji w mAs - min. 600 mAs
	TAK/Podać
	

	10.
	Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra
	TAK
	

	III
	Lampa RTG

	11.
	Typ i producent lampy RTG
	TAK/Podać
	

	12.
	Anoda minimum dwu materiałowa dla każdego ogniska lampy – materiał anody wybierany automatycznie, w zależności od budowy anatomicznej :
-materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o niskiej i średniej gęstości utkania (molibden)
-materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o wysokiej gęstości utkania umożliwiający zmniejszenie dawki promieniowania u takiej grupy pacjentek (inny niż molibden)
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 4 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/ Podać
	

	13.
	Pojemność cieplna anody
Zasady oceny punktowej:
- 162-200 kHU – 0 pkt
- 201-300 kHU – 2 pkt
- powyżej 300 kHU – 4 pkt
	TAK/ Podać
	

	14.
	Wielkość nominalna małego ogniska  wg IEC336
Max. 0,1 mm
	TAK/Podać
	

	15.
	Wielkość nominalna dużego ogniska  wg IEC336
Max. 0,3 mm
	TAK/Podać
	

	16.
	Filtry dodatkowe (minimum 2) – podać materiał każdego filtra
	TAK/Podać
	

	IV
	Automatyka

	17.
	Automatyka kontroli ekspozycji  AEC  - w pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora
	TAK/Podać
	

	18.
	Dobór wszystkich parametrów ekspozycji (kV, mAs, filtr, materiał anody) na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (nie na podstawie pomiaru grubości kompresji)
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 3 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/ Podać
	

	19.
	System automatycznej kontroli ekspozycji dedykowany do obrazowania piersi z implantami
	TAK/Podać
	

	20.
	Automatyka doboru filtrów 
	TAK
	

	21.
	Automatyczna kontrola kompresji
	TAK
	

	22.
	Ręczna kontrola kompresji 
	TAK
	

	23.
	Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji
	TAK
	

	24.
	Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego
	TAK/Podać
	

	25.
	Kontrola kompresji za pomocą bezprzewodowego pilota 
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 3 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	V
	Statyw mammograficzny

	26.
	Statyw wolnostojący  
	TAK
	

	27.
	Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym

	TAK
	

	28.
	Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo)
Min. 70 – 150 cm (wysokość stolika od podłogi)
Zasady oceny punktowej:
wartość odległości górnej powierzchni stolika od podłogi dla dolnej pozycji głowicy  
– 69-70 cm – 0 pkt
- 66-68 cm - 1 pkt
- poniżej 66 cm – 3 pkt
	TAK/Podać
	

	29.
	Zmotoryzowany obrót  głowicy
	TAK
	

	30.
	Zakres obrotu głowicy min. 360°
	TAK/Podać
	

	31.
	Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole)
	TAK/Podać
	

	32.
	Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora) poprawiająca jakość pozycjonowania piersi. Automatyczny powrót lampy RTG do pozycji akwizycji po wciśnięciu przycisku ekspozycji przez technika.
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 3 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	33.
	Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm
	TAK/Podać
	

	34.
	Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x
	TAK/Podać
	

	35.
	Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła
	TAK/Podać
	

	36.
	Osłona twarzy pacjentki do klasycznych badań 2D
	TAK
	

	37.
	Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem):
· min. 18x23 cm
· min. 23x29 cm
· docisk / dociski do zdjęć powiększonych, celowanych
	TAK/Podać
	

	38.
	Płytka kompresyjna o wymiarach 18x23 (-+-/-1) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora. Automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki 18x23 (+/- 1 cm) w projekcjach MLO
	TAK/Podać
	

	39.
	Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja)
	TAK/Podać
	

	VI
	Detektor cyfrowy

	40.
	Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm,
	TAK/Podać
	

	41.
	Detektor w technologii konwersji pośredniej z warstwą CsI 
Zasady oceny punktowej:
- TAK – 4 pkt
- NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	42.
	Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 s
	TAK/ Podać
	

	43.
	Rozmiar piksela max. 100 µm,
Zasady oceny punktowej:
- Rozmiar piksela≤ 50 µm – 4 pkt
- Rozmiar piksela> 50 µm – 0 pkt
	TAK/ Podać
	

	44.
	Zakres dynamiki min. 14 bit
	TAK/ Podać
	

	45.
	Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm - min. 70% 
	TAK/ Podać
	

	46.
	Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D - zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego 
	TAK/ Podać
	

	47.
	Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 25 s
	TAK/ Podać
	

	48.
	Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów max 70 mm, 
Zasady oceny punktowej:
- 60-70 mm – 0 pkt
- 50-59 mm – 2 pkt
- poniżej 50 mm – 4 pkt
	TAK/ Podać
	

	VII
	Konsola technika – stacja akwizycyjna

	49.
	Monitor, komputer z procesorem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) z ekranem dotykowym
	TAK
	

	50.
	UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików
	TAK/Podać
	

	51.
	Szyba ochronna dla operatora. Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb
	TAK/Podać
	

	52.
	Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 19’’ (1280x1024 piksele)
 –  Monitor skalibrowany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą DICOM
	TAK/ Podać
	

	53.
	Pamięć operacyjna RAM min. 32 GB
	TAK/ Podać
	

	54.
	Dysk twardy min. 1 TB 
	TAK/ Podać
	

	55.
	Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM
	TAK/ Podać
	

	56.
	Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia- analiza zdjęć odrzuconych 
	TAK/ Podać
	

	57.
	Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami :
      - DICOM Store
      - DICOM Storage Commitment
      - DICOM Modality Worklist
      - DICOM Basic Print,
      - DICOM Query/Retrive 
	TAK/Podać
	

	58.
	Funkcje:
- powiększenie 
- pomiary długości
- dodawanie tekstu do obrazu
-pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia  
standardowego w ROI
- nanoszenie znaczników mammograficznych w 
postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej
	TAK/ Podać
	

	59.
	Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS  
	TAK/Podać
	

	VIII
	Stanowisko obrazowo – opisowe dla radiologa

	60.
	Stanowisko obrazowo – opisowe
	TAK
	

	61.
	System operacyjny Windows 10 64-bit lub równoważny
	TAK/ Podać
	

	62.
	Pamięć operacyjna RAM min. 32 GB
	TAK/ Podać
	

	63.
	Dysk twardy min. 1 TB
	TAK/ Podać
	

	64.
	Komputer, mysz, klawiatura komputerowa
	TAK
	

	65.
	Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego, USG
	TAK/ Podać
	

	66.
	Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy dedykowany do mammografii
 - przekątna  monitora min. ≥ 32”,
 - kalibracja w standardzie DICOM
- prezentacja obrazu w pionie,
- rozdzielczość monitora min. 12 MP
- jasność monitora ≥ 900 cd/m2
	TAK/ Podać
	

	67.
	Monitor LCD do wprowadzania opisów min 21”
	TAK/ Podać
	

	68.
	Oprogramowanie umożliwiające min.:
- automatyczne umieszczanie obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej
- jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki 
- porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów
- oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości
	TAK/Podać
	

	69.
	Oprogramowanie obsługowe – postprocessing
	TAK/ Podać
	

	70.
	Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min:
- zmianę okna obrazowego (wyświetlania)
- odwrócenie skali szarości 
- oznaczanie obszarów zainteresowania
	TAK/ Podać
	

	71.
	Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych 
	TAK/ Podać
	

	72.
	Podstawa pod stanowisko obrazowo- opisowe elektryczną regulacją wysokości o udźwigu min 120 kg
	TAK/ Podać
	

	73.
	Interfejs sieciowy z funkcjonalnością:
 - DICOM Send/Recive,
  - DICOM Store
 - DICOM Modality Worklist
 - DICOM Basic Print,
 - DICOM Query/Retrieve, 
	TAK/ Podać
	

	74.
	Oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy
	TAK/ Podać
	

	75.
	Możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w pętli filmowej
	TAK/ Podać
	

	76.
	Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej
	TAK/ Podać
	

	77.
	Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu.
	TAK/ Podać
	

	78.
	Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości.
	TAK
	

	79.
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	IX
	Mammografia spektralna z kontrastem – możliwość przyszłej rozbudowy

	80.
	Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej  z kontrastem jodowym (w oparciu o nisko- i wysokoenergetyczą ekspozycję) wraz z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu. Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert.
Posiada Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności
	TAK/ Podać
	

	X
	Tomosynteza – możliwość przyszłej rozbudowy

	81. 
	Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D. Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert.
Posiada Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności
	TAK/ Podać
	

	XI
	Przystawka do biopsji – możliwość przyszłej rozbudowy

	82.
	[bookmark: _GoBack]Możliwość przyszłej rozbudowy o przystawkę do biopsji w zakresie min. stereotaksji, tomobiopsji
Zasady oceny punktowej:
- możliwość rozbudowy o biopsję stereotaktyczną oraz tomobiopsję – 0 pkt

- możliwość rozbudowy o biopsję stereotaktyczną, tomobiopsję, biopsję pod kontrolą mammografii spektralnej – 5 pkt.

	TAK/ Podać
	

	XII
	Inne

	83.
	Wykonanie wszystkich pomiarów i testów odbiorczych (akceptacyjnych i specjalistycznych dopuszczający aparat do użytkowania
	TAK
	

	84.
	Wykonanie projektu osłon stałych dla oferowanego mammografu
	TAK/ Podać
	

	85.
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z dostawą)
	TAK
	

	86.
	Integracja z systemami RIS/PACS Zamawiającego
Zamawiający posiada system Alteris II. Koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz wdrożeniem należy wliczyć w cenę oferty. 
	TAK/ Podać
	

	87.
	Demontaż i utylizacja posiadanego mammografu oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji.
	TAK
	

	88.
	Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych zgodnie z polskim prawem
	TAK
	

	89.
	Oprogramowanie do wspomagania wykonywania testów podstawowych (funkcje co najmniej: automatyczne obliczanie wartości odniesienia, automatyczne obliczanie wyników testów, generowanie raportów z testów, możliwość tworzenia raportów miesięcznych, np. dla kontroli COK, archiwizowanie obrazów testowych w formacie DICOM, możliwość pobierania obrazów testowych DICOM dla kontroli COK, przypominanie o terminach wykonania testów), a także szkolenie techników elektroradiologii z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości oraz obsługi programu.
	TAK/ Podać
	

	

	90.
	TERMIN DOSTAWY
Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
	TAK/Podać
	



	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski
	TAK
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	8.
	W okresie gwarancji oferent przeprowadzi bezpłatne aktualizacje oprogramowania systemowego i diagnostycznego przy oferowanej konfiguracji sprzętowej (dotyczy konsoli operatorskiej oraz stanowiska obrazowo- opisowego)
	TAK
	

	9.
	Możliwość szybkiej zdalnej diagnostyki systemu za pośrednictwem łącza internetowego
	
	

	10.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	11.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	12. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	13.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	

	14.
	Stacjonarne szkolenie lekarzy radiologów (3 osoby) 5 dni po 8 godzin
Stacjonarne szkolenie techników elektroradiologii (11 osób) w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, Co najmniej 5 dni po 8 godzin szkoleń. Pierwsze dwa dni po instalacji aparatu, a kolejne 3 dni w terminie uzgodnionym z użytkownikiem.
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
Strona 8 z 8

