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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 8

Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz oceny elementów upostaciowionych moczu na okres 36 miesięcy 

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1
	Zintegrowany system analityczny do badania fizyko-chemicznego oraz oceny elementów upostaciowanych moczu, nie starszy niż 2020 rok produkcji
	Tak/Podać
	

	2.
	W pełni zautomatyzowany proces badania bez udziału operatora w czasie 
cyklu badania próbek.
	Tak
	

	3.
	Wydajność analizatora min 100 oznaczeń na godzinę (badanie parametrów fizykochemicznych + osad)
	Tak/Podać
	

	4
	Automatycznie określane parametry fizyko-chemiczne: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, barwa, klarowność.
	Tak/Podać
	

	5.
	Automatyczne ilościowe oznaczanie parametrów osadu moczu : krwinki czerwone, krwinki białe (leukocyty), zlepy leukocytów, Kryształy,  Wałeczki szkliste, Wałeczki patologiczne,  Drożdże, Plemniki, Nabłonki płaskie, Nabłonki okrągłe, Śluz. Bakterie, bakterie pałeczki, bakterie ziarniaki
	Tak/Podać
	

	6.
	Do wykonania badania właściwości fizyko-chemicznych i osadów moczu minimalna objętość dla całej próbki  nie więcej niż 3 ml ( wymagane dla noworodków i pediatryczne)
	Tak/Podać
	

	7.
	Wymaga się aby paski testowe ładowane do analizatora w postaci kasety odczynnikowej, zmniejsza to narażenie na czynniki zewnętrzne
	Tak
	

	8
	Ilość testów ładowanych jednorazowo minimum 450 w kasecie 
	Tak/Podać
	

	9.
	Stabilność testów (kasety) po załadowaniu minimum 14 dni
	Tak/Podać
	

	10.
	Metoda oceny osadu moczu; zautomatyzowana mikroskopia z wirowaniem próbki w analizatorze
	Tak/Podać
	

	11.
	Do oceny osadu moczu wymaga się użycia jednorazowych kuwet
	Tak
	

	12.
	Możliwość wykonania badania osadu moczu w trybie automatycznym i manualnym (pozyskiwanie obrazu w czasie rzeczywistym)
	Tak
	

	13.
	Możliwość weryfikacji wykonywanych zdjęć na ekranie monitora
	Tak
	

	14.
	 Możliwość raportowania wyników w raportowanych przez operatora jednostkach dotyczy parametrów biochemicznych i osadu moczu. Możliwość wyboru jednostek osadu moczu: 1 element /ul, 1element /HPF, 1 element/LPF
	Tak/Podać
	

	15.
	Analiza osadu moczu oparta na analizie wykonanych fotografii mikroskopowych analizowanej próbki minimum 15 zdjęć dla każdej próbki
	Tak
	

	16.
	 Zintegrowany podajnik automatyczny na minimum 100 próbek ,możliwość dostawiania statywów w trakcie pracy
	Tak/Podać
	

	17.
	Flagowanie wyników patologicznych
	Tak
	

	18.
	Każdy moduł z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych
	Tak
	

	19.
	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji
	Tak
	

	20.
	Wbudowana baza danych na min. 10 000 wyników pacjentów.
	Tak/Podać
	

	21.
	Analizator wyposażony w system UPS
	Tak

	

	22.
	Zestaw komputerowy pełniący funkcję stacji roboczej
	Tak
	

	23.
	Udział w zewnętrznej kontroli jakości Randox ( RIQAS) 6 cykli w roku badania parametrów fizykochemicznych , wliczone w cenę oferty
	Tak/Podać
	

	24.
	System wyposażony w funkcję kontroli narażenia pól reakcyjnych na działanie wilgoci
Zasady oceny punktowej:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	Tak/Nie/
Podać 
	

	25.
	Paski  reakcyjne umieszczone na arkuszach
Zasady oceny punktowej:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	Tak/Nie/
Podać
	

	26.
	Ilość kuwet ładowanych jednorazowo do analizatora
Zasady oceny punktowej:
- 600 i więcej– 10 pkt; 
- mniej niż 600  – 0 pkt
	Tak/
Podać
	

	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE



	1
	Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Ewentualne koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia.
	
Tak
	

	2
	 Aparat objęty gwarancją i bezpłatnym serwisem na okres 3 lat. Serwis dostępny w ciągu 24 godz. od zgłoszenia awarii. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji.
	

Tak
	

	3
	Usunięcie awarii max do 48 godz. Powyżej 48 godz. Wykonawca zapewni analizator zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. 
	Tak
	

	4
	Instrukcja obsługi i metodyki wykonywanych badań w języku polskim w formie papierowej dołączona do oferty
	Tak 
	

	5
	Bezpłatne przeszkolenie personelu w obsłudze analizatora
	Tak

	

	6
	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii przez użytkownika do ośmiu godzin od zgłoszenia.
	Tak
	


[bookmark: _GoBack]Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.            
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