## Załącznik nr 2-9                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/22/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 9

Dzierżawa analizatora do Immunochemii na okres 12 miesięcy

| Producent/kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1 | Wieloparametrowy analizator immunochemiczny, fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020, pracujący w trybie pacjent po pacjencie, wyposażony w komputer z oprogramowaniem ( baza danych pacjentów, program kontroli jakości), z drukarką, UPS. | Tak |  |  |
| 2. | Możliwość wykonywania wszystkich oznaczeń wyspecyfikowanych w zał. nr 9 do SWZ dla Zadania nr 9 . Wymagane wykonanie oznaczeń spełniających podane kryteria jakości (potwierdzone oficjalną ulotką dołączoną do oferty). Metoda oznaczeń – chemiluminescencja. | Tak/Podać |  |  |
| 3. | Maksymalna deklarowana wydajność analizatora nie mniej niż 90 oznaczeń/godzinę, dostosowana do ilości oznaczeń, gwarantująca płynny tryb pracy, dostawianie próbek, kalibratorów i kontroli, odczynników bez konieczności zatrzymywania aparatu oraz bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb stand-by, w pauzę, w stop. | Tak/Podać |  |  |
| 4 | Wymiary analizatora wolnostojącego nie większe niż: szerokość 160 cm, wysokość 130 cm, głębokość 80 cm | Tak/Podać |  |  |
| 5. | Materiał badany: surowica, osocze, mocz. | Tak/Podać |  |  |
| 6. | Priorytetowe wykonywanie próbek CITO | Tak |  |  |
| 7. | Analizator nie wymaga podłączenia do stacji uzdatniania wody | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczenia powyżej liniowości | Tak |  |  |
| 9. | Możliwość automatycznego wykonywania powtórzeń oznaczeń | Tak |  |  |
| 10. | Detektor skrzepów badanej próbki oraz pęcherzyków powietrza dla odczynników i próbek | Tak |  |  |
| 11. | Analizator wyposażony w czujniki poziomu cieczy w próbkach i odczynnikach | Tak |  |  |
| 12. | Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | Tak |  |  |
| 13. | Analizator wyposażony w końcówki jednorazowe lub system myjący zapobiegający kontaminacji progu istotnego klinicznie. | Tak |  |  |
| 14. | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników | Tak |  |  |
| 15. | Oznaczenie HIV wykrywające jednocześnie przeciwciała anty HIV 1 anty HIV 2 oraz antygen p 24. | Tak/Podać |  |  |
| 16. | Wbudowany program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (analizy Levey Jenningsa, reguły Westgarda) | Tak/Podać |  |  |
| 17. | Wymagane jest stosowanie dedykowanych lub wieloparametrowych materiałów kontrolnych. | Tak |  |  |
| 18. | Archiwizacja wyników minimum 50 tysięcy testów | Tak/Podać |  |  |
| 19. | Udział w zewnętrznej kontroli jakości LABQUALITY w zakresie parametrów: hormony płciowe, markery nowotworowe, Toxoplazmoza, HBs, HCV, 2 x w roku, potwierdzonej certyfikatem. Koszt uczestnictwa pokrywa oferent. | Tak/Podać |  |  |
| 20. | Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne dedykowane w postaci płynnej, gotowej do użycia bez konieczności rekonstytucji Zasady oceny punktowej: Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/Nie/ Podać |  |  |
| 21. | Możliwość wstawiania odczynników na pokład analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki bez konieczności ich ogrzewania czy też doprowadzenia do temperatury pokojowej Zasady oceny punktowej: Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/Nie Podać |  |  |
| 22. | Możliwość oznaczenia wysokoczułej Troponiny I spełniającej kryteria :99 percentyl dla populacji zdrowej CV,10% wykrywalność u >50% populacji osób zdrowych zgodnie z rekomendacjami IFCC oraz możliwością określenia wartości referencyjnych z podziałem dla kobiet i mężczyzn Zasady oceny punktowej: Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/Nie/ Podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |  |

| 1 | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Ewentualne koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aparat objęty gwarancją i bezpłatnym serwisem na okres 3 lat. Serwis dostępny w ciągu 24 godz. od zgłoszenia awarii. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 3 | Usunięcie awarii max do 48 godz. Powyżej 48 godz. Wykonawca zapewni analizator zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 4 | Instrukcja obsługi i metodyki wykonywanych badań w języku polskim w formie papierowej dołączona do oferty | Tak |  |
| 5 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 6 | Wykonawca zapewni na swój koszt przystosowanie miejsca w laboratorium do instalacji aparatu | Tak |  |
| 7. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego |  |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej