## Załącznik nr 2-10                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/22/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 10

Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych 1 szt (dzierżawa na 12 miesięcy)

|  | Producent/kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |  |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | 1. | Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych nie starszy niż: rok produkcji 2013 | Tak/Podać |  |  |
|  | 2 | Od 50 do 60 miejsc inkubacyjno-pomiarowych w aparacie | Tak/Podać |  |  |
|  | 3. | Wprowadzenie badanych próbek do aparatu czytnikiem kodów paskowych, dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym | Tak |  |  |
|  | 4. | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej sygnałem dźwiękowym i świetlnym | Tak |  |  |
|  | 5 | Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora | Tak |  |  |
|  | 6. | Niewymagający codziennej obsługi konserwacyjnej | Tak |  |  |
|  | 7. | Gotowość do pracy 24/24 godziny natychmiastowa bez konieczności wykonania start up. | Tak |  |  |
|  | 8. | Dostępne podłoża do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych | Tak |  |  |
|  | 9 | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii – podłoża z inhibotorem stosowanych antybiotyków | Tak |  |  |
|  | 10. | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo-rdzeniowym | Tak |  |  |
|  | 11. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji drobnoustrojów sfagocytowanych – drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym umożliwiającym uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz neutralizujących wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie | Tak |  |  |
|  | 12. | Możliwość hodowli drożdżaków i grzybów na wybiórczych selektywnych podłożach z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii, zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów ( do 44 godzin ) - | Tak/Podać |  |  |
|  | 13. | Podłoża stosowane do próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek za pomocą specjalnych zestawów ( uchwyt+ wężyk+igł motylkowa) – kompatybilność butelek z systemami próżniowymi pobierania krwi dostępnymi na rynku ( brak konieczności stosowania adapterów, przekładek ) | Tak |  |  |
|  | 14. | Możliwość wdrożenia procedury inokulacji testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych dołączyć procedurę producenta | Tak |  |  |
|  | 15. | Podłoża do aparatu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej | Tak |  |  |
|  | 16. | Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz utrzymujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej | Tak |  |  |
|  | 17. | Jeżeli aparat jest wolnostojący wykonawaca musi zapewnić stół lub odpowiednie umocowanie | tak |  |  |
|  | 18. | Możliwość wykonania preparatu bezpośredniego barwinego met. Grama z hodowli dodatnich | Tak |  |  |
| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |  |  |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 48 godz. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin | Tak |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail). | Podać |  |
| 6 | Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej