Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/31/21
                  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Sprzęt do wykonywania testów immunologicznych 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2021
	Tak
	

	2
	Ilościowe testy immunoenzymatyczne do oznaczenia alergenów w systemie panelowym z możliwością uzyskania wyniku liczbowego dla każdego pojedynczego alergenu.
	Tak
	

	3.
	Zamawiający wymaga zastosowania odczynników z przeciwciałami monoklonalnymi
	Tak
	

	4.
	Dolna granica wykrywania alergenów od 0,15kU/L
	Tak/Podać
	

	5
	Odczynniki do badań gotowe do użycia, za wyjątkiem buforu płuczącego 
	Tak
	

	6.
	Zamawiający wymaga testów z kalibratorami z ludzkimi przeciwciałami IgE o znanym stężeniu kU/l podanym przez producenta zawartym w każdym teście.
	Tak
	

	7.
	Zamawiający wymaga indywidualnej 3 do 5 punktowej kalibracji dla każdego testu z uwzględnieniem tła
	Tak
	

	8.
	Możliwość wglądu w przebieg krzywej kalibracyjnej każdego badania osobno. 
	Tak
	

	9
	Zamawiający wymaga na pasku testowym minimum 3 do 5ciu linii standardowych jako kontrole pozytywne oraz kontrola negatywna
	Tak/Podać
	

	10.
	Możliwość wykonania badania w temperaturze pokojowej (18-25°C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji odczynników
	Tak
	

	11.
	Możliwość wykonania badania z jak najmniejszej objętości surowicy nie więcej niż 200µl, bez potrzeby rozcieńczania surowicy
	Tak
	

	12.
	Zamawiający wymaga potwierdzenia braku reakcji krzyżowych z innymi immunoglobulinami: IgG, IgA, IgD, IgM
	Tak
	

	13.
	Zamawiający wymaga aby kaseta zawierała membranę nitrocelulozową umieszczoną w trwały sposób przez producenta. Umożliwia to wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury
	Tak
	

	14.
	Zamawiający wymaga aby na wynik badania każdy alergen oceniony indywidualnie, podana była klasa ocen wg międzynarodowych klas, w odpowiednich jednostkach i przedstawiony graficznie
	Tak
	

	15.
	Zamawiający wymaga wydzierżawienie niezbędnego sprzętu do wykonania badania
 oraz programu do czytania testów w języku polskim, automatyczną identyfikację paneli
	Tak/Podać
	

	16.
	Archiwizacja wyników
	Tak 
	

	17.
	Zamawiający wymaga możliwości wykonania badań – paneli opisanych w Załączniku nr 9 dla Zadania nr 2. 
	Tak
	

	17.
	Integracja oprogramowania do odczytu testów z systemem medycznym zamawiającego ESCULAP, w zakresie automatycznej wymiany danych o zleceniach i wynikach pomiędzy urządzeniami- podłączenie na koszt dostawcy. 
	Tak
	

	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 48 godz.
	
Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	

Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	[bookmark: _GoBack]Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail).
	Podać

	

	6
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	



Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       
