## Załącznik nr 2 - 7                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/1/18

Zadanie nr 7

Łóżko medyczne hydrauliczne 1 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 lub 2018 | TAK |  |
| 2. | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 50 mm) - Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) , (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 4. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami | TAK |  |
| 5. | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 6. | Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu | TAK |  |
| 7. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK |  |
| 8. | Segmenty leża wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek max. 5 x 10cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm | TAK/PODAĆ |  |
| 9. | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK/PODAĆ |  |
| 10. | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 700 (± 20), - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 40° (±3°). | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej lub dwóch osobnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK |  |
| 12. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 13. | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 370 - 830 mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK/PODAĆ |  |
| 14. | Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: - Kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 14° (± 2°), - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 15° (± 2°) | TAK/PODAĆ |  |
| 15. | Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli, półka wysuwana za pomocą mechanizmu teleskopowego, nie wystająca poza obrys ramy łóżka | TAK |  |
| 16. | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 100 mm, Min. 100 mm – 0 pkt 125 mm i więcej – 10 pkt zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie | TAK/PODAĆ |  |
| 17. | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | TAK |  |
| 18. | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę | TAK |  |
| 19. | Bezpieczne obciążenie min. 175 kg Min.175 kg – 0 pkt 200 kg i więcej – 10 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 20. | Elementy wyposażenia łóżka: - materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina, z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. - wieszak kroplówki z możliwością zamontowania w czterech rogach łóżka, - składane barierki boczne | TAK |  |
| 21. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 5 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary | TAK/PODAĆ |  |
| 22. | - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, - Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce Zasady oceny punktowej: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy: 8 tygodni - 0 pkt 6 tygodni - 5 pkt 4 tygodnie- 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej