Załącznik nr 2-1                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/6/22
                  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Analizator hematologiczny 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2022
	Tak
	

	2
	Automatyczny analizator hematologiczny do oznaczeń badań w różnych trybach pracy bez potrzeby sortowania próbek CBC, CBC+ 5 DIFF, reikulocytów CBC+DIFF +RET. Możliwość oznaczeń w płynach z jam ciała( płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny surowicze,maziowe) jako dedykowany tryb pracy. 
Ilość badań: załącznik nr 9
	Tak
	

	3.
	Wymiary analizatora: głębokość nie więcej niż70 cm, szerokość nie więcej niż 55 cm
	Tak
	

	4.
	Wydajność analizatora nie mniejsza niż 70 oznaczeń na godzinę, 
	Tak/Podać
	

	5
	Zamawiający wymaga aby analizator był z automatycznym podajnikiem na minimum 20 próbek
	Tak
	

	6.
	Możliwość wykonania badań:
- w probówkach systemu zamkniętego bez potrzeby ich otwierania
- z probówek pediatrycznych
- z mikrowett (krwi włośniczkowej)
	Tak
	

	7.
	Wymagane jest aby objętość aspirowanej krwi nie była większa niż 25 µl. Aspiracja płynów z jam ciała nie więcej niż 70 µl materiału badanego. 
	Tak
	

	8.
	Wymagane parametry mierzone a nie wyliczane: RBC, WBC, Hb, HCT, PLT
Parametry-wskaźniki wyliczane: MCV, MCH, MCHC
	Tak
	

	9
	Zamawiający wymaga możliwość oznaczenia parametrów reticulocytarnych i możliwość weryfikacji oznaczeń płytek w torze optycznym PLT-O
Parametry powinny być raportowane na wyniku:
RET( bezwzględnej#,procentach% )
IRF- wskaźnik dojrzałości reticulocytów,parametry dojrzałości reticulocytów,
RET-He- zawartość hemoglobiny w reticulocycie
Delta-He ocena zmienności hemoglobinizacji w układzie RBC (potwierdzone oryginalnym dokumentem producenta)
	Tak/Podać
	

	10.
	Wymagana jest dowolność oznaczenia dla każdej próbki CBC lub CBC +DIFF
	Tak
	

	11.
	Możliwość raportowania na wyniku parametrów diagnostycznych:WBC-5-cio parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w wartości bezwględnej # i procentach% (neutrocyty,eozynocyty, bazocyty ,monocyty, limfocyty), ponadto: RBC-erytrocyty, HGB- hemoglobina, HCT- hematokryt,PLT- płytki krwi, wskaźniki: MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, IG(niedojrzałe granulocyty),wartość bezwzględna # i procenty%
	Tak
	

	12.
	Możliwość monitorowania niedokrwistości z oceną odsetka mikrocytów i makrocytów, jako parametrów diagnostycznych zwalidowanych przez producenta. Możliwość przesyłania do systemu LIS
	Tak
	

	13.
	Zamawiający wymaga bezcyjankowych odczynników, nie zawierających nawet minimalnych ilości cyjanków.
	Tak
	

	14.
	Fotometryczny pomiar stężenia hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym niż niż pomiar WBC.
	Tak
	

	15.
	Wymaga się różnicowania WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego. 
	Tak/Podać
	

	16.
	[bookmark: _GoBack]Zamawiający wymaga aby liniowość parametrów bez wstępnego rozcieńczania , z pierwszego oznaczenia była nie mniejsza niż dla :
RBC do 8 mln/ µl
WBC do 400 tys/µl 
PLT do 5 mln/ µl
HGB do 26 g/dl
HCT do 78%
	Tak/Podać 
	

	17.
	Wymagana jest krew kontrolna do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na trzech poziomach: Low, Normal, High(niska, normalna, wysoka)
	Tak
	

	18.
	Analizator przystosowany do pracy w systemie całodobowym.
	Tak/Podać
	

	19.
	System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, tzw. flagowanie, i stopień zaawansowania patologii prezentowane w formie graficznej i liczbowej w oprogramowaniu własnym analizatora.
	Tak
	

	20.
	Wymagana jest graficzna prezentacja wyników- histogram, skattegram.
	Tak
	

	21.
	Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta:manualnie lub z kodu paskowe przy pomocy czytnika
	Tak
	

	22.
	Wymagany jest wewnątrzlaboratoryjny system kontroli jakości:wykresy Levely-Jennigsa, X-Bar, zasada Westgarda, graficzna prezentacja i statystyczna ocena wyników możliwość wydruku.
	Tak
	

	23
	Archiwizacja min 90000 wyników pacjentów i wyników wewnętrznej kontroli jakości.
	Tak
	

	24
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w Międzynarodowej Kontroli Jakości: Labquality Sowa Med: 4110,4233, 4153( numery kontroli wg katalogu Sprawdzian Labquality 2022).
Kontrole dotyczą następujących parametrów; RBC,WBC,PLT,Hb, HCT,RDW,MCH,MCV,MCHC, reticulocytoza automatycznie, 5-cio częściowy rozdział leukocytów
	Tak
	

	25
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w programie Kontroli Jakości Standlab. Program kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej dotyczący analizy statystycznej na dowolnych materiałach kontrolnych umożliwiający porównanie w grupie w obrębie takiej samej serii materiału kontrolnego.
	Tak
	

	26
	Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia.
	Tak
	

	27
	Analizator wyposażony w UPS, w zewnętrzny komputer, monitor ,skaner, drukarkę laserową z interfejsem LAN umożliwiają drukowanie z sieci.
	Tak
	

	28
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz wbudowana w oprogramowanie analizatora z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora.
	Tak
	

	29.
	Aparat wyposażony w aplikację do analizy próbek leukopenicznych w dodatkowym trybie, z możliwością manualnego wyboru przez użytkownika z menu analizatora
Zasady oceny punktowej:
Tak- 10 pkt
Nie -0 pkt
	Nie/Podać
	

	30.
	Jeden materiał kontrolny do oznaczenia wszystkich wymaganych parametrów łącznie z reticulocytami
Zasady oceny punktowej:
Tak- 10 pkt
Nie -0 pkt
	Nie/Podać
	

	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 24 godz.
	
Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	

Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	Serwis analizatora dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów,szybszego diagnozowania pojawiających się usterek,wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu.
	Tak
	

	6
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać

	

	7
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	8
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	9
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	



Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       
