Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/6/22
                  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Analizator biochemiczny i immunochemiczny 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie nie starsze niż 2019 rok
	Tak
	

	2
	System zintegrowany do wykonania wszystkich oznaczeń wymienionych w Załączniku nr 9 dl a Zadania nr 2, zarządzany z jednego komputerowego stanowiska operatora.
System umożliwiający aspiracje materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności przenoszenia próbki pomiędzy modułami. Pracujący w trybie pacjent po pacjencie.
	Tak
	

	3.
	Połączenie analizatorów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu zintegrowanego ma zapewnić automatyczny przebieg procesu transportu i wykonania zleconych badań. 
	Tak
	

	4.
	Wymiary zintegrowanego analizatora: długość nie więcej niż 2,5 metra, szerokość z przestrzenią serwisową nie więcej niż 1,9 metra.
	Tak/Podać
	

	5
	System wyposażony w komputer z oprogramowaniem(baza danych pacjentów, program kontroli jakości), UPS, drukarkę laserową z interfejsem LAN umożliwiają drukowanie z sieci.
	Tak
	

	6.
	Wymagana jest stacja uzdatniania wody, podłączona do analizatora, umożliwiająca prawidłową pracę analizatora w systemie. Podłączenie na koszt oferenta.
	Tak
	

	7.
	Dostawianie i wyjmowanie próbek z systemu , bez przerywania ciągłości pracy analizatora. Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 300 próbek
	Tak
	

	8.
	Wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych i wtórnych
	Tak
	

	9
	Możliwość czytania barkodów z probówek, odczynników wewnętrzny skaner analizatora
	Tak
	

	10.
	Priorytetowe oznaczenie próbek CITO
	Tak
	

	11.
	Możliwość uzupełniania odczynników, próbek kontroli, kalibratorów bez przerywania pracy analizatora zapewniające ciągłość pracy
	Tak
	

	12.
	Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca/Wykonawca analizatora/urządzenia. 
	Tak
	

	13.
	Instrukcja obsługi , oprogramowanie w języku polskim dla wszystkich elementów systemu dostarczona wraz z systemem
	Tak
	

	14.
	Zdalna diagnostyka serwisowa oferowanego systemu podłączona na koszt wykonawcy
	Tak
	

	15.
	Dostosowanie pomieszczenia, zabudowy meblowej, drogi transportu do zainstalowania analizatora na koszt wykonawcy.
	[bookmark: _GoBack]Tak
	

	16.
	Zakup lodówki ( witryny chłodniczej) do przechowywania odczynników na koszt wykonawcy
	Tak/Podać 
	

	17.
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w programie Kontroli Jakości Standlab. Program kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej dotyczący analizy statystycznej na dowolnych materiałach kontrolnych umożliwiający porównanie w grupie w obrębie takiej samej serii materiału kontrolnego.
	Tak
	

	
	ANALIZATOR BIOCHEMICZNY
	
	

	18.
	Wieloparametrowy analizator biochemiczny z modułem przystawki jonosel ektywnej ISE ( w jednej obudowie) do oznaczania jonów:sodu potasu, chloru
	Tak/Podać
	

	19.
	Analizator biochemiczny o wydajności łącznie z ISE nie mniejszej niż 1200 testów na godzinę
	Tak
	

	20.
	Metody pomiarowe : fotometryczne, potencjometryczne 
	Tak
	

	21.
	Możliwość oznaczeń w różnego rodzaju materiale biologicznym :surowicy, moczu, osoczu, płynach z jam ciała, hemolizatach, we krwi pełnej
	Tak
	

	22.
	Dopuszcza się kuwety wielorazowego użytku, myte i sprawdzane na pokładzie analizatora
	Tak
	

	23
	Analizator powinien posiadać: ciśnieniowy detektor skrzepów,mikroskrzepów badanej próbki oraz wykrywania bąbelków powietrza (piany) dla próbek.
	Tak
	

	24
	Wymagany jest system chłodzenia odczynników w analizatorze, umożliwiający przechowywanie rozpoczętych odczynników na pokładzie- max. temperatura 12ºC
	Tak
	

	25
	Wymagane jest aby ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, na pokładzie analizatora była nie mniejsza niż 50 
	Tak
	

	26
	Odczynniki gotowe do użycia. Dopuszcza się wymagane przez producenta i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej czynności mieszania i otwierania odczynników przed włożeniem na ich na pokład. 
	Tak
	

	27
	Automatyczne powtarzanie, rozcieńczanie próbek przy przekroczeniu liniowości testu dla wyników tego wymagających
	Tak
	

	28
	Możliwość uzupełniania odczynników, próbek kontroli, kalibratorów,płynów systemowych bez przerywania pracy analizatora zapewniające ciągłość pracy
	Tak
	

	29
	Wbudowany system kontroli jakości wraz z analizą statystyczną i graficzną uzyskanych wyników, wykresy Levey-Jeningsa , zasada Westgarda
	Tak
	

	30
	Możliwość aplikacji dodatkowych testów na kanałach otwartych ,dostępnych dla użytkownika
	Tak
	

	31
	Wymagane jest stosowanie dedykowanych i wieloparametrowych materiałów kontrolnych, zapewnienie ciągłości tej samej serii materiału kontrolnego przez co najmniej rok czasu od pierwszej dostawy.
	Tak
	

	32
	Możliwość oznaczenia z probówki pierwotnej: 4, 7, 10 ml oraz zastosowanie kubeczków na surowicę np.0,5 i 2,0 ml
	Tak
	

	
	ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY
	
	

	33
	Wieloparametrowy analizator immunochemiczny o wydajności nie mniejszej niż 180 testów na godzinę
	Tak
	

	34
	Metoda oznaczeń :chemiluminescencja
	Tak
	

	35
	Możliwość oznaczeń w różnego rodzaju materiale biologicznym :surowicy, moczu, osoczu
	Tak
	

	36
	Wymagany jest system chłodzenia odczynników w analizatorze, umożliwiający przechowywanie rozpoczętych odczynników na pokładzie - max. temperatura 12ºC
	Tak
	

	37
	Wymagane jest aby ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, na pokładzie analizatora była nie mniejsza niż 45
	Tak
	

	38
	Odczynniki gotowe do użycia Dopuszcza się wymagane przez producenta i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej czynności mieszania i otwierania odczynników przed włożeniem na ich na pokład
	Tak
	

	39
	Pełna automatyzacja badań, z uwzględnieniem automatycznych powtórzeń, rozcieńczeń i zlecenia testów dodatkowych
	Tak
	

	40
	Analizator powinien posiadać: ciśnieniowy detektor skrzepów,mikroskrzepów badanej próbki oraz wykrywania bąbelków powietrza (piany) dla próbek.
	Tak
	

	41
	Wymaga się jednorazowych kuwet do przebiegu i odczytu reakcji
	Tak
	

	42
	Analizator wyposażony w końcówki jednorazowe lub system myjący zapobiegający kontaminacji progu istotnego klinicznie dla wykonywanych testów (potwierdzone w instrukcji obsługi)
	Tak
	

	43
	Wymagane jest stosowanie dedykowanych i wieloparametrowych materiałów kontrolnych, zapewnienie ciągłości tej samej serii materiału kontrolnego przez co najmniej rok czasu od pierwszej dostawy.
	Tak
	

	44
	Możliwość oznaczenia z probówki pierwotnej: 4, 7, 10 ml oraz zastosowanie kubeczków na surowicę np.0,5 i 2,0 ml
	Tak
	

	45
	Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 21 dni
	Tak
	

	46
	Udział w zewnętrznej kontroli jakości LABQUALITY w zakresie parametrów biochemicznych i immunochemicznych potwierdzony certyfikatem. Koszt uczestnictwa pokrywa oferent.
Kontrole nr:2700S,2301,5094,5420,2540,2050
( Sprawdziany Labquality 2022)
Kontrole do HbA1C Riqas
	Tak
	

	47.
	Oznaczenia:anty-HCV,HbsAg,HIV bez tzw.”szarej strefy”,posiadające jednoznaczną interpretację wyniku reaktywny/niereaktywny
Zasady oceny punktowej:
TAK „szara strefa”- 0 pkt
Brak „szarej strefy’- 10 pkt
	Nie/Podać
	

	48.
	Wszystkie zaoferowane odczynniki, kalibratory, dedykowane materiały kontrolne immunochemiczne w postaci płynnej, gotowej do użycia bez konieczności rekonstytucji
Zasady oceny punktowej:
Tak – 10 pkt
Nie -0 pkt
	Nie/Podać
	

	49
	Możliwość wykonania testów biochemicznych przed immunochemicznymi
Zasady oceny punktowej:
Tak – 10 pkt
Nie -0 pkt
	Nie/Podać
	

	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 24 godz.
	
Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	

Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	Serwis analizatora dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów,szybszego diagnozowania pojawiających się usterek,wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu.
	Tak
	

	6
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać

	

	7
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	8
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	9
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	



Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       
