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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

Analizator do barwienia rozmazów 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji – nie starsze niż 2022 rok
	Tak
	

	2.
	Urządzenie do automatycznego wybarwiania rozmazów krwi oraz szpiku kostnego, zakończone procesem automatycznego suszenia preparatów wraz z dedykowanymi akcesoriami.
[bookmark: _GoBack]Ilość testów(rozmazów) 4800 /36 miesięcy
	Tak
	

	3.
	Urządzenie sterowane za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD.
Posiadające co najmniej 10 konfigurowalnych protokołów barwienia
	Tak
	

	4.
	Wymiary urządzenia: szerokość nie więcej niż 43 cm, wysokość nie więcej niż 63 cm
	Tak/Podać
	

	5.
	Odczynniki gotowe do użycia, nie powinny zawierać metanolu, pakowane w zestawach do wstawienia na pokład
	Tak
	

	6.
	Stabilność odczynników na pokładzie urządzenia do barwienia nie dłuższa niż 21 dni
	Tak
	

	7.
	Ilość szkiełek do jednorazowego wstawienia na pokład nie więcej niż 20 sztuk
	Tak
	

	8.
	Aparat wyposażony w UPS
	Tak
	

	9.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 24 godz.
	
Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	

Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	Serwis analizatora dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów,szybszego diagnozowania pojawiających się usterek,wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu.
	Tak
	

	6
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać

	

	7
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	8
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	9
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	



Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
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