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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 5

Analizator do posiewu krwi 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie nie starsze niż 2018 rok
	Tak
	

	2.
	W systemie inkubacyjno-pomiarowym w systemie minimum 80 miejsc z możliwością dostawienia kolejnych modułów. 
	Tak
	

	3.
	Oprogramowanie. Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymanie ciągłości temperatury. Nieinwazyjny sposób pomiaru, odczyt badanych próbek w aparacie oparty o fluorescencyjną lub kolorymetryczną metodę detekcji prowadzoną poprzez system fotodetektorów w odstępach czasu min. co 10 minut.
	Tak
	

	4.
	Sygnalizacja wyników dodatnich widoczna z daleka w laboratorium
	Tak/Podać
	

	5.
	Aparat modułowy, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły. W przypadku zwiększenia liczby badań, z utrzymaniem ustalonej ceny dzierżawy za każdy moduł.
	Tak
	

	6.
	Losowe umieszczanie butelek hodowlanych w celi pomiarowej komory inkubacyjnej oraz możliwość wstawiania butelek anonimowych ( bez wprowadzania kodu butelki) z zapewnieniem sygnalizacji w przypadku wyniku dodatniego. Sygnalizacja dostępnych komór po otwarciu aparatu bez dodatkowych czynności, wykluczająca włożenie butelki anonimowej do niewłaściwej komory.
	Tak
	

	7.
	Procedura wykonywania zwalidowanej, zgodnej z EUCAST lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki krwi ( RAST – rapid antimicrobial susceptibility testing )
	Tak
	

	8.
	Czytnik kodów paskowych umożliwiający wprowadzanie danych ( dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym ).
	Tak
	

	9
	Graficzny interfejs do komunikacji z aparatem z zewnętrznym komputerem z monitorem dotykowym LCD. Możliwość śledzenia zmian zachodzących w butelce bez jej wyjmowania z aparatu.
	Tak
	

	10
	Możliwość dowolnego ustawienia czasu pomiaru w zależności od rodzaju podłoża i badanego materiału. Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora dla danego rodzaju podłoży oraz dla pojedynczej butelki.
	Tak
	

	11
	Oprogramowanie umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator szpitala, identyfikator oddziału, status butelki ( wynik ,,+” wynik ,,-”, butelka anonimowa ), długość protokołu inkubacji, datę i godzinę zgłoszenia wyniku przez system, czas detekcji dodatniej próbki.
	Tak
	

	12
	Sygnalizacja próbki dodatniej. Natychmiastowa, wyświetlenie komunikatu na monitorze, opcjonalny wydruk, zapalenie się lampki wskaźnikowej widocznej z oddalonych miejsc, sygnał dźwiękowy.
	Tak
	

	13
	Określenie butelki anonimowej. Jednoznaczne jako dodatniej – pozytywnej w momencie kiedy następuje w niej wzrost drobnoustrojów, bez konieczności wcześniejszego określenia typu butelki, z zapewnieniem natychmiastowej sygnalizacji widocznej bez konieczności podchodzenia do ekranu urządzenia.
	Tak
	

	14
	Opcja blokady. Dostępna przez system uszkodzonych stacji ( pojedynczej celi lub grupy stacji inkubacyjnych )
	Tak
	

	15
	Urządzenie UPS. Dostępne pozwalające na bezpieczne zamkniecie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej.
	Tak
	

	16
	Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych umozliwiajacy podłączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala.
	Tak
	

	17
	Stolik pod aparat
	Tak
	

	18.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	19
	Podłoża do aparatu dla bakterii
Do hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów, drożdżaków selektywne, do wykrywania w obrebie jednego aparatu.
Do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów tlenowych I beztlenowych w próbkach pobranych od pacjentów ( krew, płyny ustrojowe ) poddanych antybiotykoterapii. Podłoża z żywicami zawierające w swoim składzie substancje inaktywujące antybiotyk uprzednio podany pacjentowi. Informacje potwierdzone w instrukcjach producenta.
Dostępne podłoża do hodowli I detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym, który pozwala na uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz ma neutralizujący wpływ na elementy morfotyczne krwi ograniczając wyniki fałszywie dodatnie.
	Tak
	

	20
	[bookmark: _GoBack]Podłoża do aparatu dla grzybów
Do hodowli drożdżaków i grzybów na podłożach wybiórczych ( selektywnych ) z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów). Możliwość wydłużonego protokołu inkubacji dla grzybów (14 dni) w stosunku do butelek tlenowych, bez konieczności wprowadzania zmian dla każdej butelki oddzielnie.
	Tak
	

	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 24 godz.
	
Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	

Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	Serwis analizatora dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów,szybszego diagnozowania pojawiających się usterek,wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu.
	Tak
	

	6
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać

	

	7
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	8
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	9
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	



Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       
