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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 9

Analizator do pomiaru parametrów krytycznych 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 lub 2018
	Tak
	

	2
	Oznaczane parametry: pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca zjonizowany, FMetHb, FHHb, FCOHb, FO2Hb, sO2, ctBil, glukoza, mleczany
	Tak
	

	3.
	Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: 
- krew żylna, 
- krew tętnicza, 
- krew kapilarna
Port do strzykawek i kapilar
	Tak
	

	4.
	Analizator kompaktowy, mały, przenośny. Waga max do 15 kg
Zasady oceny punktowej:
- Waga do 12 kg – 10 pkt
- Powyżej 12 kg do 15 kg – 0 pkt
	Tak/Podać
	

	5
	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą ref.
	Tak
	

	6.
	Zasilanie akumulatorowe umożliwiające podtrzymanie pracy
	Tak
	

	7.
	Urządzenie przenośne, natychmiastowe przejście w tryb pracy po przeniesieniu
	Tak
	

	8.
	Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów
	Tak
	

	9
	Sterowanie i komunikacja z aparatem (przyciski funkcyjne , monitor dotykowy itp.)
	Tak
	

	10.
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	

	11.
	Zabezpieczenie aparatu przed skrzepami (filtr, czujnik itp.)
	Tak
	

	12.
	Objętość próbki max do 100 μl
Zasady oceny punktowej:
- Objętość do 70 μl – 10 pkt
- Powyżej 70 μl do 100 μl – 0 pkt
	Tak/Podać
	

	13.
	Czas do uzyskania wyniku nie więcej niż 100 s
	Tak
	

	14.
	System pracujący w oparciu o oddzielne: 
kasety sensoryczne (jedna kaseta dla wszystkich oznaczeń)
oraz kasety zawierające odczynniki, kalibratory, materiał kontrolny umożliwiające wielokrotne pomiary 
	Tak
	

	15.
	Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 21 dni
Zasady oceny punktowej:
Trwałość min. 30 dni – 10 pkt
Poniżej 30 dni do 21 dni– 0
	Tak/Podać
	

	16.
	Automatyczna kalibracja i kontrola jakości na trzech poziomach
	Tak 
	

	17.
	Monitorowanie poziomu odczynników
	tak
	

	18.
	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym
	Tak
	

	19.
	Wbudowana drukarka
	Tak
	

	21.
	W cenę oferty należy wliczyć podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap. Współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap  w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonania oznaczeń oraz przekazania wyników badań i prób kontrolnych. Dostawa licencji umożliwiającej podłączenie do systemu medycznego Eskulap firmy MedHub należy wliczyć w cenę oferty.
	Tak
	

	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE




	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 48 godz.
	
Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	

Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać

	

	6
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	



Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       




