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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 10

Analizator do badań serologii transfuzjologicznej 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 lub 2018
	Tak
	

	2
	Analizator automatyczny, nablatowy
	Tak
	

	3.
	Analizator automatyczny pracujący w oparciu o technikę testów mikrokolumnowych żelowych i wykonujący wszystkie podane w SIWZ badania
	Tak
	

	4.
	System pracy w pełni zautomatyzowany od pobrania próbki z probówki do przesłania wyniku do komputera
	Tak
	

	5
	Analizator automatyczny z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych „cito”
	Tak
	

	6.
	Analizator wyposażony w rotor na próbki o pojemności minimum 48 próbek badanych
	Tak
	

	7.
	Automatyczny  odczyt kart, próbek, odczynników
	Tak
	

	8.
	Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymania napięcia UPS
	Tak
	

	9
	Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu i zapobiegający złamaniu igły
	Tak
	

	10.
	Analizator wyposażony w system ciągłego monitorowania odczynników, kaset, płynów myjących
	Tak
	

	11.
	Analizator wyposażony w system otwierania do każdego rodzaju kaset  zabezpieczający przed kontaminacją
	Tak
	

	12.
	Analizator umożliwa wykorzystanie częściowo zużytych kart/wykorzystanie każdej kolumny
	Tak
	

	13.
	Analizator wyposażony w automatyczny system usuwania zużytych kart wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym
	Tak
	

	14.
	Archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora
	Tak
	

	15.
	Wymagane  zabezpieczenie systemu automatycznego manualnym systemem backup pracujacym na kompatybilnym z sytemem głównym odczynnikach. System backup w postaci wirówki, inkubatora i pipety.
	Tak
	

	16.
	Wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów analizatora;
-wirówki( kontrola prędkości  wirowania),
 -inkubatora (kontrola temperatury inkubacji),
-głowicy pipetującej ( kontrola objętości pipetowania próbek i odczynników)
	Tak 
	

	17.
	Bezpłatny udział w zewnętrznej  kontroli jakości, minimum 4 razy w roku.
	tak
	

	18.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	19.
	W cenę oferty należy wliczyć podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap. Współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap  w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonania oznaczeń oraz przekazania wyników badań i prób kontrolnych. Dostawa licencji umożliwiającej podłączenie do systemu medycznego Eskulap firmy MedHub należy wliczyć w cenę oferty.
	Tak
	

	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE




	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 48 godz.
	
Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	

Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać

	

	6
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	



Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                         






