## Załącznik nr 2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/16/22

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Pompa płucząca do histeroskopii

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2022 roku – fabrycznie nowy | TAK/ Podać |  |
| 2. | Menu i instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Jednorolkowa pompa ssąco-płucząca wielofunkcyjna z możliwością pracy w trybach laparoskopia, histeroskopia, artroskopia, urologia. W zestawie transponder (program) do zabiegów histeroskopowych. Możliwość dodawania kolejnych trybów pracy dla ww. specjalizacji bez konieczności wzywania Serwisu oraz podłączania pompy do komputera. Realizacja rozbudowy za pomocą systemu zbliżeniowego z właściwym transponderem. | TAK |  |
| 4. | Pompa wyposażona w ekran LCD, dotykowy do sterowania parametrami o przekątnej min.6,5 cala. Wszystkie parametry zadane i aktualne wyświetlane w formie numerycznej na ekranie w zależności od wyboru specjalności | TAK |  |
| 5. | Pompa wyposażona w automatyczny system rozpoznawania narzędzia dobierając optymalne nastawy pracy po uruchomieniu specjalnego trybu do rozpoznania narzędzi | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy pompy o sterownik nożny | TAK |  |
| 7. | Kompletny dren jednorazowego użytku, sterylny, do zabiegów histeroskopowych (napływowy) wyposażony w chip (zabezpieczone w trybie RFID) wskazujący na ekranie pompy ważność drenu. Dren posiada na części montowanej na pompie oznakowanie strzałkowe wskazujące poprawne założenie drenu na czujniku pompy. Dren zakończony z jednej strony 2 gwoździami a z drugiej złączem luer-lock. | TAK |  |
| 8. | Zakres ciśnienia w trybie histeroskopowym 15-150mmHg | TAK |  |
| 9. | Wartość przepływu w trybie histeroskopowym w zakresie 50-500ml/min. | TAK/ Podać |  |
| 10. | Zakres ciśnienia w trybie artroskopowym 5-150mmHg | TAK |  |
| 11. | Wartość przepływu w trybie artroskopowym w zakresie 0,1-1,8L/min. formie graficznej na monitorze dotykowym | TAK |  |
| 12. | Zakres ciśnienia w trybie urologicznym 10-90mmHg | TAK |  |
| 13. | Wartość przepływu w trybie urologicznym w zakresie 25-500ml/min | TAK |  |
| 14. | Wartość przepływu roboczego w trybie laparoskopowym 1,0-1,8L/min | TAK |  |
| 15. | Max. Wartość odsysania w trybie laparoskopowym min.2L/minMożliwość wyboru na ekranie dotykowym siły podciśnienia dla wszystkich specjalności możliwych do rozbudowania z: próżnia niska i próżnia wysoka | TAK |  |
| 16. | Możliwość wyboru na ekranie dotykowym siły podciśnienia dla wszystkich specjalności możliwych do rozbudowania z: próżnia niska i próżnia wysoka | TAK |  |
| 17 | Możliwość wyboru w trybie laparoskopowym przepływu z: niska, średnia, wysoka. | TAK |  |
| 18 | Pompa wyposażona na panelu przednim w gniazdo służące do wytworzenia próżni, podłączenie w systemie luer-lock | TAK |  |
| 19 | Wymóg wyświetlanych wartości dla programu artroskopia na ekranie co najmniej: ciśnienie aktualne, ciśnienie zadane, zadany przepływ, czas zabiegu lub czas pracy w trybie „WASH”, zużyta objętość płynu podczas zabiegu a przy podłączonej wadze mierzącej deficyt płynów wprowadzonych i odprowadzonych | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta). | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | W okresie gwarancji oferent przeprowadzi bezpłatne aktualizacje oprogramowania (jeżeli dotyczy) | TAK |  |
| 10. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 11. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 12. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 13. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |
| 14. | Stacjonarne szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej