## Załącznik nr 2-3 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/19/22

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Zadanie nr 3 Materac przeciwodleżynowy – 4 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| # LP. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
|  | Rok produkcji – fabrycznie nowy 2022 r. | TAK |  |
|  | Automatyczny materac zmiennociśnieniowy z pompą, stosowany u pacjentów z wysokim ryzykiem powstawania odleżyn. | TAK |  |
|  | Materac składa się z min. 16 niezależnych komór powietrznych o wysokości min. 12 cm. | TAK |  |
|  | W przypadku awarii, możliwość wymiany pojedynczej komory powietrznej. | TAK |  |
|  | Pod komorami powietrznymi dodatkowy podkład piankowy o grubości min 7 cm. | TAK |  |
|  | Wodoodporny, dwuwarstwowy pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny. Pokrowiec rozciągliwy w dwóch kierunkach, oddychający, zapewniający całkowite bezpieczeństwo higieniczne. | TAK |  |
|  | Pokrowiec wykonany z poliestrowo-polamidowej powłoki, minimalizującej siły ścinające i utrzymującej skórę pacjenta w odpowiednej kondycji. | TAK |  |
|  | Solidna dolna część pokrowca z paskami zabezpieczającymi do przymocowania materaca do segmentów łóżka i pętlami do zarządzania kablami zasilającymi (kable prowadzone wzdłuż materaca, nie zwisające swobodnie, bez ryzyka np. przytrzaśnięcia poręczami bocznymi podczas ich zamykania). | TAK |  |
|  | System materaca terapeutycznego z inteligentną redystrybucją ciśnienia z naprzemienną i ciągłą terapią niskociśnieniową, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wskazaniami klinicznymi. | TAK |  |
|  | Dostępne trzy tryby pracy materaca: - naprzemienny tryb terapii niskociśnieniowej: napełnianie i opróżnianie naprzemiennych komórek w seriach po dwie komórki, z wyjątkiem komórek w strefie głowy pacjenta. - ciągły (statyczny) tryb terapii niskociśnieniowej: w sposób ciągły utrzymuje ustalone ciśnienie w komórkach. - tryb maksymalnego napełnienia: szybko napełnia się do maksymalnego ciśnienia (twardości) materaca, ułatwia przenoszenie i zmianę pozycji pacjenta. | TAK |  |
|  | System dystrybucji powietrza w strefie pięt pacjenta, który opróżnia komórki do zerowego ciśnienia niwelując nacisk na powłoki skórne pacjenta w tym obrębie, szczególnie narażonym na powstanie odleżyn. | TAK |  |
|  | Dodatkowe nadmuchiwanie siedziska zwiększa ciśnienie w komorach powietrznych w okolicy kości krzyżowej dla lepszego podparcia, aby ułatwić pacjentowi siadanie - w naprzemiennym trybie niskiego ciśnienia lub w ciągłym (statycznym) trybie niskiego ciśnienia (brak efektu w trybie maksymalnego napełnienia). | TAK |  |
|  | Dostępne cztery czasy cyklu pracy pompy: 10, 15, 20 i 25 minut. | TAK |  |
|  | Parametry pompy: Wydajność: min. 8 litrów/min. Zakres ciśnienia: min. 20 mmHg – 50mmHg | TAK/podać |  |
|  | Możliwość wypuszczenia powietrza przez cały czas w celu zapewnienia bezpiecznych procedur ratunkowych na dwa sposoby: zawór CPR na materacu i przyłącze powietrza CPR na pompie. | TAK |  |
|  | Alarmy: - wizualna i dźwiękowa sygnalizacja awarii ciśnienia powietrza w komorach, - wizualna i dźwiękowa sygnalizacja awarii zasilania pompy spowodowana awarią zasilania elektrycznego, rozłączeniem lub uszkodzeniem przewodu zasilającego, - wizualna i dźwiękowa sygnalizacja awarii urządzenia (alarm serwisowy). | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa alarmów jest możliwa do wyciszenia – odpowiednia sygnalizacja wizualna pozostaje aktywna do czasu usunięcia usterki. | TAK |  |
|  | Wymiary materaca: min. 85 cm x 200 cm x 19 cm (szerokość x długość x wysokość) | TAK/podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze: min. 200 kg Zasady oceny punktowej: - min 200 kg – 0 pkt - 201 kg- 240 kg – 20 pkt - 241 kg i więcej – 40 pkt | TAK/Podać |  |
|  | Powierzchnie materace odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | TERMIN DOSTAWY Do 21 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | TAK |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej