## Załącznik nr 2-1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/22

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Zadanie nr 1 -  Najem zestawu endoskopowego, w skład którego wchodzą:

- procesor obrazu 4K,

- dwa gastroskopy HDTV,

- dwa kolonoskopy HDTV,

- monitor 4K,

- wózek,

- ssak,

- pompa wodna

| # LP. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
|  | A. Procesor wizyjny z zintegrowanym źródłem światła |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2021 | TAK,podać |  |
|  | system rozdzielczości 4K UHD | TAK |  |
|  | wyjścia cyfrowe, min. 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI | TAK, podać |  |
|  | wejścia cyfrowe, min. HD-SDI | TAK, podać |  |
|  | zintegrowane źródło światła z technologią 5 LED | TAK |  |
|  | współpraca z oferowanymi endoskopem | TAK |  |
|  | polski język menu | TAK |  |
|  | gniazdo USB dla pamięci przenośnej | TAK |  |
|  | trzy tryby przesłony: automatyczny, szczytowy, średni | TAK |  |
|  | możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza | TAK |  |
|  | zoom cyfrowy | TAK |  |
|  | dotykowy panel sterujący | TAK |  |
|  | min. 10-cio stopniowa regulacja jasności panelu sterującego | TAK |  |
|  | funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem, min. typu, symbolu i numeru fabrycznego urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Orientacyjny czas pracy lampy min 6 000 godzin Zasada oceny punktowej: 6 tys. – 0 pkt 7 tys. i więcej – 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | Regulacja jasności min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7 Zasada oceny punktowej: # 15 stopni- 0 pkt. Pow. 15 stopni – 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji koloru min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7 Zasada oceny punktowej: # 15 stopni- 0 pkt. Pow. 15 stopni – 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Filtr cyfrowy wspomagający lokalizację zmian, alternatywny dla światła białego | TAK, podać |  |
|  | Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem jego modelu, numeru, średnicy kanału roboczego oraz przypisanych funkcji procesora na dostępne przyciski aparatu z ciągłym wyświetlaniem tych informacji na ekranie monitora | TAK |  |
|  | B. Monitor medyczny LCD |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2021 | TAK, podać |  |
|  | rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 | TAK, podać |  |
|  | format obrazu 16:9 | TAK |  |
|  | przekątna ekranu, min. 30” | TAK, podać |  |
|  | kąt widzenia, min. 178° | TAK, podać |  |
|  | kontrast, min. 1000:1 | TAK, podać |  |
|  | sygnał wejścia, min. 12G-SDI (2x), 3G-SDI, HDMI, DVI-D | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie bezpośrednio z sieci 100-240V bez konieczności użycia zasilacza | TAK |  |
|  | Funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor Zasada oceny punktowej: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
|  | C. Wózek endoskopowy |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2021 | TAK,podać |  |
|  | podstawa jezdna z blokadą wszystkich 4 kół wózka | TAK |  |
|  | wieszak na min. 2 endoskopy | TAK |  |
|  | transformator separacyjny z możliwością podłączenia zasilania min 10 urządzeń Zasada oceny punktowej: 10 urządzeń - 0 pkt Powyżej 10 urządzeń - 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | zawiera przegubowe ramię na monitor medyczny LCD umożliwiające ruch wysięgnika w płaszczyźnie poziomej i pionowej | TAK |  |
|  | uchwyt na butlę ssaka | TAK |  |
|  | D. Kolonoskop HDTV – 2 szt. |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2021 | TAK, podać |  |
|  | ## Obrazowanie w standardzie HDTV | ## TAK |  |
|  | ## Średnica sondy endoskopowej – max 12,8 mm | TAK |  |
|  | ## Kanał roboczy – min. 3,7 mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 5- 100 mm | TAK |  |
|  | Podwójna głębia ostrości 2-6 mm | TAK |  |
|  | ## Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G/ D:180o, L/160o | TAK |  |
|  | ## Pole widzenia – min 170o | TAK |  |
|  | ## Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | ## Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– min 4 Zasada oceny punktowej: # 4 przyciski - 0 pkt. Powyżej 4 przycisków – 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | ## Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta | ## TAK |  |
|  | ## Długość sondy roboczej 1550 - 1690 mm | ## TAK, podać |  |
|  | ## Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | ## TAK |  |
|  | ## Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem kolorowym ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | ## TAK |  |
|  | ## Współpraca z posiadanym testerem szczelności | ## TAK |  |
|  | E. Gastroskop HDTV – 2 szt. |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2021 | TAK |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |
|  | ## Średnica sondy endoskopowej – max 9,0 mm Zasada oceny punktowej: Średnica 9,0 – 0 pkt Średnica poniżej 9,0 – 5 pkt | ## TAK, podać |  |
|  | ## Kanał roboczy – 2,8 mm | TAK |  |
|  | ## Głębia ostrości min 2- 100 mm | TAK |  |
|  | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G-210 o / D-90o, P/L -100o | TAK |  |
|  | Pole widzenia – min 140o | TAK |  |
|  | ## Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | ## Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– min 4 Zasada oceny punktowej: # 4 przyciski – 0 pkt. Powyżej 4 przycisków – 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | ## Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta | TAK |  |
|  | ## Długość sondy roboczej 1020 -1070 mm | TAK, podać |  |
|  | ## Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem kolorowym ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |
|  | ## Współpraca z posiadanym testerem szczelności | TAK |  |
|  | ## Ssak endoskopowy |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2021 | TAK,podać |  |
|  | ## wytwarzana próżnia nominalna, min. 95 [kPa] | ## TAK, podać |  |
|  | ## regulacja siły ssania na min. 3 poziomach prędkości, min. 40 [l/min], 50 [l/min], 60 [l/min] wraz z płynną regulacją mocy ssania za pomocą pokrętła | TAK |  |
|  | ## współpraca z pojemnikami jednorazowymi | TAK |  |
|  | ## wielorazowy pojemnik do wkładów jednorazowych o pojemności, min. 2,5L | TAK |  |
|  | ## jednorazowy wkład do pojemnika ssaka - 30 sztuk | TAK |  |
|  | ## jednorazowa rurka do endoskopu o długości, min. 2 m. | TAK |  |
|  | G. Pompa płucząca |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2021 | TAK,podać |  |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | TAK |  |
|  | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
|  | Regulacja mocy przepływu | TAK |  |
|  | Autoklawowalny pojemnik na wodę min 2 l | TAK |  |
|  | Rurka do płynu - min 10 sztuk | TAK |  |

| Warunki dostawy, serwisu oraz szkolenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TERMIN DOSTAWY Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – maksymalnie 24 godziny | TAK |  |
|  | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy: - 3 dni | TAK |  |
|  | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
|  | Serwis autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia sprzętu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym miejscu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych i napraw oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych ( z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników, przeszkolonych w zakresie usług serwisowych (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontraktu (tel. Fax, mail). | TAK |  |
|  | Serwis sprzętu dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy, szybszego diagnozowania pojawiających się usterek, wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu – jeżeli dotyczy |  |  |
|  | Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. – jeżeli dotyczy | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| - 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 | TAK |  |
| - 8. | W przypadku awarii koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| - 10. | Serwis przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| - 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | TAK |  |
| - 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej