## Załącznik nr 2-2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/22

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2  - Najem myjni endoskopowej (na dwa endoskopy) wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych na 120 cykli roboczych (+/- 10%) miesięcznie przez okres 60 miesięcy.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| # LP. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
|  | Myjnia endoskopowa na 2 aparaty |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2021 | TAK,podać |  |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, | TAK |  |
|  | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz – min. 3 linie po czterdzieści znaków, z komunikatami w języku polskim Zasady oceny punktowej: 3 linie – 0 pkt Powyżej 3 linii – 40 pkt | TAK, podać |  |
|  | Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu | TAK |  |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | TAK |  |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych na bazie kwasu nadoctowego | TAK |  |
|  | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | TAK |  |
|  | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | TAK |  |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną fabrycznie lampę UV | TAK |  |
|  | Samodezynfekcja myjni | TAK |  |
|  | Zasilanie prądem trójfazowym | TAK |  |
|  | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | System monitorująco-raportujący umożliwiający identyfikację personelu, aparatu i myjni za pomocą transponderów umieszczonych na sprzęcie, generujący wydruk potwierdzający prawidłowość przeprowadzonego procesu | TAK |  |
|  | Zewnętrzny system zmiękczania wody | TAK |  |
|  | Wykonawca przez okres dzierżawy (60 miesięcy) będzie sukcesywnie w ramach potrzeb zamawiającego dostarczał środki dezynfekcyjne na 120 cykli roboczych (+/- 10%) miesięcznie | TAK(Podać) |  |

| Warunki dostawy, serwisu oraz szkolenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TERMIN DOSTAWY Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – maksymalnie 24 godziny | TAK |  |
|  | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy: - 3 dni | TAK |  |
|  | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
|  | Serwis autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia sprzętu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym miejscu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych i napraw oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych ( z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników, przeszkolonych w zakresie usług serwisowych (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontraktu (tel. Fax, mail). | TAK |  |
|  | Serwis sprzętu dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy,szybszego diagnozowania pojawiających się usterek,wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu – jeżeli dotyczy |  |  |
|  | Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. – jeżeli dotyczy | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| - 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 | TAK |  |
| - 8. | W przypadku awarii koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| - 10. | Serwis przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| - 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | TAK |  |
| - 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej