## Załącznik nr 2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/1/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Aparat USG 2 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2022 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Lekki, mobilny aparat na kołach. | TAK |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe 220-240 V / 16 A | TAK/ Podać |  |
| 5. | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED. Rozdzielczość min. 1200 x 800 pix. | TAK/ Podać |  |
| 6. | Przekątna monitora min. 21” | TAK/ Podać |  |
| 7. | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury. | TAK |  |
| 8. | Możliwość pochylenia monitora. | TAK |  |
| 9. | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi. | TAK/ Podać |  |
| 10. | Minimalny zakres częstotliwości głowic 1,5 – 18 MHz. | TAK/ Podać |  |
| 11. | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK/ Podać |  |
| 12. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 700 | TAK/ Podać |  |
| 13. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler ≥ 200 | TAK/ Podać |  |
| 14. | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. | TAK |  |
| 15. | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16. | TAK/ Podać |  |
| 16. | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16. | TAK/ Podać |  |
| 17. | Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych. ≥ 4 | TAK/ Podać |  |
| 18. | Wbudowany układ podtrzymania pracy systemu, na czas przewozu aparatu, pozwalający na odłączenia aparatu od zasilania, bez konieczności wyłączania. | TAK |  |
| II | Głowice |  |  |
| 1. | Głowica sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,8 MHz. | TAK/Podać |  |
| 2. | Głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK/ Podać |  |
| 4. | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D. | TAK/Podać |  |
| 5. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą, min. 3 częstotliwości. | TAK/Podać |  |
| 6. | Kąt obrazowania min. 100 stopni. Zasady oceny punktowej: 100 stopni – 0 pkt. Powyżej 100 stopni – 10 pkt. | TAK/Podać |  |
| 7. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego, min. 3 częstotliwości. | TAK/Podać |  |
| 8. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, min. 3 pary częstotliwości harmonicznych. | TAK/Podać |  |
| 9. | Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie. | TAK |  |
| 10. | Głowica konweksowa , elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 2,0 – 5,0 MHz ( podać typ i częstotliwość) | TAK/Podać |  |
| 11. | Kąt pola obrazowania min 55 stopni | TAK/Podać |  |
| 12. | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) | TAK/Podać |  |
| 13. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) | TAK/Podać |  |
| 14. | Głowica liniowa, elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 5,0 – 11,0 MHz ( podać typ i częstotliwość) | TAK/Podać |  |
| 15. | Szerokość pola obrazowania min. 38 mm | TAK/Podać |  |
| 16. | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) | TAK/Podać |  |
| 17. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) | TAK/Podać |  |
| III | Tryby obrazowania |  |  |
| 1. | 2D. | TAK/Podać |  |
| 2. | Podział ekranu na dwa obrazy. | TAK/ Podać |  |
| 3. | Podział ekranu na 4 obrazy. | TAK/ Podać |  |
| 4. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | TAK/Podać |  |
| 5. | Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku. | TAK/Podać |  |
| 6. | 2D+M, M-mode. | TAK/Podać |  |
| 7. | Kolor M-mode. | TAK |  |
| 8. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D). | TAK/Podać |  |
| 9. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 7,5 m/s | TAK/Podać |  |
| 10. | Zakres regulacji korekcji kąta min. +/- 89o | TAK/Podać |  |
| 11. | Regulacja wielkości bramki 1 – 14 mm. | TAK/Podać |  |
| 12. | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | TAK |  |
| 13. | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | TAK |  |
| 14. | Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) przy użyciu jednego przycisku. | TAK |  |
| 15. | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D). | TAK/Podać |  |
| 16. | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D. | TAK |  |
| 17. | Kolor doppler. | TAK |  |
| 18. | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) ≥ +/- 2,75 m/s. | TAK/Podać |  |
| 19. | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D). | TAK/Podać |  |
| 20. | Power Doppler. | TAK |  |
| 21. | Tkankowy doppler spektralny. | TAK |  |
| 22. | Kolorowy doppler spektralny. | TAK |  |
| 23. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex). | TAK/Podać |  |
| 24. | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler. | TAK/Podać |  |
| 25. | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta. | TAK |  |
| 26. | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy. | TAK/Podać |  |
| IV | Archiwizacja |  |  |
| 1. | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D. ≥ 5000 obrazów 2D | TAK/Podać |  |
| 2. | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB. | TAK/ Podać |  |
| 3. | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 gniazda USB, formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu). | TAK/Podać |  |
| 4. | Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB. | TAK |  |
| 5. | Videoprinter monochromatyczny. | TAK |  |
| 6. | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | ### TAK |  |
| V | Oprogramowanie pomiarowe |  |  |
| 1. | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia. | TAK |  |
| 2. | Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego - kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’, S’, A’ (wymienić). - naczyniowe: PS. ED, PI, RI (wymienić). | TAK/Podać |  |
| 3. | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO, objętość lewej komory z wyznaczeniem EF (podać) w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE. | TAK/Podać |  |
| 4. | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych. | TAK |  |
| 5. | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO (wymienić). | TAK/Podać |  |
| 6. | Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego. | TAK/Podać |  |
| VI | Możliwość rozbudowy aparatu |  |  |
| 1. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. | TAK/Podać |  |
| 2. | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej. | TAK/Podać |  |
| 3. | „Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW o częstotliwości 2 MHz | TAK/ Podać |  |
| 4. | Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni. | TAK/ Podać |  |
| 5. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) pozwalające na wyznaczenie: Globalnego strainu | TAK/ Podać |  |
| 6. | Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu | TAK/ Podać |  |
| 7. | Anatomiczny kolorowy M-mode. | TAK/ Podać |  |
| 8. | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania kształtu fali dopplerowskiej z automatycznym obrysem Zasady oceny punktowej: NIE- 0 pkt TAK – 10 pkt | NIE/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | W okresie gwarancji oferent przeprowadzi bezpłatne aktualizacje oprogramowania systemowego i diagnostycznego przy oferowanej konfiguracji sprzętowej (dotyczy konsoli operatorskiej oraz stanowiska obrazowo- opisowego) | TAK |  |
| 9. | Możliwość szybkiej zdalnej diagnostyki systemu za pośrednictwem łącza internetowego |  |  |
| 10. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 11. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 12. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 13. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |
| 14. | Stacjonarne szkolenie lekarzy radiologów (3 osoby) 5 dni po 8 godzin Stacjonarne szkolenie techników elektroradiologii (11 osób) w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, Co najmniej 5 dni po 8 godzin szkoleń. Pierwsze dwa dni po instalacji aparatu, a kolejne 3 dni w terminie uzgodnionym z użytkownikiem. | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej