## Załącznik nr 2-3                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/3/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

Analizator do koagulologii 1 szt (dzierżawa)

| Producent/kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2017 rok produkcji. Analizator po aktualnym przeglądzie serwisowym. | Tak/Podać |  |  |
| 2 | Analizator w pełni zautomatyzowany składający się z części pomiarowej, wraz z komponentami niezbędnymi do jego autonomicznej obsługi( komputer, monitor), urządzenia zasilania awaryjnego UPS zapewniającego bezprzewodową pracę w przypadku braku prądu lub zaniku napięcia urządzenia dostosowane do mocy urządzeń odbiorczych. | Tak |  |  |
| 3. | Wydajność analizatora co najmniej 50 oznaczeń PT , APTT, D-Dimerów fibrynogenu, Antytrombiny III /godzinę | Tak/Podać |  |  |
| 4. | Możliwość oznaczenia: PT- czas protrombinowy, APTT(czas częściowej tromboplastyny po aktywacji), fibrynogenu, Antytrombiny III wyliczenie INR, D-Dimerów | Tak/Podać |  |  |
| 5 | Możliwość oznaczeń metodami parametrów hemostazy: wykrzepialnymi na zasadzie wiskozymetrii chromogennymi immunologicznymi. | Tak |  |  |
| 6. | Aparat powinien być wyposażony w system pipetujący co najmniej w dwie igły: odczynnikowa i próbkowa. | Tak |  |  |
| 7. | Aparat winien być wyposażony w minimum cztery kanały pomiarowe. | Tak |  |  |
| 8. | Analizator powinien pracować pacjent po pacjencie, z możliwością swobodnego dostawiania próbek pacjentów. | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość oznaczenia próbek cito. | Tak |  |  |
| 10. | Wstawienie odczynników na pokład aparatu w buteleczkach różnej wielkości, w zależności od potrzeby zamawiającego, miejsce na odczynniki chłodzone, zabezpieczone przed parowaniem. | Tak |  |  |
| 11. | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek. | Tak |  |  |
| 12. | Automatyczny system rozcieńczania próbek, kalibratorów poza liniowością. | Tak |  |  |
| 13. | Automatyczna kalibracja (kalibracja zapisana w barkodzie odczynników), dla badań PT, APTT, fibrynogenu, D-Dimery , Antytrombiny Dopuszcza się użycia kalibratora (liofilizowany) do rekalibracji Antytrombiny. | Tak |  |  |
| 14. | Oprogramowanie aparatu wyposażone w bazę danych pacjentów, dane kalibracji, w system kontroli jakości wykonywanych badań, wykresy Levely-Jennigsa, zasada Westgarda- możliwość wydruku. | Tak |  |  |
| 15. | Ilość miejsc na próbki w analizatorze podstawowym(roboczy) nie mniej niż 30 | Tak/Podać |  |  |
| 16. | Możliwość czytania barkodów z probówek i odczynników. | Tak |  |  |
| 17. | Kuwety jednorazowego użytku. Analizator winień pracować w oparciu o pojedyncze, kuwety pomiarowe, ilość kuwet na pokładzie analizatora nie mniej niż 500 sztuk. | Tak |  |  |
| 18. | System podgrzewania (inkubacji) odczynników przed dodaniem do kuwety pomiarowej. | Tak |  |  |
| 19. | Możliwość wykonywania badań z materiału pobranego w probówkach systemu zamkniętego i w probówkach pediatrycznych. | Tak |  |  |
| 20. | Archiwizacja wyników i Kontroli Jakości. | Tak |  |  |
| 21. | Bezpłatny udział w Międzynarodowej Kontroli Jakości firmy Randox dla wszystkich parametrów wg harmonogramu kontroli na koszt oferenta. | Tak |  |  |
| 22. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) firmy Nexus na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia. | Tak |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi i komunikaty o błędach w języku polskim. | Tak |  |  |
| 24 | Prekalibrowane przez producenta odczynniki do parametrów (dane kalibracyjne wczytane z dostarczonych z odczynnikiem barkodów) Zasady oceny punktowej: TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt | Nie/Podać |  |  |
| 25. | Liniowość D-Dimerów min. 4000 z możliwością automatycznego rozcieńczenia > 10000 ng/ml(FEU) Zasady oceny punktowej: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | Nie/Podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |  |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 24 godz. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin | Tak |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 5 | Serwis analizatora dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów,szybszego diagnozowania pojawiających się usterek,wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu. | Tak |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). | Podać |  |
| 7 | Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 8 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 9 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej