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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

Analizator do koagulologii 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Analizator nie starszy niż 2017 rok produkcji. Analizator po aktualnym przeglądzie serwisowym.
	Tak/Podać
	

	2
	Analizator w pełni zautomatyzowany składający się z części pomiarowej, wraz z komponentami niezbędnymi do jego autonomicznej obsługi( komputer, monitor), urządzenia zasilania awaryjnego UPS zapewniającego bezprzewodową pracę w przypadku braku prądu lub zaniku napięcia urządzenia dostosowane do mocy urządzeń odbiorczych.
	Tak
	

	3.
	Wydajność analizatora co najmniej 50 oznaczeń PT , APTT, D-Dimerów fibrynogenu, Antytrombiny III /godzinę
	Tak/Podać
	

	4.
	Możliwość oznaczenia: PT- czas protrombinowy, APTT(czas częściowej tromboplastyny po aktywacji), fibrynogenu, Antytrombiny III wyliczenie INR, D-Dimerów
	Tak/Podać
	

	5
	Możliwość oznaczeń metodami parametrów hemostazy: wykrzepialnymi na zasadzie wiskozymetrii chromogennymi immunologicznymi.
	Tak
	

	6.
	Aparat powinien być wyposażony w system pipetujący co najmniej w dwie igły: odczynnikowa i próbkowa.
	Tak
	

	7.
	Aparat winien być wyposażony w minimum cztery kanały pomiarowe.
	Tak
	

	8.
	Analizator powinien pracować pacjent po pacjencie, z możliwością swobodnego dostawiania próbek pacjentów.
	Tak
	

	9
	Możliwość oznaczenia próbek cito.
	Tak
	

	10.
	Wstawienie odczynników na pokład aparatu w buteleczkach różnej wielkości, w zależności od potrzeby zamawiającego, miejsce na odczynniki chłodzone, zabezpieczone przed parowaniem.
	Tak
	

	11.
	Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek. 
	Tak
	

	12.
	Automatyczny system rozcieńczania próbek, kalibratorów poza liniowością.
	Tak
	

	13.
	Automatyczna kalibracja (kalibracja zapisana w barkodzie odczynników), dla badań PT, APTT, fibrynogenu, D-Dimery , Antytrombiny
Dopuszcza się użycia kalibratora (liofilizowany) do rekalibracji Antytrombiny.
	Tak
	

	14.
	Oprogramowanie aparatu wyposażone w bazę danych pacjentów, dane kalibracji, w system kontroli jakości wykonywanych badań, wykresy Levely-Jennigsa, zasada Westgarda- możliwość wydruku. 
	Tak
	

	15.
	Ilość miejsc na próbki w analizatorze podstawowym(roboczy) nie mniej niż 30
	Tak/Podać
	

	16.
	Możliwość czytania barkodów z probówek i odczynników.
	Tak 
	

	17.
	Kuwety jednorazowego użytku. Analizator winień pracować w oparciu o pojedyncze, kuwety pomiarowe, ilość kuwet na pokładzie analizatora nie mniej niż 500 sztuk. 
	Tak
	

	18.
	System podgrzewania (inkubacji) odczynników przed dodaniem do kuwety pomiarowej.
	Tak
	

	19.
	Możliwość wykonywania badań z materiału pobranego w probówkach systemu zamkniętego i w probówkach pediatrycznych.
	Tak
	

	20.
	Archiwizacja wyników i Kontroli Jakości.
	Tak
	

	21.
	Bezpłatny udział w Międzynarodowej Kontroli Jakości firmy Randox dla wszystkich parametrów wg harmonogramu kontroli na koszt oferenta.
	Tak
	

	22.
	Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) firmy Nexus na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia.
	Tak
	

	23
	Instrukcja obsługi i komunikaty o błędach w języku polskim.
	Tak
	

	24
	Prekalibrowane przez producenta odczynniki do parametrów
(dane kalibracyjne wczytane z dostarczonych z odczynnikiem barkodów)
Zasady oceny punktowej:
TAK – 15 pkt
NIE – 0 pkt
	Nie/Podać
	

	25.
	Liniowość D-Dimerów min. 4000 z możliwością automatycznego rozcieńczenia > 10000 ng/ml(FEU)
Zasady oceny punktowej:
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	Nie/Podać
	

	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 24 godz.
	
Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	

Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	Serwis analizatora dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów,szybszego diagnozowania pojawiających się usterek,wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu.
	Tak
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać

	

	7
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	8
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	9
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	



Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       
