## Załącznik nr 2-8                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/3/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 8

Analizator do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości 1 szt (dzierżawa)

| Producent/kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Nie starszy niż 2015 rok Analizator po aktualnym przeglądzie serwisowym. | Tak/Podać |  |  |
| 2 | W systemie inkubacyjno-pomiarowym w systemie do 30 miejsc z zastrzeżeniem prawa wymiany aparatu na większy jęśli wzrośnie liczba badań. | Tak |  |  |
| 3. | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką UPS. Komputer będący intergralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. | Tak/Podać |  |  |
| 4. | Pełna automatyzacja badań ( napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie ) w obrębie aparatu | Tak/Podać |  |  |
| 5 | Oznaczenie identyfikacji i antybiogramu Wykonywane na oddzielnych testach | Tak |  |  |
| 6. | Ilość dołków w testach identyfikacyjnych i antybiogramowych Zawierające do maksimum 100 dołków | Tak |  |  |
| 7. | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane | Tak |  |  |
| 8. | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość identyfikacji ponad 400 gatunków drobnoustrojów, w tym: - bakterii Gram-ujemnych - bakterii Gram-dodatnich - Neisseria, Haemophilus - bakterii beztlenowych i Corynebacterium - grzybów drożdżopodobnych | Tak |  |  |
| 10. | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości dla: - bakterii Gram-ujemnych - bakterii Gram-dodatnich - grzybów drożdżopodobnych | Tak |  |  |
| 11. | Średni czas identyfikacji i lekowrażliwości większości drobnoustrojów od 6-8 godzin | Tak |  |  |
| 12. | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywoływania reakcji biochemicznej | Tak |  |  |
| 13. | Wynik wrażliwości Podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii ( S,I,R ) | Tak |  |  |
| 14. | Interpretacja wyników lekowrażliwości W oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST | Tak |  |  |
| 15. | Zaawansowany System Ekspertowy Przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. Interpretacja wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych. | Tak/Podać |  |  |
| 16. | Program do kontroli jakości Oddzielny, będący częścią systemu | Tak |  |  |
| 17. | Wymiary modułu inkubacyjno-pomiarowego Nie większe niż ( WxGxSz ) 80x80x80 cm | Tak |  |  |
| 18. | Ciężar aparatu do 80 kg | Tak |  |  |
| 19. | Komentarze definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu | Tak |  |  |
| 20. | Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows | Tak |  |  |
| 21. | Analizator wyposażony w UPS w zewnętrzny komputer , monitor, drukarkę laserową z interfejsem LAN umożliwiającą drukowanie z sieci ( w cenę oferty należy wliczyć również koszt ewentualnych materiałów eksploatacyjnych drukarki ) | Tak |  |  |
| 22. | Możliwość do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego W cenę oferty należy wliczyć podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap. Współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenia wykonania oznaczeń oraz przekazania wyników badań i prób kontrolnych. Dostawa licencji umożliwiającej podłączenie do systemu medycznego ESCULAP firmy MedHub należy wliczyć w cenę oferty | Tak |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |  |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 24 godz. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin | Tak |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 5 | Serwis analizatora dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów,szybszego diagnozowania pojawiających się usterek,wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu. | Tak |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). | Podać |  |
| 7 | Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 8 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 9 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej