## Załącznik nr 2-2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/5/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Aparat EKG 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Aparat 12-kanałowy | TAK |  |
| 4. | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK/ Podać |  |
| 5. | Wymiar ekranu 8,4” +/- 2% | TAK/ Podać |  |
| 6. | Wymiary aparatu max. 410x310x125 mm tolerancja +/- 5% | TAK/ Podać |  |
| 7. | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | TAK |  |
| 8. | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | TAK |  |
| 9. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK/ Podać |  |
| 10. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK/ Podać |  |
| 11. | Możliwość korzystania z aparatu minimum do 60 minut Zasady oceny punktowej: - min. 60 - 119 minut - 0 pkt - 120 minut i więcej - 10 pkt | TAK/ Podać |  |
| 12. | Możliwość ustawienia hasła dostępu do aparatu uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do urządzenia | TAK/ Podać |  |
| 13. | Możliwość współpracy z zewnętrznymi drukarkami wyposażonymi w protokół PCL5 | TAK/ Podać |  |
| 14. | Możliwość eksportu badań do komputera w formacie XML | TAK |  |
| 15. | Nieograniczona ilość profili użytkownika | TAK/ Podać |  |
| 16. | Możliwość utworzenia kartoteki lekarzy | TAK/ Podać |  |
| 17. | Możliwość wyboru wcześniej utworzonego pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 18. | Sygnalizacja rozładowania akumulatora: dźwiękowa i świetlna kontrolka | TAK |  |
| 19. | Waga: max. 6 kg (z wbudowanym akumulatorem) Zasady oceny punktowej: 6 kg – 0 pkt Poniżej 6 kg – 10 pkt | TAK/Podać |  |
| 20. | Szerokość papieru min. 210 mm | TAK/Podać |  |
| 21. | Rozdzielczość drukarki: oś OY 200 dpi, oś OX 500 dpi | TAK/ Podać |  |
| 22. | Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy | TAK/Podać |  |
| 23. | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10;12.5; 25; 50 | TAK/Podać |  |
| 24. | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK/Podać |  |
| 25. | Ilość drukowanych odprowadzeń w profilu automatycznym: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 | TAK/Podać |  |
| 26. | Ilość drukowanych odprowadzeń w profilu manualnym: 3, 4, 6, 12 | TAK/Podać |  |
| 27. | Rejestracja w trybie automatycznym: z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym lub wydruk wsteczny do 10s. | TAK |  |
| 28. | Detekcja kardiostymulatorów, 100 μs / dedykowany obwód z funkcją wykrywania 40000 Hz | TAK/Podać |  |
| 29. | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK/Podać |  |
| 30. | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | TAK/Podać |  |
| 31. | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK/Podać |  |
| 32. | Filtr izolinii w zakresie 0.05Hz-1,5 Hz (3,2 s – 0,1s), | TAK/Podać |  |
| 33. | Filtr autodaptacyjny | TAK/Podać |  |
| 34. | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK/Podać |  |
| 35. | Baza danych min. 250 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK/Podać |  |
| 36. | Profil automatyczny | TAK/Podać |  |
| 37. | Profil manualny | TAK/ Podać |  |
| 38. | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika | TAK/ Podać |  |
| 39. | Tryb typu LONG (do wykrywania arytmii) umożliwiający monitoring do 10 min. | TAK/Podać |  |
| 40. | Możliwość podglądu zapisów EKG bez drukowania z pamięci aparatu | TAK/Podać |  |
| 41. | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK/Podać |  |
| 42. | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
| 43. | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK/Podać |  |
| 44. | Analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | TAK/Podać |  |
| 45. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK/Podać |  |
| 46. | Interpretacja badania w formie słownej lub kodów | TAK/Podać |  |
| 47. | Możliwość wykonania szybkiego EKG (bez wpisywania danych pacjenta) | TAK |  |
| 48. | Ochrona przed impulsem defibrylacyjnym do 400 J. | TAK |  |
| 49. | Podłączenie do PC poprzez RS232, USB, opcjonalnie WIFI, LAN | TAK |  |
| 50. | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK/Podać |  |
| 51. | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, natężona, swobodna i MVV 45 parametrów) | TAK |  |
| 52. | Automatyczna analiza sygnału z pomiarem odcinków EKG i wektokardiografią | TAK |  |
| 53. | Możliwość ustawienia czasu trwania badania | TAK/Podać |  |
| 54. | Na wyposażeniu oryginalny stolik producenta aparatu EKG | TAK/Podać |  |
| 55. | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | TAK |  |
| 56. | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |
| 57. | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |
| 58. | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK/Podać |  |
| 59. | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK/Podać |  |
| 60. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 24 m-ce – 0 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 10 pkt powyżej 36 m-cy – 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej