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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bieżnia rehabilitacyjna z osprzętem  1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe
	TAK/ Podać
	

	2.
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Moc silnika: 2600W (+/- 100 W)
	TAK
	

	4.
	Napięcie sieciowe: 230V
	TAK/ Podać
	

	5.
	Waga bieżni: 155 kg (+/- 5 kg)
	TAK/ Podać
	

	6.
	Szybkość min/max: 04-18km/h (w przyrostach co 0,1 km/h)
	TAK/ Podać
	

	7.
	Minimalny zakres dodatniego kąta nachylenia: 0% do 15%  (w przyrostach co 0,5%)
	TAK
	

	8.
	Minimalny zakres ujemnego kąta nachylenia: 0% do 10%  (w przyrostach co 0,5%)
	TAK
	

	9.
	Rozmiar całkowity bieżni (dł. x szer. x wys.): 210x90x150 cm (+/- 10 cm)
	TAK/ Podać
	

	10.
	Minimalny wymiar powierchni biegowej: 150 x 50cm
	TAK/ Podać
	

	11.
	Elektryczna regulacja wysokości poręczy bocznych; minimalny zakres regulacji: 65 -105cm.
	TAK/ Podać
	

	12.
	Wysokość powierzchni biegowej od podłoża z zakresu: 10 - 15 cm
	TAK/ Podać
	

	13.
	Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: min. 200 kg
Zasady oceny punktowej:
200 - 219 kg - 0 pkt
220 - 229 kg - 5 pkt
[bookmark: _GoBack]powyżej 230 kg - 10 pkt
	TAK/ Podać
	

	14.
	Programy ćwiczeń i testów:
- Programy Interwałowe Downhill (I, II, III): bieg lub marsz w dół
- Programy Interwałowe Dual-Hill (I, II, III): „podwójne wzniesienie”
- Programy Interwałowe Endurance (I, II, III): wytrzymałościowy z małymi zmianami prędkości
- Programy Interwałowe Uphill (I, II, III): bieg lub marsz pod górę
- Programy Interwałowe Speed (Vario I i Vario II): programy ze zmianami prędkości
- Test Conconiego
- Test Coopera
- Test 6-minutowego marszu (6MWT)
- Test 2-kilometrowego marszu UKK
- Test chromania przestankowego
	TAK
	

	15.
	Akcesoria dodatkowe: 
- dodatkowy, duży przycisk bezpieczeństwa STOP
- podest ułatwiający wchodzenie na bieżnię
- dodatkowe poręcze do bieżni
	TAK/ Podać
	

	16.
	Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy.

	TAK/ Podać
	



	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
12 m-cy – 0 pkt
powyżej 12 m-cy do 24 mc-y– 10 pkt
powyżej 24 do 36 m-cy– 15 pkt
powyżej 36 m-cy – 30 pkt

	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski
	TAK
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
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