## Załącznik nr 2-8 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/5/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Elektromiograf  1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Liczba kanałów min. 2 | TAK |  |
| 4. | Podstawa czasowa min 3.2, 0.32, 0.02 | TAK/ Podać |  |
| 5. | Częstotliwość pomiarowa min. 50 kHz/kanał | TAK/ Podać |  |
| 6. | IMRR min. 140 dB | TAK/ Podać |  |
| 7. | CMRR min. 100 dB | TAK |  |
| 8. | Impedancja wejściowa min. 10 GΩ ¦¦ 25pF | TAK |  |
| 9. | Zasilanie: 220-240 V AC 50/60 Hz | TAK/ Podać |  |
| 10. | Wyjścia TTL min. 2 | TAK/ Podać |  |
| 11. | Ładowanie indukcyjne głowicy | TAK/ Podać |  |
| 12. | Zasilanie głowicy bateryjne | TAK/ Podać |  |
| 13. | Transmisja danych z głowicy za pomocą światłowodu | TAK/ Podać |  |
| 14. | Klasa urządzenia IIa | TAK |  |
| 15. | Dynamiczny pomiar impedancji min. 0-50 kHz | TAK/ Podać |  |
| 16. | Wymiary pojedynczej głowicy maks. 100x60x150 mm | TAK/ Podać |  |
| 17. | Waga systemu ok. 50 kg | TAK/ Podać |  |
| 18. | Stymulator elektryczny min. 2 kanałowy | TAK |  |
| 19. | Wskaźniki operacyjne LED na stymulatorze elektrycznym | TAK/Podać |  |
| 20. | Cechy stymulatora elektrycznego: - Zakres stymulacji elektrycznej min. 100 μA do 100 mA (kroki 10 μA to 1 mA) - Rodzaje stymulacji elektrycznej: positive, negative, alternating, bi-phasic - Czas trwania impulsu min. 50 μs do 1 ms - Maksymalna częstotliwość min. 300 Hz | TAK/Podać |  |
| 21. | System montowany na wózku z ramieniem do mocowania głowicy | TAK/ Podać |  |
| 22. | W zestawie dedykowana klawiatura do obsługi oprogramowania EMG | TAK/Podać |  |
| 23. | Cichy komputer wyposażony w zasilacz medyczny, zintegrowany z wózkiem, minimum 8 GB RAM, dysk twardy o pojemności minimum 1TB, interfejs sieciowy RJ45 GbE. System operacyjny z gwarantowanym wsparciem aktualizacyjnym uwzględniającym poprawki funkcjonalne oraz bezpieczeństwa i odporności systemu na zagrożenia. Możliwość podłączenia komputera do środowiska Active Directory z gwarancją pracy dla użytkownika bez konieczności uruchamiania z uprawnieniami administratora. | TAK/Podać |  |
| 24. | Monitor min. 23” w pełni kompatybilny z komputerem i dostosowany do optymalnej współpracy z oprogramowaniem. | TAK/Podać |  |
| 25. | Drukarka laserowa monochromatyczna w pełni współpracująca z dostarczanym oprogrwamowniem. | TAK/Podać |  |
| 26. | Moduły oprogramowania: - baza danych - Review - narzędzie do raportów - EMG igłowe (NCS, NCV) - pomiar MNC, SNC - F-Wave - H and Blink Reflex - Inching - MUP - Repetitive - moduł wartości normatywnych - Macro EMG | TAK/Podać |  |
| 27. | W zestawie moduł AEP | TAK |  |
| 28. | W zestawie słuchawki nauszne wysokiej jakości | TAK/Podać |  |
| 29. | Maksymalne natężenie dźwięku | TAK/Podać |  |
| 30. | Podziałka stymulacji | TAK/Podać |  |
| 31. | Typ dźwięku klik, seria, ton lub programowalne | TAK/Podać |  |
| 32. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 12 m-cy – 0 pkt powyżej 12 m-cy do 24 mcy– 10 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 20 pkt powyżej 36 m-cy – 30 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej