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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Elektromiograf  1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	I
	Wymagania ogólne

	1.
	Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe
	TAK/ Podać
	

	2.
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Liczba kanałów min. 2
	TAK
	

	4.
	Podstawa czasowa min 3.2, 0.32, 0.02
	TAK/ Podać
	

	5.
	Częstotliwość pomiarowa min. 50 kHz/kanał
	TAK/ Podać
	

	6.
	IMRR min. 140 dB
	TAK/ Podać
	

	7.
	CMRR min. 100 dB
	TAK
	

	8.
	Impedancja wejściowa min. 10 GΩ || 25pF
	TAK
	

	9.
	Zasilanie: 220-240 V AC 50/60 Hz 
	TAK/ Podać
	

	10.
	Wyjścia TTL min. 2
	TAK/ Podać
	

	11.
	Ładowanie indukcyjne głowicy
	TAK/ Podać
	

	12.
	Zasilanie głowicy bateryjne
	TAK/ Podać
	

	13.
	Transmisja danych z głowicy za pomocą światłowodu
	TAK/ Podać
	

	14.
	Klasa urządzenia IIa
	TAK
	

	15.
	Dynamiczny pomiar impedancji min. 0-50 kHz
	TAK/ Podać
	

	16.
	Wymiary pojedynczej głowicy maks. 100x60x150 mm
	TAK/ Podać
	

	17.
	Waga systemu ok. 50 kg
	TAK/ Podać
	

	18.
	Stymulator elektryczny min. 2 kanałowy
	TAK
	

	19.
	Wskaźniki operacyjne LED na stymulatorze elektrycznym
	TAK/Podać
	

	20.
	 Cechy stymulatora elektrycznego:
· Zakres stymulacji elektrycznej min. 100 μA do 100 mA (kroki 10 μA to 1 mA)
· Rodzaje stymulacji elektrycznej: positive, negative, alternating, bi-phasic
· Czas trwania impulsu min. 50 μs do 1 ms
· Maksymalna częstotliwość min. 300 Hz
	TAK/Podać
	

	21.
	System montowany na wózku z ramieniem do mocowania głowicy
	TAK/ Podać
	

	22.
	W zestawie dedykowana klawiatura do obsługi oprogramowania EMG
	TAK/Podać
	

	23.
	Cichy komputer wyposażony w zasilacz medyczny, zintegrowany z wózkiem, minimum 8 GB RAM, dysk twardy o pojemności minimum 1TB, interfejs sieciowy RJ45 GbE. System operacyjny z gwarantowanym wsparciem aktualizacyjnym uwzględniającym poprawki funkcjonalne oraz bezpieczeństwa i odporności systemu na zagrożenia. Możliwość podłączenia komputera do środowiska Active Directory z gwarancją pracy dla użytkownika bez konieczności uruchamiania z uprawnieniami administratora.
	TAK/Podać
	

	24.
	Monitor min. 23” w pełni kompatybilny z komputerem i dostosowany do optymalnej współpracy z oprogramowaniem.
	TAK/Podać
	

	[bookmark: _GoBack]25.
	Drukarka laserowa monochromatyczna w pełni współpracująca z dostarczanym oprogrwamowniem.
	TAK/Podać
	

	26.
	Moduły oprogramowania: 
· baza danych
· Review
· narzędzie do raportów
· EMG igłowe (NCS, NCV) 
· pomiar  MNC, SNC
· F-Wave
· H and Blink Reflex
· Inching
· MUP
· Repetitive 
· moduł wartości normatywnych
· Macro EMG
	TAK/Podać
	

	27.
	W zestawie moduł AEP
	TAK
	

	28.
	W zestawie słuchawki nauszne wysokiej jakości
	TAK/Podać
	

	29.
	Maksymalne natężenie dźwięku
	TAK/Podać
	

	30.
	Podziałka stymulacji
	TAK/Podać
	

	31.
	Typ dźwięku klik, seria, ton lub programowalne
	TAK/Podać
	

	32.
	Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy.
	TAK/ Podać
	



	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
12 m-cy – 0 pkt
powyżej 12 m-cy do 24 mcy– 10 pkt
powyżej 24 do 36 m-cy – 20 pkt
powyżej 36 m-cy – 30 pkt

	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski
	TAK
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
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