## Załącznik nr 2-9 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/5/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mikroskop laboratoryjny 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Ergonomiczny statyw z nisko położonym stolikiem na wysokości 140mm | TAK |  |
| 4. | Sterowanie pokrętłami stolika, śrubami mikrometryczną i makrometryczną z dłońmi spoczywającymi na blacie stołu w celu zapewnienia wysokiego komfortu pracy. | TAK/ Podać |  |
| 5. | Pokrętła regulacji siły światła z przodu statywu, współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro / makro do ustawiania ostrości. Dokładność ogniskowania śruby mikro 2.5 µm. Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika. | TAK/ Podać |  |
| 6. | Schowek na kabel zasilający w tylnej części mikroskopu. | TAK/ Podać |  |
| 7. | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm. | TAK |  |
| 8. | Wbudowany oświetlacz ledowy o poborze mocy nie większym niż 2.4 W i żywotności 60 000 h. | TAK |  |
| 9. | Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową. Kondensor do pracy z obiektywami o powiększeniach 4x - 100x. | TAK/ Podać |  |
| 10. | Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 4 obiektywów pochylony do tyłu dający więcej miejsca dla użytkownika. | TAK/ Podać |  |
| 11. | Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 211mm x 154mm o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu, z uchwytem na jeden preparat (możliwość zamontowania uchwytu na dwa preparaty). Umieszczanie preparatu w uchwycie za pomocą jednej ręki. Zakres przesuwu stolika co najmniej 76mm na 52mm. | TAK/ Podać |  |
| 12. | Nasadka trinokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, z pionowym wyprowadzeniem obrazu z podziałem światła 100%/0% - 0%/100% dla okularów/fotografii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 48-75 mm i regulacją dioptryjną w obu okularach co najmniej +/- 5 dioptrii. Regulacja położenia okularów względem płaszczyzny podstawy w zakresie 375.0mm-427.9mm | TAK/ Podać |  |
| 13. | Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x o numerze pola FN20, pokryte warstwą grzybobójczą | TAK/ Podać |  |
| 14. | Obiektywy klasy plan achromat o długości optycznej 45mm: Powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 27.8mm Powiększenie10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 8mm Powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm | TAK |  |
| 15. | Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny | TAK/ Podać |  |
| 16. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 12 m-cy – 0 pkt powyżej 12 m-cy do 24 m-cy– 10 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 20 pkt powyżej 36 – 48 m-cy– 30 pkt powyżej 48 m-cy - 40 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej