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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mikroskop laboratoryjny 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	I
	Wymagania ogólne

	1.
	Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe
	TAK/ Podać
	

	2.
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Ergonomiczny statyw z nisko położonym stolikiem na wysokości 140mm
	TAK
	

	4.
	Sterowanie pokrętłami stolika, śrubami mikrometryczną i makrometryczną z dłońmi spoczywającymi na blacie stołu w celu zapewnienia wysokiego komfortu pracy.
	TAK/ Podać
	

	5.
	Pokrętła regulacji siły światła z przodu statywu, współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro / makro do ustawiania ostrości. Dokładność ogniskowania śruby mikro 2.5 µm. Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika.
	TAK/ Podać
	

	6.
	Schowek na kabel zasilający w tylnej części mikroskopu.
	TAK/ Podać
	

	7.
	Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm.
	TAK
	

	8.
	Wbudowany oświetlacz ledowy o poborze mocy nie większym niż 2.4 W i żywotności 60 000 h.
	TAK
	

	9.
	Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową. Kondensor do pracy z obiektywami o powiększeniach 4x - 100x.
	TAK/ Podać
	

	10.
	Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 4 obiektywów pochylony do tyłu dający więcej miejsca dla użytkownika.
	TAK/ Podać
	

	11.
	Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 211mm x 154mm o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu, z uchwytem na jeden preparat (możliwość zamontowania uchwytu na dwa preparaty). Umieszczanie preparatu w uchwycie za pomocą jednej ręki. Zakres przesuwu stolika co najmniej 76mm na 52mm.
	TAK/ Podać
	

	12.
	Nasadka trinokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, z pionowym wyprowadzeniem obrazu z podziałem światła 100%/0% - 0%/100% dla okularów/fotografii, z regulacją rozstawu okularów  w zakresie co najmniej 48-75 mm i  regulacją dioptryjną w obu okularach co najmniej +/- 5 dioptrii. Regulacja położenia okularów względem płaszczyzny podstawy w zakresie 375.0mm-427.9mm
	TAK/ Podać
	

	13.
	Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x o numerze pola FN20, pokryte warstwą grzybobójczą
	TAK/ Podać
	

	14.
	Obiektywy klasy plan achromat o długości optycznej 45mm:
Powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 27.8mm
Powiększenie10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 8mm
Powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm
	TAK
	

	15.
	Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny
	TAK/ Podać
	

	16.
	Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy.

	TAK/ Podać
	



	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
12 m-cy – 0 pkt
powyżej 12 m-cy do 24 m-cy– 10 pkt
powyżej 24 do 36 m-cy – 20 pkt
powyżej 36 – 48 m-cy– 30 pkt
[bookmark: _GoBack]powyżej 48 m-cy - 40 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski
	TAK
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
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