## Załącznik nr 2-13 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/5/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spirometr 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Wyświetlacz ekran dotykowy | TAK |  |
| 4. | Wymiary wyświetlacza 120 x 90 mm (=/- 5 mm) | TAK/ Podać |  |
| 5. | Rozdzielczość ekranu 640 x 480 RGB (kolor) | TAK/ Podać |  |
| 6. | Klawiatura kombinowana – funkcyjna+ ekranowe przyciski dotykowe | TAK/ Podać |  |
| 7. | Sygnalizacja: rozładowania baterii akustyczna + świetlna | TAK |  |
| 8. | Wymiary spirometru 330 x 250 x 70 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 9. | Waga urządzenia max 4 kg Zasady oceny punktowej: 4 kg – 0 pkt 3,5 – 4 kg – 10 pkt poniżej 3,5 – 20 pkt | TAK/ Podać |  |
| 10. | Połączenie z PC USB | TAK/ Podać |  |
| 11. | Drukarka Szerokość papieru 112 mm Typ papieru roll Rozdzielczość drukarki 200 dpi w osi Y, 500 dpi w osi X Typ druku termiczny | TAK/ Podać |  |
| 12. | Parametry pomiarowe Korekcja BTPS automatyczna Wdech/ wydech tak / tak | TAK/ Podać |  |
| 13. | Profil Forced (FVC) FVC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, wiek płuc, EV | TAK |  |
| 14. | Profil Relaxed (SVC): SVC, ERV, IRV, TV, IC,IVC | TAK |  |
| 15. | Profil MVV: MVV, MVVf, MVVt, TV | TAK |  |
| 16. | Test bronchoprowokacyjny PRE/POST: tak | TAK |  |
| 17. | Wartości przewidywane (27) - ECCS 1983, ECCS/ERS 1993, Zapletal 1977, Roca Barcelona 1986, NHANES III 1999, Knudson 1983, Knudson 1976, ITS 1984, Crapo 1981, Lam 1982, Perreira 1996, Gore 1995, GLI 2012, Hou Shu 1990, Jia Ju-cai 1990, Sun Bin 1990, Liu Shi-Wan 1990, Liu Guo-Hua 1990, Zhu Xi 1990, Wu 1961, Ip 2006, Polgar 1979, Wang Yang 2013, Perez Padilla 2003, Platino 2006, PDPI 2004, Thai 2000 | TAK |  |
| 18. | Zapamiętywane rekordy min. 500 Zasady oceny punktowej: 500 – 0 pkt 500 – 900 – 10 pkt powyżej – 20 pkt | TAK/ Podać |  |
| 19. | Profile zdefiniowane przez użytkownika nieograniczona | TAK/ Podać |  |
| 20. | Automatyczna interpretacjaATS, BTS, Enright, ATS + GOLD | TAK/ Podać |  |
| 21. | Zachęty dla dzieci tak | TAK/ Podać |  |
| 22. | Zakres przepływu (l/s) 0 do 16 l/s (wdech/wydech) | TAK/ Podać |  |
| 23. | Dokładność (50 ml/s do 16 l/s) ±5 % lub 50 ml/s (liczy się większa wartość) | TAK/ Podać |  |
| 24. | Zakres objętości (l) 0 do 8 l | TAK/ Podać |  |
| 25. | Dokładność (0.025 do 8l) ±3 % lub50 ml (liczy się większa wartość) | TAK/ Podać |  |
| 26. | Opór przepływu < 79 Pa/l/s | TAK/ Podać |  |
| 27. | Rozdzielczość przetwornika 15 bitów | TAK/ Podać |  |
| 28. | Częstotliwość 1000 Hz | TAK/ Podać |  |
| 29. | Korekcja BTPS | TAK/ Podać |  |
| 30. | Czujnik temperatury +10 °C do +40 °C | TAK/ Podać |  |
| 31. | Dokładność ±3 % (dla 25 °C) | TAK/ Podać |  |
| 32. | Czujnik ciśnienia barometrycznego 700 hPa do 1200 hPa | TAK/ Podać |  |
| 33. | Dokładność ±2 % w wymienionym zakresie | TAK/ Podać |  |
| 34. | Czujnik wilgotności względnej 0 do 100 % RH | TAK/ Podać |  |
| 35. | Dokładność ±4 % (dla 25 °C i 30 do 80 % RH) | TAK/ Podać |  |
| 36. | Moc wejściowa max. 100 VA | TAK/ Podać |  |
| 37. | Napięcie sieciowe ~ 100 V to 120 V (napięcie nominalne 115 V), AC ~ 200 V to 240 V (napięcie nominalne 230 V ), AC | TAK/ Podać |  |
| 38. | Częstotliwość 50 Hz do 60 Hz | TAK/ Podać |  |
| 39. | Klasa ochronności II z uziemieniem funkcjonalnym Połączenie nie chroni przed porażeniem elektrycznym. Zgodnie z EC 60601-1 BF Klasa zgodnie z MDD 93/42/EEC IIa Bezpiecznik zewnętrzny T1AH / 250 V, rurkowy bezpiecznik topikowy 5 x 20 mm, zgodny z normą IEC 60127-2 Włącznik zasilania na tylnej stronie urządzenia, pozycja O i I | TAK/ Podać |  |
| 40. | Kod IP IP20 | TAK/ Podać |  |
| 41. | Standard spirometryczny ATS/ERS 2005 | TAK/ Podać |  |
| 42. | Wewnętrzne chemiczne materiały | TAK/ Podać |  |
| 43. | Bateria litowa CR2430 | TAK/ Podać |  |
| 44. | Akumulator kwasowo-ołowiowy 1x 12 V / 1.2 Ah, 48 x 97 x 52 mm, bezobsługowy | TAK/ Podać |  |
| 45. | Akumulator kwasowo-ołowiowy 1x 12 V / 1.2 Ah, 48 x 97 x 52 mm, bezobsługowy | TAK/ Podać |  |
| 46. | Pojemność akumulatora do 30 wydruków | TAK/ Podać |  |
| 47. | Monitorowanie bez wydruków: do 90 minut | TAK/ Podać |  |
| 48. | Czas ładowania całkowity, od pełnego rozładowania: ~ 4–6 godzin | TAK/ Podać |  |
| 49. | Na wyposażeniu: pompa kalibracyjna, przejściówka USB-RS232 (do oprogramowania komputerowego), 350 sztuk filtr antybakteryjny | TAK/ Podać |  |
| 50. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej